УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУ «Нижегородский ЦСМ»

______________ И.И.Решетник

« 03 »  февраля  2011 г.

СЧЁТЧИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЭНЕРГИИ  СТАТИЧЕСКИЕ  ОДНОФАЗНЫЕ

«Меркурий 206»

Руководство по эксплуатации

Приложение Г

Методика  поверки

АВЛГ.411152.032  РЭ1

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операции и средства поверки …………………………... | 4 |
| 2 | Требования безопасности ………………………………... | 5 |
| 3 | Требования к квалификации поверителей ………………. | 5 |
| 4 | Условия поверки ……….…….…………………………... | 5 |
| 5 | Подготовка к поверке ……………………………………... | 5 |
| 6 | Проведение поверки ……………………………………... | 6 |
| 7 | Оформление результатов поверки …………………….. | 13 |
|  | Приложение А – Форма протокола поверки ………….... | 14 |
|  | Приложение Б - Схема для проверки функционирования PLC-модема ……………………….. | 15 |

Настоящая методика составлена с учётом требований РМГ 51-2002, ГОСТ 8.584-2004 и в соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52425-2005 и  устанавливает методику  первичной,  периодической  и внеочередной поверки многотарифных счётчиков «Меркурий 206»,  а также объём,  условия поверки и подготовку к ней.

Структура условного обозначения счётчиков, на которые распространяется настоящая методика поверки:

«Меркурий  206 PR(С)LSNO»,

- Меркурий - торговая марка счётчика;

- 206 - серия счётчика;

- P – профиль мощности, журнал событий;

    - R – интерфейс RS-485;

- С – интерфейс CAN;

- L – PLC-модем;

- S – внутреннее питание интерфейса;

- N – электронная пломба;

  - О – встроенное реле.

Примечание - Отсутствие буквы в условном обозначении означает отсутствие соответствующей функции. Оптопорт присутствует во всех модификациях счётчика.

При выпуске счётчиков из производства и ремонта  проводят первичную поверку.

Первичной  поверке  подлежит каждый счётчик.

Межповерочный интервал16 лет.

Периодической поверке подлежат счётчики,  находящиеся в  эксплуатации или на хранении по истечении межповерочного интервала.

Внеочередную  поверку  производят в случае:

- повреждения  знака  поверительного  клейма  (пломбы) и в случае утери формуляра;

- ввода в эксплуатацию счётчика после длительного хранения  (более половины межповерочного интервала);

- проведения повторной юстировки или настройки,  известном или  предполагаемом  ударном  воздействии  на  счётчик  или  неудовлетворительной  его  работе;

- продажи (отправки) потребителю счётчика, нереализованного по истечении срока,  равного половине межповерочного интервала.

1 Операции  и  средства  поверки

1.1  Выполняемые при поверке операции, а также применяемые при этом средства поверки указаны в таблице 1.

Последовательность операций проведения поверки  обязательна.

Таблица  1  - Последовательность операций поверки

| Наименование операции | Номер пункта | Проведение операции при |  | Наименование средств поверки, технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |  |
| 1. Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |  |
| 2. Проверка электрической прочности изоляции | 6.2 | Да | Да | Прибор для испытания электрической прочности УПУ-10: испытательное напряжение до 10 кВ, погрешность установки напряжения  5 % |
| 3. Опробование | 6.3 | Да | Да | Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная УАПС-1М: Ном. ток: (0,01 – 100) А; Ном напряжение 230 В; Погрешность измерения: активной энергии  0,15 %, реактивной энергии  0,3 % Секундомер СОСпр-2б-2 Время измерения более 30 мин Частотомер электронно-счетный Ч3-64: диапазон частот 0,1 Гц-100 МГц погрешность 2×10-9 Персональный компьютер с операционной системой Windows-9Х,-2000,-ХР c последовательным портом RS-232. Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221» Оптоадаптер Технологическое приспособление «RS-232 - PLC» Концентратор «Меркурий 225» Тестовое программное обеспечение «Конфигуратор счётчиков Меркурий» Тестовое программное обеспечение «BMonitorFEC» |
| 4. Проверка метрологических характеристик счётчика | 6.4 | Да | Да |  |
| 4.1.Проверка стартового тока (чувствительности). | 6.4.1 | Да | Да |  |
| 4.2. Проверка отсутствия самохода | 6.4.2 | Да | Да |  |
| 4.3. Определение погрешности измерения активной и реактивной энергии | 6.4.3 | Да | Да |  |
| 4.4. Определение погрешности измерения активной и реактивной мощности | 6.4.4 | Да | Да |  |
| 4.5. Определение погрешности измерения напряжения и тока | 6.4.5 | Да | Да |  |
| 4.6. Определение погрешности измерения частоты сетевого напряжения | 6.4.6 | Да | Да |  |
| 4.7. Определение точности хода встроенных часов | 6.4.7 | Да | Да |  |
| Примечания 1 Допускается проведение поверки счётчиков с применением средств поверки, не указанных в таблице, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик поверяемых счётчиков с требуемой точностью. 2 Средства поверки должны быть поверены и иметь действующее клеймо поверки. |  |  |  |  |

### 2  Требования   безопасности

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ12.2.007.0-75,  «Правила  технической  эксплуатации электроустановок  потребителей»  и  «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителей».

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 Поверку осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3.2 Все действия по проведению измерений при проверке счётчиков электроэнергии и обработки результатов измерений проводят лица, изучившие настоящий документ, руководство по эксплуатации используемых средств измерений и вспомогательных средств поверки.

## 4  Условия   поверки

4.1  Порядок  представления  счётчиков  на  поверку должен соответствовать требованиям ПР 50.2.006-94.

4.2  При проведении поверки  должны  соблюдаться  следующие условия:

Температура окружающего воздуха, С			                 	  23  2

Относительная влажность воздуха,                 			          от 30 до 80

Атмосферное давление, мм рт. ст.                     			         от 630 до 795

Внешнее магнитное поле                                   				отсутствует

Частота измерительной сети, Гц                            				  50  0,3

Форма кривой напряжения и тока измерительной сети		        синусоидальная

Кг не более 2 %

Отклонение номинального напряжения            				 1,0 %

4.3  Поверка  должна производиться на аттестованном оборудовании  с применением  средств  поверки,  имеющих  действующее клеймо поверки.

5 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки следует выполнить следующие подготовительные работы:

5.1 Проверить наличие и работоспособность основных и вспомогательных средств поверки, перечисленных в таблице 1.

5.2 Проверить наличие действующих свидетельств о поверке (аттестации) и оттисков поверительных клейм у средств поверки.

5.3 Проверить наличие заземления всех составных частей поверочной схемы.

5.4 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с руководством по эксплуатации и проверить их работоспособность  путём  пробного пуска.

## 6 Проведение   поверки

6.1  Внешний осмотр

6.1.1  При внешнем  осмотре  должно  быть установлено соответствие счётчика следующим требованиям:

- лицевая панель счётчика должна быть чистой и иметь  чёткую маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации;

- во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввёрнуты до упора винты с исправной резьбой;

- на крышке зажимной колодки счётчика должна быть нанесена схема подключения счётчика к электрической сети;

- в комплекте счётчика должны   быть:  формуляр   АВЛГ.411152.032 ФО и руководство по эксплуатации  АВЛГ.411152.032  РЭ.

6.1.2 На лицевую часть панели счётчика должно быть нанесено офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим качества:

- класс точности по ГОСТ 8.401;

- условное обозначение единиц учёта электрической энергии;

- передаточное число;

- номер счётчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- базовый и максимальный ток;

- номинальное напряжение;

- номинальная частота энергосети;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления счётчика;

- знак утверждения типа по ПР 50.2.009;

- знак соответствия по  ГОСТ Р 50460;.

- испытательное напряжение изоляции (символ С2 по ГОСТ 23217);

- ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52322, ГОСТ Р 52425;

- условное обозначение подключения счётчика к электросети по ГОСТ 25372;

- знак          по ГОСТ 25874.

6.2  Проверка электрической прочности изоляции

6.2.1 При проверке электрической прочности изоляции испытательное напряжение необходимо подавать, начиная с минимального или со  значения рабочего напряжения. Увеличение напряжения  до  испытательного значения следует производить плавно или равномерно ступенями за время (5  10) с.

6.2.2 Результат  проверки  считают  положительным,   если электрическая  изоляция выдерживает в течение одной минуты испытательное напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц  между  соединенными  между собой  цепями 1-4 и контактами 5-10, соединёнными с «землёй».

6.3  Опробование

При опробовании проверяется:

- функционирование жидкокристаллического индикатора (ЖКИ),

- функционирование интерфейсов связи;

- функционирование PLС-модема.

6.3.1 Проверка функционирования ЖКИ.

6.3.1.1 При включении счётчика необходимо проверить включение всех сегментов индикатора. Пример работающего ЖКИ приведён на рисунке 1.

Рисунок 1

6.3.1.2 Подключить счётчик к установке УАПС-1М.

Установить на УАПС-1М напряжение 230 В, ток в нагрузке отсутствует.

Записать значение потребленной электроэнергии с  ЖКИ.

Установить на установке ток  10 А при коэффициенте мощности 1,0. При этом должно происходить увеличение значения потреблённой электроэнергии. По истечении 15 мин  записать показания потреблённой электроэнергии. Разница в показаниях должна быть в пределах  от 560 до 590 Втч.

Если все описанные действия завершились успешно, то ЖКИ счётчика функционирует исправно.

6.3.2 Проверка функционирования интерфейсов и возможности программирования и считывания информации через интерфейс связи

6.3.2.1 Для проверки возможности программирования и считывания через интерфейс необходимо подсоединить к порту RS-232 персонального компьютера преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221».

Включить счётчик и компьютер.

Запустить программу «Конфигуратор счётчиков Меркурий».

- 6.3.2.2 Открыть вкладку «Параметры связи». На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 2.

- Рисунок 2

- Выбрать тип счётчика  «Меркурий 206», тип интерфейса, скорость обмена, номер порта. Нажать кнопку «Соединить».

- 6.3.2.3 Проверка программирования и считывания тарифного расписания.

- Для проверки чтения тарифного расписания необходимо выполнить операции п.6.3.2.1.

- 6.3.2.3.1 Открыть вкладку «Тарифы».  На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 3.

- Считать тарифное расписание счётчика, нажав кнопку «Прочитать из счётчика». При этом в таблице должно отобразиться тарифное расписание, которое было записано в него ранее.

# Рисунок 3

- 6.3.2.3.2 Для программирования тарифного расписание необходимо выбрать определённый день и месяц. Изменить тарифное расписание и записать его в счётчик, нажав кнопку «Записать в счётчик». Для проверки записанного нового тарифного расписания необходимо считать его из счетчика, выполнив операции п.6.3.2.3.1.

- Если описанные действия прошли успешно, то программирование и считывание тарифного расписания осуществлены правильно.

- 6.3.2.3.3 Аналогичным образом можно проверить программирование и считывание другой информации.

6.3.3 Проверка функционирования PLС-модема и возможности  передачи и приёма информации через PLС-модем

6.3.3.1 Для проверки возможности  передачи и приёма информации через PLС-модем  счётчика необходимо собрать схему в соответствии с приложением Б.

Убедиться, что адрес PLC-модема установлен верно. Запустить программу «BMonitor». Включить технологическое приспособление (концентратор «Меркурий-225») и счётчик. Сконфигурировать концентратор. Через время не более 5 мин  на экране монитора персонального компьютера (ПК)  в соответствующем разделе (окне) программы «BMonitor» должно появиться значение накопленной энергии в кВтч в соответствии с текущим режимом работы счётчика.

Сравнить эти показания с показаниями на ЖКИ счётчика. Если они совпадают, то PLC-модем в счётчике функционирует нормально.

6.4  Определение метрологических характеристик счётчика

6.4.1  Проверка стартового тока (чувствительности).

Проверку  стартового тока  производят  на установке УАПС-1М при номинальном напряжении  230 В, коэффициенте мощности, равном единице, и значении  тока 10 мА для счётчиков с Iб = 5 А и 20 мА для счётчиков с Iб =10 А.

Перед  началом  проверки  необходимо перевести импульсный выход счётчика в режим поверки.

Результаты проверки считаются положительными, если счётчик регистрирует электроэнергию: импульсный выход счётчика периодически меняет своё состояние (проверяется по светодиоду, который мигает в такт импульсному выходу).

6.4.2  Проверка отсутствия  самохода

При проверке самохода установить в параллельной цепи счётчика напряжение 264,5 В.  Ток в последовательной цепи должен отсутствовать. При этом необходимо контролировать с помощью секундомера период мигания светового индикатора потребляемой мощности счётчика на установке УАПС-1М.

Результаты проверки считаются положительными, если импульсный выход  счётчика создает не  более одного импульса в течение времени:

- 2,6 мин для счётчиков с максимальным током 100 А;

- 3,3 мин для счётчиков с максимальным током 80 А;

- 4,4 мин для счётчиков с максимальным током 60 А.

6.4.3  Определение погрешности счётчика при измерении активной и реактивной энергии производится методом непосредственного сличения на установке УАПС-1М. Перед началом поверки необходимо прогреть  счётчик в течении 10  минут.

6.4.3.1  Погрешность счётчика при измерении активной энергии определяют при значениях информативных параметров входного сигнала, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Номер испы- тания | Параметры входных сигналов |  |  | Пределы допускаемой погрешности при измерении активной энергии, % | Время измерения, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В | ток, А | cos  |  |  |
| 1 | 230 | 0,05Iб | 1,0 | 1,5 | 60 |
| 2 | 230 | 0,1Iб | 1,0 | 1,0 | 60 |
| 3 | 230 | Iб | 1,0 | 1,0 | 20 |
| 4 | 230 | Imax | 1,0 | 1,0 | 5 |
| 5 | 230 | 0,1Iб | 0,5инд | 1,5 | 90 |
| 6 | 230 | 0,1Iб | 0,8емк | 1,5 | 90 |
| 7 | 230 | 0,2Iб | 0,5инд | 1,0 | 60 |
| 8 | 230 | 0,2Iб | 0,8емк | 1,0 | 60 |
| 9 | 230 | Iб | 0,5инд | 1,0 | 30 |
| 10 | 230 | Iб | 0,8емк | 1,0 | 30 |
| 11 | 230 | Imax | 0,5инд | 1,0 | 10 |
| 12 | 230 | Imax | 0,8емк | 1,0 | 10 |

Результаты проверки считаются положительными,  и счётчик соответствует классу точности 1, если во всех измерениях погрешность находится в пределах допускаемых значений  погрешности, приведённых в таблице 2.

6.4.3.2 Погрешность счётчика при измерении реактивной энергии  определяют при значениях информативных параметров входного сигнала, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Информативные параметры входного сигнала |  |  | Пределы допускаемой погрешности при измерении реактивной энергии, % | Время измерения, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В | ток, А | Sin φ |  |  |
| 1 | 230 | 0,05Iб | 1,0 | ±2,5 | 60 |
| 2 | 230 | 0,1Iб | 1,0 | ±2,0 | 60 |
| 3 | 230 | Iб | 1,0 | ±2,0 | 20 |
| 4 | 230 | Iмакс | 1,0 | ±2,0 | 5 |
| 5 | 230 | 0,1Iб | 0,5инд | ±2,5 | 90 |
| 6 | 230 | 0,1Iб | 0,5емк | ±2,5 | 90 |
| 7 | 230 | 0,2Iб | 0,5инд | ±2,0 | 60 |
| 8 | 230 | 0,2Iб | 0,5емк | ±2,0 | 60 |
| 9 | 230 | Iб | 0,5инд | ±2,0 | 30 |
| 10 | 230 | Iб | 0,5емк | ±2,0 | 30 |
| 11 | 230 | Iмакс | 0,5инд | ±2,0 | 10 |
| 12 | 230 | Iмакс | 0,5емк | ±2,0 | 10 |

Результаты проверки считаются положительными,  и счётчик соответствует классу точности 2, если во всех измерениях погрешность находится в пределах допускаемых значений  погрешности, приведённых в таблице 3.

6.4.4 Определение погрешности измерения активной и реактивной мощности производится методом сравнения со значением мощности, измеренной эталонным счётчиком  в соответствии с формулами:

δP=Pизм−PоPо⋅100, %

δQ=Qизм−QоQо⋅100, %

где      Pизм, Qизм, - значение активной, реактивной мощности, измеренное счётчиком;

Pо, Qо - значение активной, реактивной мощности, измеренное установкой.

Измерение активной и реактивной мощности необходимо проводить при значениях информативных параметров входного сигнала, указанных в таблицах 2 и 3.

Результаты проверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения мощности находятся в пределах, рассчитываемых по формуле:

δp=±К+0,05PmaxP−1,

где	 К –класс точности;

Pmax   - максимальная мощность счётчика,

P  - измеренное значение мощности.

6.4.5 Определение погрешности измерения напряжения и тока производится методом сравнения со значениями напряжения и тока, измеренных эталонным счётчиком установки в соответствии с формулами:

δu=Uизм−UоUо⋅100, %

δi=Iизм−IоIо⋅100, %

где	Uизм, Iизм – значения напряжения и тока, измеренные счётчиком;

Uо, Iо  - значение напряжения и тока, измеренные эталонным счётчиком установки.

Измерение напряжения  необходимо проводить при следующих значениях напряжения: 0,8Uном, Uном, 1,15Uном.

Измерение тока необходимо проводить при следующих значениях тока: 0,05Iб, 0,1Iб, Iб, Iмакс.

Результаты проверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения напряжения находятся в пределах  1,0 %.

Результаты проверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения тока в диапазоне токов от 0,05Iб до Iб находятся в пределах:

δi=±1+0,4IбI−1 , %

где	 Iб   - базовый ток счётчика,

I  - измеренное значение тока.

Результаты проверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения тока в диапазоне токов от Iб до Imax  находятся в пределах  1,0 %.

6.4.6 Определение погрешности измерения частоты сетевого напряжения производится методом сравнения со значением частоты сети, измеренной с помощью частотомера Ч3-64 и рассчитывается по формуле:

δF=Fu−FоFо⋅100, %

где      Fи – значение частоты, измеренное счётчиком;

Fо – значение частоты, измеренное частотомером.

Измерение частоты необходимо проводить при следующих значениях частоты: 45 Гц; 50 Гц; 55 Гц.

Результаты проверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения частоты находятся в пределах  0,5 %.

6.4.7 Определение точности хода встроенных часов

Определение точности хода встроенных часов производится во включенном состоянии.

Подключить счётчик к компьютеру. Импульсный выход счётчика подключить к частотомеру согласно рисунка 4.

Рисунок 4

### С помощью программы «Конфигуратор счётчиков Меркурий», перевести импульсный  выход счётчика в режим поверки частоты кварца. Измерить период с относительной погрешностью не хуже  10-7 (измерение проводить по спаду).

Рассчитать точность хода часов без коррекции по формуле:

86400(tист – tизм)

Тч =                                      ,

tист

где tист – период, равный 1/4096 Гц;

tизм – измеренный период

Рассчитать точность хода часов с учётом коррекции по формуле:

Т = 86400/К + Тч,

где К – коэффициент коррекции, считанный из счётчика.

Результаты проверки считаются положительными,  если точность хода часов находится в пределах  0,5 c/сутки.

###### 7  Оформление результатов поверки

7.1 Положительные результаты поверки оформляются протоколом (Приложение А), на счётчики накладывают оттиск поверительного клейма и делается запись в формуляре.

7.2  Счётчики, прошедшие поверку с отрицательным результатом, бракуются, клеймо предыдущей поверки гасят, а счётчик изымают из обращения. Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями  ПР 50.2.006.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(рекомендуемое)

## Форма  протокола  поверки

|  | наименование организации, проводившей поверку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |
|  | Счётчик типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зав№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год выпуска |  |  |  |  |  |  | Изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принадлежит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные технические характеристики по ГОСТ (ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - класс точности или пределы допускаемой основной относительной погрешности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - номинальное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |
|  | - номинальный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
|  | Дата предыдущей поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочная установка типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  | свидетельство о поверке установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | г., срок действия до 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г., эталонный счётчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| типа |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  | , предназначена для поверки счётчиков типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и класса точности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при соотношении основных относительных погрешностей эталонного и поверяемого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| счётчиков, не превышающем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты поверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка изоляционных свойств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Опробование и проверка правильности работы счётного механизма и импульсного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверка отсутствия самохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверка порога чувствительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.1 – Результаты определения основной относительной погрешности в режимах симметрии и несимметрии нагрузок, а также значение разности погрешностей для различных режимов при номинальном токе и коэффициенте мощности, равном единице

| Напряжение, В | Нагрузка, % номинального тока | cos | Основная относительная погрешность, % | Разность погрешностей в режимах симметричной и несимметричной нагрузок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Заключение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверку провёл |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | имя, отчество, фамилия |

## ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(обязательное)

Схема  для  проверки  функционирования  PLC-модема

Лист  регистрации  изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |