1.5. Определение метрологических параметров.

1.5.1. проверку того, что основная погрешность при измерении постоянного напряжения не выходит за пределы допускаемых значений, провести при 4 ½ и 5 ½ разрядах индикации методом сравнения с образцовой мерой в следующей последовательности:

1) подготовить вольтметр к измерениям постоянного напряжения согласно раздела 10 настоящей инструкции по эксплуатации (часть 1);

2) подготовить калибратор В1-28 к работе в режиме воспроизведения постоянного напряжения;

3) подсоединить вольтметр к калибратору в соответствии с рис.1.1;

4) установить на вольтметре режим авп и нажать клавишу «→0←» при значении воспроизводимого калибратором напряжения равного нулю;

5) установить на вольтметре режим ручного выбора пределов;

6) при помощи клавиши «Ринд» установить на индикаторном табло вольтметра 4 ½ или 5 ½ разряда индикации;

7) для одной из поверяемых точек U0 , приведенных в табл. 1.4 для 4 ½ или 5 ½ разряда индикации, установить напряжение калибратора равного номинальному значению напряжения в данной проверяемой точке;

8) провести отсчет показания Uв поверяемого вольтметра;

9) провести проверку по пп.1.5.1 (4-8) для всех поверяемых точек, указанных в табл.1.4.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если во всех проверяемых точках показания Uв поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству

U0-Δg<Uв<U0+Δg,   (1.1.)

Где U0+-Δg – пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра, указанные в табл.1.4 для данной проверяемой точки.

Таблица 1.4.

| Предел измерения | Проверяемая точка U0, V | Предел допускаемой основной погрешности, единиц младшего разряда |  | Пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | При 4 ½ разрядах индикации |  | При 5 ½ разрядах индикации |  |
|  |  | 4 ½ | 5 ½ | U0-Δg | U0+Δg | U0-Δg | U0+Δg |
| 200 мV | 0.010 мV | 2 | 10 | -0.01 | 0.03 | 0 | 0.020 |
|  | -0.010 мV | 2 | 10 | 0.01 | -0.03 | 0 | -0.020 |
|  | 1.000 мV | 2 | 10 | 0.98 | 1.02 | 0.990 | 1.010 |
|  | -20.000 мV | - | 17 | - | - | -19.983 | -20.017 |
|  | 20.000 мV | - | 17 | - | - | 19.983 | 20.017 |
|  | 50.000 мV | - | 27 | - | - | 49.973 | 50.027 |
|  | 100.000 мV | 5 | 45 | 99.95 | 100.05 | 99.955 | 100.045 |
|  | -100.000 мV | - | 45 | - | - | -99.955 | -100.045 |
|  | -200.000 мV | 8 | 80 | -199.92 | -200.08 | 199.920 | -200.080 |
|  | 200.000 мV | 8 | 80 | 199.92 | 200.08 | 199.920 | 200.080 |
| 2 V | 0.20000 | 3 | 17 | 0.1997 | 0.2003 | 0.19983 | 0.20017 |
|  | -0.20000 | 3 | 17 | -0.1997 | -0.2003 | -0.19983 | -0.20017 |
|  | 0.50000 | - | 27 | - | - | 0.49973 | 0.50027 |
|  | 1.00000 | 5 | 45 | 0.9995 | 1.0005 | 0.99955 | 0.00045 |
|  | -1.00000 | 5 | 45 | -0.9995 | -1.0005 | -0.99955 | -1.00045 |
|  | 1.50000 | - | 62 | - | - | 1.49938 | 1.50062 |
|  | 2.00000 | 8 | 80 | 1.9992 | 2.0008 | 1.99920 | 2.00080 |
|  | -2.00000 | - | 80 | - | - | -1.99920 | -2.00080 |
| 20 V | 2.0000 | - | 17 | - | - | 1.9983 | 2.0017 |
|  | 10.0000 | - | 45 | - | - | 9.9955 | 10.0045 |
|  | 20.0000 | 8 | 80 | 19.992 | 20.008 | 19.9920 | 20.0080 |
|  | -20.0000 | 8 | 80 | -19.992 | -20.008 | -19.9920 | -20.0080 |
| 200 V | 20.000 | - | 17 | - | - | 19.983 | 20.017 |
|  | 100.000 | - | 45 | - | - | 99.955 | 100.45 |
|  | 200.000 | 8 | 80 | 199.92 | 200.08 | 199.920 | 200.080 |
|  | -200.000 | 8 | 80 | -199.92 | -200.08 | -199.020 | -200.080 |
| 1000 V | 100.00 | - | 14 | - | - | 99.86 | 100.14 |
|  | 500.00 | - | 30 | - | - | 499.70 | 500.30 |
|  | 1000.00 | 5 | 50 | 999.5 | 1000.5 | 999.50 | 1000.50 |
|  | -1000.00 | 5 | 50 | -999.5 | -1000.5 | -999.50 | -1000.50 |

Примечание: здесь и далее значение допуска контроля определено для калибратора В1-28 при значении наибольшей вероятности принятия в качестве годного действительно негодный вольтметр Р=0.1.

1.5.2. проверку того, что основная погрешность измерения среднеквадратического значения переменного напряжения не выходит за пределы допускаемых значений, провести методом сравнения с образцовой мерой для 4 ½ разрядов индикации по методике, приведенной ниже:

1) подготовить вольтметр к измерениям переменного напряжения в соответствии с его инструкцией по эксплуатации;

2) подготовить калибратор В1-28 к работе в режиме воспроизведения переменного напряжения;

3) подсоединить вольтметр к калибратору в соответствии с рис.1.1;

4) при помощи клавиши «Ринд» установить на индикаторном табло вольтметра 4 ½ разряда индикации;

5) для одной из поверяемых точек U0 , приведенных в табл. 1.5. установить напряжение калибратора равное по частоте и номинальному значению напряжения в данной проверяемой точке;

6) провести отсчет показания Uв поверяемого вольтметра;

7) провести проверку по пп.1.5.2 (5-6) для всех поверяемых точек, указанных в табл.1.5.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если во всех проверяемых точках показания Uв поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству

U0-Δg<Uв<U0+Δg,   (1.1.)

Где U0+-Δg – пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра, указанные в табл.1.5 для данной проверяемой точки.

Таблица 1.5.

| Предел измерения | Проверяемая точка U0, V | Частота, Hz | Предел допускаемой основной погрешности, единиц младшего разряда Δg | Пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | U0-Δg | U0+Δg |
| 200 mV | 1.00 mV | 20 | 21 | 0.79 | 1.21 |
|  |  | 10 | 20 | 0.80 | 1.20 |
|  |  | 20 | 21 | 0.79 | 1.21 |
|  |  | 50 | 33 | 0.67 | 1.33 |
|  | 2.00 mV | 100 | 89 | 1.11 | 2.69 |
|  | 20.00 mV | 20 | 34 | 19.66 | 20.34 |
|  |  | 10 | 28 | 19.72 | 20.28 |
|  |  | 20 | 34 | 19.66 | 20.34 |
|  |  | 50 | 87 | 19.13 | 20.87 |
|  |  | 100 | 172 | 18.28 | 21.72 |
|  | 50.00 mV | 20 | 55 | 49.45 | 50.55 |
|  |  | 10 | 40 | 49.60 | 50.40 |
|  |  | 20 | 55 | 49.45 | 50.55 |
|  |  | 50 | 172 | 48.28 | 51.72 |
|  |  | 100 | 310 | 46.90 | 53.10 |
|  | 100.00 mV | 20 | 90 | 99.10 | 100.90 |
|  |  | 10 | 60 | 99.40 | 100.60 |
|  |  | 20 | 90 | 99.10 | 100.90 |
|  |  | 50 | 315 | 96.85 | 103.15 |
|  |  | 100 | 540 | 94.60 | 105.40 |
|  | 200.00 mV | 20 | 160 | 198.40 | 201.60 |
|  |  | 10 | 100 | 199.00 | 201.00 |
|  |  | 20 | 160 | 198.40 | 201.60 |
|  |  | 50 | 600 | 194.00 | 206.00 |
|  |  | 100 | 1000 | 190.00 | 210.00 |
| 2 V | 0.2000 | 20 | 34 | 0.1966 | 0.2034 |
|  |  | 10 | 28 | 0.1972 | 0.2028 |
|  |  | 20 | 34 | 0.1966 | 0.2034 |
|  |  | 50 | 87 | 0.1913 | 0.2087 |
|  |  | 100 | 172 | 0.1828 | 0.2172 |
|  | 1.0000 | 20 | 90 | 0.9910 | 1.0090 |
|  |  | 10 | 60 | 0.9940 | 1.0060 |
|  |  | 20 | 90 | 0.9910 | 1.0090 |
|  |  | 50 | 315 | 0.9685 | 1.0315 |
|  |  | 100 | 540 | 0.9460 | 1.0540 |
|  | 2.0000 | 20 | 160 | 1.9840 | 2.0160 |
|  |  | 10 | 100 | 1.9900 | 2.0100 |
|  |  | 20 | 169 | 1.9840 | 2.0160 |
|  |  | 50 | 600 | 1.9400 | 2.0600 |
|  |  | 100 | 1000 | 1.9000 | 2.1000 |
| 20 V | 2.0000 | 20 | 34 | 1.9660 | 2.0340 |
|  |  | 10 | 28 | 1.9720 | 2.0280 |
|  |  | 20 | 34 | 1.9660 | 2.0340 |
|  |  | 50 | 87 | 1.9130 | 2.0870 |
|  |  | 100 | 172 | 1.8280 | 2.1720 |
|  | 10.000 | 20 | 90 | 9.910 | 10.090 |
|  |  | 10 | 60 | 9.940 | 10.060 |
|  |  | 20 | 90 | 9.910 | 10.090 |
|  |  | 50 | 315 | 9.685 | 10.315 |
|  |  | 100 | 540 | 9.460 | 10.540 |
|  | 20.000 | 20 | 160 | 19.840 | 20.160 |
|  |  | 10 | 100 | 19.900 | 20.100 |
|  |  | 20 | 169 | 19.840 | 20.160 |
|  |  | 50 | 600 | 19.400 | 20.600 |
|  |  | 100 | 1000 | 19.000 | 21.000 |
| 200 V | 20.00 | 20 | 34 | 19.66 | 20.34 |
|  |  | 10 | 28 | 19.72 | 20.28 |
|  |  | 20 | 34 | 19.66 | 20.34 |
|  |  | 50 | 87 | 19.13 | 20.87 |
|  | 100.00 | 20 | 90 | 99.10 | 100.90 |
|  |  | 10 | 60 | 99.40 | 100.60 |
|  |  | 20 | 90 | 99.10 | 100.90 |
|  |  | 50 | 315 | 96.85 | 103.15 |
|  | 200.00 | 20 | 160 | 198.40 | 201.60 |
|  |  | 10 | 100 | 199.00 | 201.00 |
|  |  | 20 | 169 | 198.40 | 201.60 |
|  |  | 50 | 600 | 194.00 | 206.00 |
| 700 V | 100.00 | 20 | 23 | 0097.7 | 0102.3 |
|  |  | 5 | 21 | 0098.9 | 0102.1 |
|  | 400.00 | 20 | 39 | 0396.1 | 0403.9 |
|  |  | 5 | 31 | 0396.9 | 0403.1 |
|  | 700.00 | 20 | 56 | 0694.4 | 0705.6 |
|  |  | 5 | 42 | 0695.8 | 0704.2 |

1.5.3. проверку того, что основная погрешность измерения электрического сопротивления  не выходит за пределы допускаемых значений, провести методом сравнения с образцовой мерой по методике, приведенной ниже:

1) собрать схему измерений в соответствии с рис. 1.1;

2) подготовить вольтметр к измерениям электрического сопротивления;

3) установить на калибраторе В1-28 режим воспроизведения электрического сопротивления;

4) при помощи клавиши «Ринд» установить на индикаторном табло вольтметра 4 ½ или 5 ½ разряда индикации;

5) для одной из поверяемых точек R0 , приведенных в табл. 1.6 для 4 ½ или 5 ½ разряда индикации, установить электрическое сопротивление калибратора равное номинальному значению сопротивления в данной проверяемой точке;

6) провести отсчет показания Rв поверяемого вольтметра;

7) провести проверку по пп.1.5.3.(4-6) для всех проверяемых точек, указанных в табл.1.6.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если во всех проверяемых точках показания Rв поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству

R0-Δg< Rв< R0+Δg,   (1.2.)

Где R0+-Δg – пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра, указанные в табл.1.6. для данной проверяемой точки.

Таблица 1.6.

| Предел измерений | Проверяемая точка R0 |  | Предел допускаемой основной погрешности, единиц младшего разряда |  | Пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При 4 ½ разрядах индикации | При 5 ½ разрядах индикации | 4 ½ разряда | 5 ½ разряда | При 4 ½ разрядах индикации |  | При 5 ½ разрядах индикации |  |
|  |  |  |  |  | R0-Δg | R0+Δg | R0-Δg | R0+Δg |
| 200Ω | 1.00Ω | 1.000 | 4 | 10 | 0.96 | 1.04 | 0.990 | 1.010 |
|  | 100.00Ω | 100.000 | 17 | 156 | 99.83 | 100.17 | 99.844 | 100.156 |
|  | 200.00Ω | 200.000 | 30 | 300 | 199.70 | 200.30 | 199.70 | 200.300 |
| 2 кΩ | 0.1000 кΩ | 0.10000 | 5 | 26 | 0.0995 | 0.1005 | 0.09974 | 0.10026 |
|  | 1.0000 кΩ | 1.00000 | 17 | 156 | 0.9983 | 1.0017 | 0.99844 | 1.00156 |
|  | 2.0000 кΩ | 2.00000 | 30 | 300 | 1.9970 | 2.0030 | 1.99700 | 2.00300 |
| 20 кΩ | 1.000 кΩ | 1.0000кΩ | 5 | 26 | 0.995 | 1.005 | 0.9974 | 1.0026 |
|  | 10.000 кΩ | 10.0000кΩ | 17 | 156 | 9.983 | 10.017 | 9.9844 | 10.0156 |
|  | 20.000 кΩ | 20.0000кΩ | 30 | 300 | 19.970 | 20.030 | 19.9700 | 20.0300 |
| 200 кΩ | 10.00 кΩ | 10.000кΩ | 5 | 26 | 9.95 | 10.05 | 9.974 | 10.026 |
|  | 100.00 кΩ | 100.000кΩ | 17 | 156 | 99.83 | 100.17 | 99.844 | 100.156 |
|  | 200.00 кΩ | 200.000кΩ | 30 | 300 | 199.70 | 200.30 | 199.700 | 200.300 |
| 2000 кΩ | 100.0 кΩ | 100.00кΩ | 5 | 26 | 99.5 | 100.5 | 99.74 | 100.26 |
|  | 1000.0 кΩ | 1000.00кΩ | 17 | 156 | 998.3 | 1001.7 | 998.44 | 1001.56 |
|  | 2000.0 кΩ | 2000.00кΩ | 30 | 300 | 1997.0 | 2003.0 | 1997.00 | 2003.00 |
| 20 МΩ | 1.000МΩ | 1.0000М | 9 | 61 | 0.991 | 1.009 | 0.9939 | 1.0061 |
|  | 10.000М | 10.0000М | 52 | 506 | 9.948 | 10.052 | 9.9494 | 10.0506 |
|  | 20.000М | 20.0000М | 100 | 1000 | 19.900 | 20.100 | 19.9000 | 20.1000 |
| 2GΩ | 0.1000GΩ | 0.10000G | 7 | 70 | 0.0993 | 0.1007 | 0.09930 | 0.10070 |
|  | 1.000 GΩ | 1.000 GΩ | 30 | 30 | 0.970 | 1.030 | 0.970 | 1.030 |
|  | 2.000 GΩ | 2.000 GΩ | 110 | 110 | 1.890 | 2.110 | 1.890 | 2.110 |

1.5.4. проверку того, что основная погрешность измерения силы постоянного тока не выходит за пределы допускаемых значений, провести методом сравнения с образцовой мерой по методике, приведенной ниже:

1) собрать схему измерений в соответствии с рис. 1.1;

2) подготовить вольтметр к измерениям постоянного тока;

3) установить на калибраторе В1-28 режим воспроизведения постоянного тока;

4) при помощи клавиши «Ринд» установить на индикаторном табло вольтметра 4 ½ или 5 ½ разряда индикации;

5) для одной из поверяемых точек I0 , приведенных в табл. 1.7 для 4 ½ или 5 ½ разряда индикации, установить постоянный ток калибратора равный номинальному значению тока в данной проверяемой точке;

6) провести отсчет показания Iв поверяемого вольтметра;

7) провести проверку по пп.1.5.4.(4-6) для всех проверяемых точек, указанных в табл.1.7.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если во всех проверяемых точках показания Iв поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству

I0-Δg< Iв< I0+Δg,   (1.3.)

Где I0+-Δg – пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра, указанные в табл.1.7. для данной проверяемой точки.

Таблица 1.7.

| Предел измерений | Проверяемая точка I0, А | Предел допускаемой основной погрешности, единиц младшего разряда |  | Пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 ½ | 5 ½ | При 4 ½ разрядах индикации |  | При 5 ½ разрядах индикации |  |
|  |  |  |  | I0-Δg | I0+Δg | I0-Δg | I0+Δg |
| 2 А | 0.0010 | 2 | 10 | 0.0008 | 0.0012 | 0.00090 | 0.00110 |
|  | 0.0100 | - | 11 | - | - | 0.00991 | 0.01011 |
|  | 0.1000 | - | 25 | - | - | 0.00075 | 0.10025 |
|  | 1.0000 | - | 155 | - | - | 0.99845 | 1.00155 |
|  | -1.0000 | 16 | 155 | -0.9984 | -1.0016 | -0.99845 | -1.00155 |
|  | 2.0000 | 30 | 300 | 1.9970 | 2.0030 | 1.99700 | 2.00300 |
|  | -2.0000 | 30 | 300 | -1.9970 | -2.0030 | -1.99700 | -2.00300 |

1.5.5. проверку того, что основная погрешность измерения силы переменного тока не выходит за пределы допускаемых значений, провести методом сравнения с образцовой мерой по методике, приведенной ниже:

1) собрать схему измерений в соответствии с рис. 1.1;

2) подготовить вольтметр к измерениям переменного тока;

3) установить на калибраторе В1-28 режим воспроизведения переменного тока;

4) при помощи клавиши «Ринд» установить на индикаторном табло вольтметра 4 ½ разряда индикации;

5) для одной из поверяемых точек I0 , приведенных в табл. 1.8. установить ток калибратора равный по частоте и номинальному значению тока в данной проверяемой точке;

6) провести отсчет показания Iв поверяемого вольтметра;

7) провести проверку по пп.1.5.5.(5-6) для всех проверяемых точек, указанных в табл.1.8.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если во всех проверяемых точках показания Iв поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству

I0-Δg< Iв< I0+Δg,   (1.3.)

Где I0+-Δg – пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра, указанные в табл.1.7. для данной проверяемой точки.

Таблица 1.8.

| Предел измерений | Проверяемая точка I0, А | Частота | Предел допускаемой основной погрешности, единиц младшего разряда | Пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Δg | I0-Δg | I0+Δg |
| 2 А | 0.0100 | 40 Hz | 21 | 0.0079 | 0.0121 |
|  |  | 5KHz | 21 | 0.0079 | 0.0121 |
|  | 0.1000 | 40 Hz | 27 | 0.0973 | 0.1027 |
|  |  | 5KHz | 27 | 0.0973 | 0.1027 |
|  | 10000 | 40 Hz | 90 | 0.9910 | 1.0090 |
|  |  | 5KHz | 90 | 0.9910 | 1.0090 |
|  | 2.0000 | 40 Hz | 160 | 1.9840 | 2.0160 |
|  |  | 5KHz | 160 | 1.9840 | 2.0160 |

1.5.6. проверку диапазона и основной погрешности и измерения частоты провести отдельно для синусоидальных и импульсных сигналов по методикам пп.1.5.6.1.и 1.5.6.2.

1.5.6.1. проверку диапазона и основной погрешности и измерения частоты синусоидальных сигналов провести по следующей методике:

1) собрать схему измерений в соответствии с рис. 1.6;

2) установить на вольтметре режим измерения частоты в соответствии с его техническим описанием и инструкцией по эксплуатации;

3) установить на генераторе Г3-110 (Г3-122) переменное напряжение значением 0,5 V частотой 20 Hz;

4) определить по показаниям на индикаторном табло вольтметра результат измерения частоты переменного напряжения;

5) провести измерения по пп.1.5.6.1.(3-4) для всех проверяемых точек, указанных в табл.1.9.

Результаты измерения считают удовлетворительными, если во всех проверяемых точках показания Uв поверяемого вольтметра удовлетворяют неравенству

F0-Δg<Fв<F0+Δg,   (1.5.)

Где F0+-Δg – пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра, указанные в табл.1.9 для данной проверяемой точки.

Таблица 1.9.

| Проверяемая точка F0 | Предел допускаемой основной погрешности, единиц младшего разряда, Δg | Пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F0-Δg | F0+Δg |
| 20 Hz | 2 | 0000018 | 0000022 |
| 100 Hz | 2 | 0000098 | 0000102 |
| 1 KHz | 2 | 0000998 | 0001002 |
| 2 KHz | 3 | 0001997 | 0002003 |
| 5 KHz | 4 | 0004996 | 0005004 |
| 10 KHz | 5 | 0009995 | 0010005 |
| 50 KHz | 17 | 0049983 | 0050017 |
| 100 KHz | 32 | 0099968 | 0100032 |
| 500 KHz | 152 | 0499848 | 0500152 |
| 1 МHz | 302 | 0999698 | 1000302 |

1.5.6.2. проверку диапазона и основной погрешности и измерения частоты сигналов прямоугольной формы провести по следующей методике:

1) собрать схему измерений в соответствии с рис. 1.7;

2) установить на вольтметре режим измерения частоты в соответствии с его техническим описанием и инструкцией по эксплуатации;

3) установить на генераторе Г5-75 периодическую последовательность прямоугольных импульсов амплитудой 5 V, длительностью 5 ms, периодом 50 ms, что соответствует частоте 20 Hz;

4) определить по показаниям на индикаторном табло вольтметра результат измерения частоты периодической последовательности прямоугольных импульсов в единице измерения - герц;

5) провести последовательную проверку по пп.1.5.6.2.(3-4) для периодической последовательности прямоугольных импульсов амплитудой 5 V длительностью 10 ms, периодом 1 ms, 0,02 ms, 2 μs, 1 μs что соответствует частоте 1 КHz, 50 КHz, 500 КHz и 1МHz  соответственно.

Результаты измерения считают удовлетворительными, если показания поверяемого вольтметра не выходят за пределы

F0-Δg<Fв<F0+Δg,   (1.5.)

Где F0+-Δg – пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра, указанные в табл.1.9 для данной проверяемой точки частоты.

1.5.7. проверку основной погрешности измерения периода сигналов проводят отдельно для синусоидальных и импульсных сигналов по методике пп. 1.5.7.1 и 1.5.7.2.

1.5.7.1. проверку диапазона и основной погрешности измерения периода синусоидальных сигналов провести по следующей методике:

1) собрать схему измерений в соответствии с рис. 1.6;

2) установить на вольтметре режим измерения периода, для чего нажатием клавиши добиваются появления на индикаторном табло размерности μs;

3) установить на генераторе Г3-110 (Г3-122) переменное напряжение значением 0,5 V частотой 20 Hz, что соответствует периоду синусоидального сигнала, равному 50000 μs;

4) определяют по показаниям на индикаторном табло вольтметра результат измерения периода измеряемого сигнала;

5) провести измерения по пп.1.5.7.1.(3-4) для всех проверяемых точках, указанных в табл.1.10.

Результаты измерения считают удовлетворительными, если показания поверяемого вольтметра не выходят за пределы

τ0-Δg< τв< τ0+Δg,   (1.6.)

Где τ0+-Δg – пределы допускаемых показаний поверяемого вольтметра, указанные в табл.1.10 для данной проверяемой точки.

Таблица 1.10.

| Предел измерений | Проверяемая точка | Предел допускаемых показаний | Предел допускаемой основной погрешности μs (Δg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 ms | 500 μs | 498-502 | 2 |
|  | 1000 μs | 998-1002 | 2 |
|  | 10000 μs | 9995-10005 | 5 |
|  | 50000 μs | 49983-50017 | 17 |