НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

С Е Н С О Р И К А

##### ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

##### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ  Ш9329/1

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 44-221-01

Екатеринбург

2004

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 9 | Область применения ......................................................…………….. Нормативные ссылки ............................................………………….. Операции поверки ......................................................……………….. Средства поверки .....................................................……………….... Требования безопасности и требования к квалификации поверителей………………………………………………………….. Условия поверки ……………………. .........................…………….. Подготовка к поверке……………………………………………….. Проведение поверки .........................................…………………….. Внешний осмотр .................................................………………….... Опробование………………………………………………………….. Проверка электрического сопротивления изоляции……………..… Проверка электрической прочности изоляции…………………...… Определение метрологических характеристик…………………….. Определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с токовыми выходами………….. Определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с выходными сигналами напряжения постоянного тока………………………………………. Определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с термоэлектрическими преобразователями…………………………. Определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с термопреобразователями сопротивления………………………….. Подстройка параметров калибровки шкалы измерения………….... Оформление результатов поверки ...........................……………... Приложение А Схемы электрических соединений при поверке…. Приложение Б Таблицы результатов поверки……………………. Приложение В Протокол поверки…………………………………. Приложение Г Средства поверки………………………………….. | 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 13 17 17 18 21 23 24 |
| --- | --- | --- |

| Государственная система обеспечения единства измерений ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ Ш9329/1 Методика поверки | МП 44-221-01.. |
| --- | --- |

##### 1   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на преобразователь измерительный Ш9329/1, Ш9329И/1 (в дальнейшем - Ш9329/1), выпускаемый по КПЛШ.466429.009 и предназначенный  для преобразования и регистрации информации, поступающей от первичных преобразователей (датчиков) и визуального отображения текущей и архивной информации на индикаторной панели с дисплеем с привязкой по времени в условиях круглосуточной эксплуатации, отвечающих требованиям категории 3.1 исполнения УХЛ ГОСТ 15150, и устанавливает методику первичной и периодической поверок Ш9329/1.

## 2   НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 15150-69              Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения                 для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 12.3.019-80          ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие

требования безопасности.

ГОСТ 12997-84              Изделия ГПС. Общие технические условия.

ПР 50.2.006-94                ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

ПР 50.2.012-94                ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств  измерений.

Правила технической эксплуатации электроустановок          потребителей, утвержденные Госэнергонадзором

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Госэнергонадзором

ГОСТ Р 8.584-2001       Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования

ГОСТ 6651-94                Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний

3    ОПЕРАЦИИ  ПОВЕРКИ

3.1  При проведении поверки Ш9329/1 должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень операций поверки

| Наименование операций | Номер пункта методики | Первичная поверка | Периодическая поверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр 2. Опробование 3. Проверка электрического сопротивления изоляции 4. Проверка электрической прочности изоляции 5. Определение метрологических характеристик: - определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с выходными сигналами силы постоянного тока -определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с выходными сигналами напряжения постоянного тока -определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с термоэлектрическими преобразователями -определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с термопреобразователями сопротивления -подстройка параметров калибровки шкалы измерения (калибровка) | 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 | + + + + + + + + + | + + - - + + + + + |

  - Межповерочный интервал  -  2 года

3.3  Поверке подлежат все измерительные каналы Ш9329/1.

##### СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки используют средства измерений и оборудование, указанные в приложении Г.

4.2 Все средства поверки должны иметь свидетельства о поверке.

4.3 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие требования настоящей методики.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ

К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 Все электроизмерительные приборы и оборудование, питаемые от электросети, и поверяемый преобразователь должны быть надежно заземлены. Переходное сопротивление между корпусом приборов (оборудования) и контуром заземления должно быть не более 0,1 Ом.

5.2 При поверке Ш9329/1 должны соблюдаться требования безопасности, предусмотренные «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001

РД 153-34.0-03.150-00, утвержденными Министерством энергетики РФ от 27.12.2000 (приказ №163), и указаниями по технике безопасности, приведенными в эксплуатационной документации,  на  поверяемый преобразователь и средства поверки.

5.3  К проведению операций поверки Ш9329/1 допускаются лица, имеющие среднетехническое образование, имеющие право на поверку приборов теплотехнического контроля и информационно-измерительных систем, а также ознакомившиеся с руководством по эксплуатации на Ш9329/1.

Лица, допущенные к поверке преобразователя, должны иметь группу не ниже 3 по ТБ при работе с электрическими установками напряжением до 1 кВ, а также должны быть аттестованы в соответствии с ПР 50.2.012-94.

## 6  УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1  Поверку проводят при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха, °С           (20 ± 5);

- относительная влажность воздуха, %             от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа                             от 84 до 106,7;

- напряжение питания, В                                     220  4,4

- частота питания переменного тока, Гц             50  1;

6.2 В помещении не должно быть пыли, дыма, газов, паров и других агрессивных сред, вызывающих коррозию деталей прибора.

6.3 В помещении проведения проверки уровень вибрации не должен превышать норм, установленных в стандартах или технических условиях на средства поверки конкретного типа.

7  ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Перед началом поверки поверитель должен изучить документацию на преобразователь (руководство по эксплуатации, паспорт, методику поверки).

7.2 Перед поверкой преобразователь должен быть выдержан в условиях, указанных в разделе 6, не менее 2 ч.

7.3 Поверяемый преобразователь и средства поверки перед включением в сеть должны быть заземлены, а после включения прогреты в течение одного часа.

##### 8   ПРОВЕДЕНИЕ  ПОВЕРКИ

8.1.  Внешний осмотр

8.1.1  При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие Ш9329/1 требованиям технической документации в части:

-комплектности поставки и маркировки;

-состояния лакокрасочного покрытия;

-целостности корпуса преобразователя, соединителей и винта заземления;

- наличие плавкой вставки предохранителя и ее соответствие номинальному       значению тока;

-четкости изображения всех надписей на преобразователе.

8.1.2  Замечания по внешнему осмотру заносят в протокол поверки, форма которого приведена в приложении В.

Преобразователь, у которого выявлено несоответствие 8.1.1, признают непригодным к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

  - Опробование

8.2.1 При опробовании проводится проверка работы преобразователя в режиме измерения, руководствуясь 5.8  Руководства по эксплуатации КПЛШ.466429.009РЭ. Допускается совмещать опробование с проверкой основной погрешности.

    - Преобразователь, у которого выявлено несоответствие п.8.2.1, признают непригодным к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

8.3  Проверка электрического сопротивления изоляции

8.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции по методике ГОСТ Р 51350 проводят при выпуске из производства преобразователя. Сопротивление изоляции измеряют с помощью мегаомметра между группами контактов цепи 1 и цепи 2, приведенных в таблице 8.1.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм.

8.3.2 Преобразователь, у которого не выполняется требование 8.3.1, признают непригодным к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

8.4   Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции  производить по методике  ГОСТ Р 51350. Испытательное напряжение прикладывать между соединенными вместе контактами цепи 1 и соединенными вместе контактами цепи 2 с испытательным напряжением 1000 В, приведенными в таблице  8.1 (см. «Цепи, проверяемые на прочность изоляции»).

Перед проверкой все внешние цепи  должны быть отсоединены от преобразователя, шнур питания отсоединен от сети 220 В 50 Гц, переключатель "СЕТЬ" переведен в положение ВКЛ., осуществлено соединение контактов цепи 1 и соединение контактов цепи 2, указанных в таблице 8.1.

Проверку испытательным напряжением проводить на установке мощностью не менее 0,25 кВ·А.

Переменное испытательное напряжение устанавливать со скоростью не более 100 В в секунду, постоянное  -  не более 10 В в секунду.

Относительная погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать 5 %.

Преобразователь считаются выдержавшими испытание, если за время испытаний не было пробоя или поверхностного разряда. Появление "короны" или шума при испытании не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

Таблица 8.1 - Проверка сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции

| Испытательное напряжение | Проверяемые цепи | Номера разъемов и контактов проверяемых цепей |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цепь 1 | Цепь 2 |  |
| 10 В (постоянное) | Корпус - входы датчиков | Клемма заземления | Х6 / 1…45, Х7 / 1…45 |  |
| 10 В (постоянное) | Релейные выходы – входы датчиков | Х4 / 1…25 , Х5 / 1…25 | Х6 / 1…45, Х7 / 1…45 |  |
| 1000 В (переменное) | Корпус - релейные выходы | Клемма заземления | Х4 / 1…25, Х5 / 1…25 | Цепи проверяются на прочность изоляции |
|  | Цепь питания - корпус | Х1 / 1,2 | Клемма заземления |  |
|  | Цепь питания – релейные выходы | Х1 / 1,2 | Х4 / 1…25, Х5 / 1…25 |  |

8.5    Определение метрологических характеристик

Основная погрешность прибора при работе с первичными преобразователями определяется в режиме измерения. Предварительно прибор должен быть настроен (см.п.5.7 КПЛШ.466429.009РЭ), и при этом установлен максимальный уровень фильтрации цифрового фильтра (см. п.5.7.3.7 КПЛШ.466429.009РЭ).

Проверка метрологических характеристик проводится в два этапа.

Первый этап - проверка коммутатора прибора. Для проверки сначала все каналы прибора настраиваются  на терморезисторы сопротивления 100М (тип датчика – 21),  подключаются поочередно к каждому каналу прибора сопротивление 100 Ом по схеме рисунка А5. Показания прибора должны быть (0±0,4) ºС.

Затем все каналы прибора настраиваются на датчик тока 0-20 мА   (тип датчика – 24). Подключаются поочередно к каждому каналу прибора согласно рисунку А1 или А2 калиброванный ток 20 мА. Показания прибора должны быть (20±0,02) мА.

Второй этап (после проверки коммутатора) - проверка погрешности, которая проводится на одном канале (например, первом) при отключенных остальных каналах для всех типов датчиков, приведенных в таблицах 8.2 –8.6. Допускается проводить проверку погрешности только для тех типов датчиков, которые используются при эксплуатации данного прибора.

8.5.1 Определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с выходными сигналами силы постоянного тока.

8.5.1.1  Проверку основной погрешности преобразования выходных сигналов  преобразователей  с токовыми выходами проводят по схеме рисунка А1 приложения А.

8.5.1.2 Возможна проверка основной погрешности преобразования выходных сигналов  преобразователей  с токовыми выходами  по схеме рисунка А2 приложения А.

8.5.1.3 Перед проверкой Ш9329/1 необходимо перепрограммировать на соответствующий диапазон входных сигналов используемого датчика.

Задаваемые значения образцового входного сигнала тока приведены в таблице 8.2.

8.5.1.4 Значение основной абсолютной погрешности () для каждого значения измеренного выходного сигнала рассчитывают по формуле:

 = J изм.–  J обр.

где J обр. – значение образцовой контрольной  точки, мА;

J изм -   измеренное значение показаний  на индикаторе прибора в контрольной

точке, мА;

Таблица 8.2 - Проверка основной погрешности преобразования сигналов

силы постоянного тока

| Тип первичного преобразователя | Код типа датчика | Значение входного образцового сигнала в проверяемых точках J обр., мА | Расчетное значение результата преобразования, мА | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности  , мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП с выходным сигналом 0 – 5 мА | 23 | 0,500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 | 0,500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 | 0,005 |
| ПП с выходным сигналом 0-20 мА | 24 | 2,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 | 2,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 | 0,020 |
| ПП с выходным сигналом 4-20 мА | 25 | 4,500 8,000 12,000 16,000 20,000 | 4,500 8,000 12,000 16,000 20,000 | 0,016 |

8.5.1.5 После определения абсолютной погрешности измерения результаты заносят в таблицу Б1, форма которой приведена в приложении Б.

8.5.1.6 Если  основная абсолютная погрешность превышает  приведенную в таблице 8.2, то необходимо провести подстройку параметров калибровки шкалы измерения по п.8.5.5, а затем выполнить повторно п.п.8.5.1.1-8.5.1.4.

8.5.1.7 Если после выполнения п.8.5.1.6 основная  абсолютная погрешность превышает   указанную в таблице 8.2, то преобразователь признают непригодным к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

8.5.2  Определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с выходными сигналами  напряжения постоянного тока

8.5.2.1 Проверку основной погрешности преобразования выходных сигналов  преобразователей  с выходами по напряжению проводят по схеме рисунка А3 приложения А.

8.5.2.2 Перед проверкой Ш9329/1 необходимо перепрограммировать на соответствующий диапазон входных сигналов используемого датчика.

Задаваемые значения образцового входного сигнала напряжения приведены в таблицах  8.3, 8.4.

8.5.2.3 Значение основной погрешности () для каждого значения измеренного выходного сигнала рассчитывают по формуле

 = U изм.–  U обр.

где U обр. – значение образцовой контрольной  точки, мВ(В);

U изм -   измеренное значение показаний  на индикаторе  Ш9329/1 в

контрольной  точке, мВ(В).

Таблица 8.3 - Проверка основной погрешности преобразования сигналов напряжения

постоянного тока в диапазоне от 0 мВ до 100 мВ

| Номер проверяемой точки | Код типа датчика | Значение входного сигнала, мВ | Расчетное значение результата преобразования, мВ | Предел допускаемой абсолютной погрешности,  , мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 26 | 5,00 20,00 40,00 60,00 80,00 90,00 | 5,00 20,00 40,00 60,00 80,00 90,00 | 0,100 |

Таблица 8.4 – Проверка основной погрешности преобразования сигналов

напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 В до 1 В

| Номер проверяемой точки | Код типа датчика | Значение входного сигнала, мВ | Расчетное значение результата преобразования, мВ | Предел допускаемой абсолютной погрешности  , мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 27 | 50,00 200,00 400,00 600,00 800,00 900,00 | 50,00 200,00 400,00 600,00 800,00 900,00 | 1,000 |

8.5.2.4 После определения абсолютной погрешности измерения по п.8.5.2.3 результаты заносят в таблицу Б2, форма которой приведена в приложении Б.

8.5.2.5 Если  основная абсолютная погрешность превышает  приведенную в таблицах 8.3, 8.4, то необходимо провести подстройку параметров калибровки шкалы измерения по п.8.5.5, а затем выполнить повторно п.п.8.5.2.1-8.5.2.4.

8.5.1.6 Если после выполнения п.8.5.2.5 основная абсолютная погрешность превышает  приведенную в таблицах 8.3, 8.4, то Ш9329/1 признают непригодным к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

8.5.3 Определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с  термоэлектрическими преобразователями

8.5.3.1 Проверку основной погрешности преобразования выходных сигналов  термоэлектрических преобразователей (ТП)  проводят по схеме рисунка А4 приложения А в диапазоне  температур, являющимся рабочим для прибора.

8.5.3.2.  Основная погрешность определяется не менее, чем в пяти точках диапазона изменения выходного сигнала.

8.5.3.3. При определении основной погрешности Ш9329/1 для термоэлектрических преобразователей датчик температуры холодного спая заменяют  имитатором RP , устанавливая на нем сопротивление 54,28 Ом, что соответствует номинальному сопротивлению ТСМ50 при температуре 20 оС.

8.5.3.4. Значения входных сигналов (Uвх), задаваемых калибратором G1 в милливольтах в проверяемых точках рассчитывают по формуле

Uвх  =  Uтр - U20 ,                                                  (8.1)

где   Uтр  -  значение э.д.с. ТП соответствующего типа при температуре рабочего (горячего) конца, равной Тр  оС, и температуре свободных концов (холодного спая), равной 0 оС (по ГОСТ Р 8.585-2001), мВ;

U20   -  значение  э.д.с. свободных концов при 20 оС по ГОСТ  Р 8.585-2001 (равное Uтр при Тр = 20 оС),мВ.

8.5.3.5. Рассчитанные по формуле 8.1 значения, задаваемые имитатором входных сигналов, приведены в таблице  8.5.

8.5.3.6 Определение основной погрешности измерения температуры при работе с датчиками ТП проводят в выбранных точках диапазона, фиксируя на дисплее Ш9329/1 результаты показаний по каждому измерительному каналу датчика в режиме измерения.

8.5.3.7  Последовательно устанавливая на имитаторе G1 значения входных сигналов в проверяемых точках диапазона,  фиксируют результаты преобразования на дисплее Ш9329/1. По показаниям соответствующих каналов снимают значения результата преобразования и регистрируют в протоколе поверки.

8.5.3.8. Для каждой  проверяемой точки каждого измерительного канала определяют абсолютную погрешность по формуле

 i j = Т i j –T p i ,             (8.2)

где   i – номер точки диапазона;

j – номер измерительного канала;

Т i j – показание Ш9329/1 в i-ой точке диапазона  j- ого  канала, оС;

T p i – расчетное значение температуры в точке диапазона, оС .

Полученные по формуле 8.2 значения  i j не должны превышать значений приведенных в таблице 8.5.

Результаты заносят в таблицу Б3, форма которой приведена в приложении Б.

8.5.3.9 Если основная погрешность превышает значение, приведенное в таблице 8.5, то необходимо провести подстройку параметров калибровки шкалы измерения по п.8.5.5, а затем выполнить повторно п.п.8.5.3.1-8.5.3.9.

Если после этого основная погрешность превышает  допустимое значение, то преобразователь признают непригодным к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

Таблица 8.5 – Проверка основной погрешности преобразования сигналов ТП

| Тип ТП | Услов-ное обозна-чение НСХ | Код типа датчика | Рабочий диапазон, оС | Значение входного сигнала в проверяемых точках, мВ | Расчетное значение результата преобразова-ния в про-веряемых точках, оС | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности,  оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN | DIN(L) | 30 | от -200 до +900 | -7,650 -3,560 9,900 21,110 32,620 41,870 | -150 -50 +200 +400 +600 +750 | 1,10 |
| ТВР | ВР(А)-1 | 31 | от 0 до +2500 | 1,091 4,267 9,360 14,304 18,904 23,065 26,752 30,896 32,610 | +100 +300 +600 +900 +1200 +1500 +1800 +2200 +2400 | 2,50 |
|  | ВР(А)-2 | 32 | от 0 до +1800 | 1,097 4,330 9,466 14,455 19,089 23,274 25,818 | +100 +300 +600 +900 +1200 +1500 +1700 | 1,80 |
|  | ВР(А)-3 | 33 | от 0 до +1800 | 1,078 4,229 9,265 14,170 18,740 22,865 25,367 | +100 +300 +600 +900 +1200 +1500 +1700 |  |
| ТПР | ПР(В) | 34 | от 300 до +1800 | 0,599 1,795 3,960 | +350 +600 +900 | 3,75 |
|  |  |  |  | 4,837 6,789 10,102 12,436 | +1000 +1200 +1500 +1700 | 1,50 |

Продолжение таблицы 8.5

| Тип ТП | Услов-ное обозна-чение НСХ | Код типа датчика | Рабочий диапазон, оС | Значение входного сигнала в проверяемых точках, мВ | Расчетное значение результата преобразова-ния в про-веряемых точках, оС | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности,  оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПП | ПП(S) | 35 | от 0 до +1600 | 0,533 2,210 5,126 8,336 11,838 15,469 | +100 +300 +600 +900 +1200 +1500 | 1,6 |
| ТПП | ПП(R) | 36 | от 0 до +1600 | 0,536 2,290 5,472 9,094 13,117 17,340 | +100 +300 +600 +900 +1200 +1500 | 1,6 |
| ТХА | ХА(К) | 37 | от -200 до +1300 | -4,352 -2,687 11,411 24,107 | -100 -50 +300 +600 | 0,8 |
|  |  |  |  | 36,528 40,478 48,040 | +900 +1000 +1200 | 1,5 |
| ТХК | ХК(L) | 38 | от -200 до +800 | -9,121 -4,295 +13,270 +30,202 | -150 -50 +200 +400 | 0,6 |
|  |  |  |  | +47,818 +56,569 | +600 +700 | 1,0 |
|  | ХК(Е) | 39 | от -200 до +900 | -8,471 -3,979 +12,229 +27,754 | -150 -50 +200 +400 | 0,6 |
|  |  |  |  | +43,901 +55,888 | +600 +750 | 1,1 |
| ТМК | МК(Т) | 40 | от -200 до +400 | -6,051 -4,169 -2,609 -0,790 +3,489 +8,498 +14,072 | -180 -100 -50 0 +100 +200 +300 | 0,6 |

Продолжение таблицы 8.5

| Тип ТП | Условное обозначение НСХ | Код типа датчика | Рабочий диапазон, оС | Значение входного сигнала в проверяемых точках, мВ | Расчетное значение результата преобразования в проверяемых точках, оС | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности,  оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЖК | ЖК(J) | 41 | от -200 до +1200 | -7,519 -3,450 +9,760 +20,829 | -150 -50 +200 +400 | 0,6 |
|  |  |  |  | +32,083 +44,475 +62,773 | +600 +800 +1100 | 1,4 |
| ТНН | НН(N) | 42 | от -200 до +1300 | -2,932 -1,794 8,816 20,088 31,846 35,731 43,321 | -100 -50 +300 +600 +900 +1000 +1200 | 1,5 |

    - Определение основной погрешности Ш9329/1 при работе с  термопреобразователями  сопротивления

8.5.4.1. Проверку основной погрешности преобразования выходных сигналов  термопреобразователей сопротивления (ТС)  проводят по схеме рисунка А5 приложения А в диапазоне  температур, являющимся рабочим для прибора.

8.5.4.2. Входной сигнал прибора снимают с магазина сопротивлений Rх, являющегося имитатором ТС.

8.5.4.3.  Основная погрешность определяется не менее, чем в пяти точках диапазона изменения  выходного сигнала (Тi, оС).

Величину сопротивления  Rх устанавливают по таблице 8.6. Значения T p i соответствуют ГОСТ 6651-94, ГОСТ 6651-78, ГОСТ 6651-59.

Таблица 8.6 - Проверка основной погрешности преобразования сигналов ТС

| Тип ТС | Условное обозначение НСХ | Код типа датчика | Рабочий диапазон, оС | Значение входного сигнала в проверяемых точках, Ом | Расчетное значение результата преобразо-вания в проверяемых точках, оС | Основная абсолютная погрешность в проверяемых точках,  оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСП | 100П (Pt´ 100) | 13 | от -200 до 400 | 38,780 80,000 119,700 177,050 231,780 | - 150 -50 50 200 350 | 0,6 |
|  |  |  | от -200 до 1000 | 38,780 100,000 158,230 231,780 349,120 424,170 | - 150 0 150 350 700 950 | 1,2 |
|  |  |  | от -100 до 200 | 80,000 100,000 119,700 139,110 158,230 | -50 0 50 100 150 | 0,3 |
|  | 50П (Pt´ 50) | 14 | от -200 до 400 | 19,390 40,000 59,850 88,525 115,890 | - 150 -50 50 200 350 | 0,6 |
|  |  |  | от -200 до 1000 | 19,390 50,000 79,115 115,890 174,560 212,085 | -150 0 150 350 700 950 | 1,2 |
|  |  |  | от -100 до 200 | 40,000 50,000 59,850 69,555 79,115 | -50 0 50 100 150 | 0,3 |

Продолжение таблицы  8.6

| Тип ТС | Условное обозначение НСХ | Код типа датчика | Рабочий диапазон, оС | Значение входного сигнала в проверяемых точках, Ом | Расчетное значение результата преобразова-ния в проверяемых точках, оС | Основная абсолютная погрешность в проверяемых точках,  оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСП | 100П (Pt 100) | 17 | от -200 до 400 | 39,720 80,310 119,400 175,860 229,720 | - 150 -50 50 200 350 | 0,6 |
|  |  |  | от -200 до 850 | 39,720 100,000 157,330 229,720 329,640 375,700 | - 150 0 150 350 650 800 | 1,0 |
|  |  |  | от -100 до 200 | 80,310 100,000 119,400 138,510 157,330 | -50 0 50 100 150 | 0,3 |
|  | 50П (Pt 50) | 18 | от -200 до 400 | 19,860 40,155 59,700 87,930 114,860 | - 150 -50 50 200 350 | 0,6 |
|  |  |  | от -200 до 850 | 19,860 50,000 78,665 114,860 164,820 187,850 | -150 0 150 350 650 800 | 1,0 |
|  |  |  | от -100 до 200 | 40,155 50,000 59,700 69,255 78,665 | -50 0 50 100 150 | 0,3 |
|  | 46П (градуи-ровка 21) | 43 | от -200 до 500 | 17,850 36,800 46,000 72,780 98,340 122,700 | - 150 - 50 0 150 300 450 | 0,7 |

Продолжение таблицы  8.6

| Тип ТС | Условное обозначение НСХ | Код типа датчика | Рабочий диапазон, оС | Значение входного сигнала в проверяемых точках, Ом | Расчетное значение результата преобразова-ния в проверяемых точках, оС | Основная абсолютная погрешность в проверяемых точках,  оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСМ | 100М (Си´ 100) | 15 | от -200 до 200 | 20,580 56,530 100,000 142,780 164,160 177,000 | - 180 - 100 0 100 150 180 | 0,4 |
|  | 50М (Си´ 50) | 16 | от -200 до 200 | 10,290 28,265 50,000 71,390 82,080 88,500 | - 180 - 100 0 100 150 180 | 0,4 |
|  | 100М (Си 100) | 21 | от -50 до 200 | 87,220 100,000 121,310 142,620 163,920 176,710 | - 30 0 50 100 150 180 | 0,4 |
|  | 50М (Си 50) | 22 | от -50 до 200 | 43,610 50,000 60,655 71,310 81,960 88,355 | - 30 0 50 100 150 180 | 0,4 |
|  | 53М (градуи-ровка 23) | 19 | от -50 до 180 | 43,970 48,480 53,000 64,290 75,580 86,870 | - 40 - 20 0 50 100 150 | 0,8 |
| ТСН | 100Н | 20 | от -60 до 180 | 79,100 89,280 100,000 129,170 161,720 198,680 | - 40 - 20 0 50 100 150 | 0,6 |

8.5.4.4 Для каждой  проверяемой точки каждого измерительного канала определяют абсолютную погрешность по формуле 8.2.

Основная абсолютная погрешность в любой проверяемой точке не должна превышать приведенную в таблице 8.6.

8.5.4.5  Если основная абсолютная погрешность превышает допустимое значение, то необходимо провести подстройку параметров калибровки шкалы измерения по п.8.5.5, а затем выполнить повторно п.п.8.5.4.1-8.5.4.4.

Если после этого основная абсолютная погрешность превышает  допустимое значение, то преобразователь признают непригодным к применению и к дальнейшей поверке не допускают.

    - Подстройка параметров калибровки шкалы измерения

Подстройка параметров калибровки шкалы измерения преобразователей  Ш9329/1 выполняется согласно п.5.9   «Калибровка» Руководства по эксплуатации КПЛШ.466429.009РЭ.

## 9   ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ

9.1 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке и клеймением Ш9329/1 в местах, предназначенных для клеймения, оттиском круглого клейма на сургуче (или мастике).

Положительные результаты первичной поверки оформляют дополнительно записью в формуляре с датой поверки; при этом запись удостоверяют оттиском клейма.

9.2  При отрицательных результатах поверки Ш9329/1 бракуют, о чем делается соответствующая запись в формуляре, аннулируют свидетельство, гасят клеймо и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

##### ПРИЛОЖЕНИЕ   А

Х6(Х7)             Ш9329/1

G1                 +                                        R n

Вход n-А

-                                        Вход n-Б

Общ. Iо n

Примечание:

1. G1- дифф. вольтметр  В1-12, работающий  в режиме источника   калиброванного тока

2. n – номер поверяемого канала прибора (распайка разъемов Х6, Х7 приведена в приложении Д Руководства по эксплуатации КПЛШ.466429.009 РЭ).

Рисунок А1 - Схема поверки Ш9329/1 с токовыми выходами

(с применением источника калиброванного тока)

G2

+

-

Х6 (Х7)

R n

Вход n-А

Вход n-Б

Общ. Iо n

Ш9329/1

V

R1                   R2

Примечания:

1. G2- блок питания 22БП-36М  ;

V – вольтметр универсальный  В7-34;

R1- катушка образцовая Р331 100 Ом;

R2- магазин сопротивлений Р33.

2. Имитатор калиброванного тока (G2, R1, R2, V)  подключается  к поверяемому каналу n Ш9329/1 (к разъемам Х6, Х7 согласно приложению Д Руководства по эксплуатации КПЛШ.466429.009 РЭ).

3. Перед испытаниями  установить R2=1500 Ом.

4. Величину образцового тока на входе Ш9329/1 задавать изменением  R2, при этом значение тока определять по формуле:

Uv

J = --------,

0,1

где     Uv – показание вольтметра V.

Рисунок А2 - Схема поверки  Ш9329/1 с токовыми выходами

(с применением источника калиброванного напряжения)

ПРОДОЛЖЕНИЕ   ПРИЛОЖЕНИЯ   А

G2

+

-

Х6 (Х7)

Вход n-А

Вход n-Б

Общ. Iо n

Ш9329/1

G2-    блок питания 22БП-36М, работающий в режиме источника калиброванного

напряжения

Примечание:  G2 подключается  к поверяемому каналу n Ш9329/1 (к разъемам Х6, Х7 согласно приложению Д Руководства по эксплуатации КПЛШ.466429.009 РЭ).

Рисунок А3 - Схема поверки Ш9329/1 со стандартными аналоговыми

выходами по напряжению

Х6(Х7)           Ш9329/1

G1                                                                  I0 n

+                                                     Вход n-А

-                                                     Вход n-Б

Общ I0 n

I0 1

RP      +                                                             Вход 1-А

-                                                             Вход 1-Б

Общ I0 1

G1-  дифф. вольтметр  В1-12, работающий  в режиме источника   калиброванного тока

RP – магазин сопротивлений Р3026, диапазон изменения сопротивления от 0,01 до 10000 Ом, класс точности 0,01;

Примечания:

1. G1 подключается  к поверяемому каналу n Ш9329/1 (к разъемам Х6, Х7 согласно приложению Д Руководства по эксплуатации КПЛШ.466429.009 РЭ).

Рисунок А4      -      Схема поверки Ш9329/1, работающего

с термоэлектрическими преобразователями

ПРОДОЛЖЕНИЕ   ПРИЛОЖЕНИЯ   А

Rх

+

_

Х6(Х7)

Iо n

Вход n-А

Вход n-Б

Общ. Iо n

Ш9329/1

Rx -    магазин сопротивлений Р3026, диапазон изменения сопротивления от 0,01 до 10000 Ом, класс точности 0,01).

Примечание:   Rx подключается  к поверяемому каналу  n прибора (к разъемам Х6, Х7 согласно приложению Д Руководства по эксплуатации КПЛШ.466429.009 РЭ).

Рисунок А5     -       Схема поверки Ш9329/1, работающего

с термопреобразователями сопротивления

##### ПРИЛОЖЕНИЕ   Б

### Таблица Б1 - Значения основной абсолютной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с токовыми выходами

| Номер канала (n) | Значение основной абсолютной погрешности в контрольных точках, мА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение образцовой контрольной точки (J обр.) |  |  |  |  |  |
|  | ____ ,мА | ____ , мА | ____ , мА | ____ , мА | _____ , мА | ___ , мА |

### Таблица Б2 - Значения основной приведенной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с выходами по напряжению

| Номер канала (n) | Значение основной абсолютной погрешности в контрольных точках, мВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение образцовой контрольной точки (U обр.) |  |  |  |  |  |
|  | __ ,мВ(В) | __ , мВ(В) | __ , мВ(В) | __ , мВ(В) | ___, мВ(В) | __ , мВ(В) |

### Таблица Б3 -  Значения основной приведенной погрешности Ш9329/1

### при работе с ТП или с ТС

| Номер канала (n) | Значение основной абсолютной погрешности в контрольных точках, C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение проверяемой точки (T i) |  |  |  |  |
|  | _______ , C | ______ , C | ______ , C | _______ , C | _______ , C |

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

ПРОТОКОЛ   ПОВЕРКИ

преобразователя измерительного Ш9329/1

Изготовитель: ...........................................................................................

Принадлежит…………………………………………………………….

Дата изготовления: ...................................................................................

Заводской номер: .......................................................................................

Номенклатура измерительных каналов

с ПП ............................................................. №№ ......................................

1  Условия проведения поверки ...................................................................

....................................................................................................................

2  Средства поверки:

3  Результаты внешнего осмотра ..................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4  Результаты опробования……………………………………………..

5  Результаты проверки электрического сопротивления изоляции………

6  Результаты проверки электрической прочности изоляции………………

7 Результаты определения основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с токовыми выходами……………………

……………………………………………………………………………………….

8   Результаты определения основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с выходами по напряжению……………………

……………………………………………………………………………………….

9 Результаты определения основной погрешности Ш9329/1 при работе с термоэлектрическими преобразователями…………………………………….

………………………………………………………………………………………...

10 Результаты определения основной погрешности Ш9329/1 при работе с термопреобразователями сопротивления……………………………………...

………………………………………………………………………………………..

Поверитель                                                             /Ф.И.О/

Подпись

Дата

##### ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

##### Средства поверки

I. При определении основной погрешности Ш9329/1 при работе с первичными преобразователями с токовыми выходами:

- калибратор постоянного напряжения В1-12

или:

- блок питания БП9340/1-36;

– вольтметр универсальный В7-34, класс точности 0,02;

- катушка образцовая Р331 100 Ом, класс точности 0,01;

- магазин сопротивлений Р33.

II. При определении основной погрешности Ш9329/1 при работе с  термоэлектрическими  преобразователями:

- калибратор постоянного напряжения В1-12

– магазин сопротивлений Р3026, диапазон изменения сопротивления от 0,01        до 10000 Ом, класс точности 0,01;

III. При определении основной погрешности Ш9329/1 при работе с  термо-  преобразователями сопротивления:

– магазин сопротивлений Р3026, диапазон изменения сопротивления от 0,01        до 10000 Ом, класс точности 0,01.