Измеритель напряженности

электростатического поля

СТ-01

#### Руководство по эксплуатации

МГФК 410000.001 РЭ

заводской номер

Москва, 2003 г.

## Содержание

стр.

- Описание и работа изделия					4

- Эксплуатационные ограничения					9

- Подготовка изделия к использованию				10

- Использование изделия						12

- Техническое обслуживание изделия					14

- Возможные неисправности и способы их устранения			15

- Методика поверки						16

- Хранение и транспортирование					18

- Приложение А "Измерение поверхностного электростатического потенциала экрана дисплея с помощью СТ-01" 					19

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 МГФК 410000.001 и содержит описание измерителя, принцип действия, а также технические данные и другие указания, необходимые для правильной его эксплуатации.

Для безопасной и правильной эксплуатации измерителя необходимо дополнительно пользоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», М. Энергоатомиздат, 1986г.

Требования к техническому персоналу, эксплуатирующему измеритель, должны определяться из реальных условий эксплуатации.

1. Описание и работа изделия.

1.1. Назначение изделия.

1.1.1. Измеритель СТ-01 предназначен для измерений напряженности электростатического поля при обеспечении контроля за биологически опасными уровнями электростатических полей в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 («Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы») и СаНПиН 2.2.4.1191-03 («Электронные поля в производственных условиях»).

1.1.2. Измеритель применяется при проведении комплексного санитарно-гигиенического обследования помещений и рабочих мест.

1.2. Технические характеристики.

1.2.1. Диапазон измерения напряженности электростатического поля от 0.3 до 180 кВ/м.

1.2.2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения напряженности электростатического поля  15%.

1.2.3. Время установления рабочего режима не более одной минуты.

1.2.4. Длительность непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи  не менее  6 ч.

1.2.5. Рабочее напряжение на аккумуляторной батарее (8,01,5) В.

1.2.6. Мощность потребляемая измерителем при питании от автономного источника питания не более  0.6 Вт.

1.2.7. Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от +5 до 400С;

- относительная влажность до 90% при температуре окружающего воздуха +250С;

- атмосферное давление от 70 до 106 кПа.

1.2.8. Предел допустимой дополнительной относительной погрешности при изменениях температуры от +50С до +400С - 5% на каждые 100С.

1.2.9. Время установления показания измерителя при внесении преобразователя напряженности электростатического поля в исследуемое поле, не более 5 сек.

1.2.10. Масса измерителя с аккумуляторами не более 1,1 кг.

1.2.11. Габаритные размеры:

преобразователь напряженности электростатического поля,

- длина 320 мм;

- максимальный диаметр 32 мм;

- блок управления и индикации 170х105х42 мм.

1.3. Состав изделия.

1.3.1. В состав измерителя  входят изделия, указанные в табл. 1.

Таблица 1.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| кС 39570707.20 | Преобразователь напряженности электростатического поля. | 1 |  |
| кС 39570707.30 | Блок управления и индикации. | 1 |  |
| кС 39570707.40 | Измерительная пластина в форме диска | 1 | Для измерения электростатического потенциала экрана |
| кС 39570707.50 | Разборная прямоугольная измерительная пластина | 1 | Комплектуется по отдельному заказу |
|  | Стенд для измерения электризуемости тканей по СаНПиН 2.4.7/1.1.03 | 1 | Комплектуется по отдельному заказу |
|  | Блок питания БП-ЕИ 220/15 | 1 | Для зарядки аккумуляторов |
|  | Аккумулятор GР 85 ААК | 6 | Автономный источник питания |
|  | Комплект укладки | 1 | Для транспортировки и хранения измерителя |
| МГФК 410000.001 РЭ | Руководство по эксплуатации (с методикой поверки) | 1 |  |
| МГФК 410000.001 ПС | Паспорт | 1 |  |

1.4. Устройство и работа.

1.4.1. Измеритель выполнен в виде портативного прибора с автономным питанием. Конструктивно измеритель состоит из преобразователя напряженности электростатического поля, блока управления и индикации и сетевого блока питания. (рис. 1)

1.4.2. Основным элементом блока преобразования является модулятор, представляющий собой металлическую пластинку (лепесток модулятора),  асимметрично  закрепленную  на  оси вращения микроэлектродвигателя  и электрически изолированную от оси двигателя. При вращении лепестка модулятора в однородном электростатическом поле потенциал лепестка модулятора относительно земли изменяется по синусоидальному закону с частотой, равной частоте вращения лепестка, а амплитуда этого переменного потенциала пропорциональна проекции напряженности электростатического поля на плоскость вращения. Переменный потенциал через скользящий контакт передается на вход предусилителя. Частота модуляции Fм=35 Гц, поддерживается постоянной путем стабилизации скорости вращения микроэлектродвигателя с помощью электронного регулятора скорости.

Блок преобразования выполнен в виде выносной антенны и может подключаться к блоку управления и индикации непосредственно с помощью разъема.

1.4.3. Блок управления и индикации имеет встроенный микропроцессор и размещен в корпусе из алюминиевых сплавов, на котором расположены элементы управления и индикации (см. рисунок 1).

1.4.4. С выхода предусилителя переменное напряжение через фильтр, настроенный на частоту Fм=35 Гц, поступает на вход амплитудно-цифрового преобразователя (АЦП) и далее обрабатывается  микропроцессором (см. рисунок 2). По выбору пользователя может быть установлен режим непрерывного измерения проекции вектора напряженности электростатического поля на плоскость вращения лепестка модулятора и режим измерения модуля напряженности электростатического поля, включающий измерение трех ортогональных  компонент вектора напряженности электростатического  поля и последующее вычисление его модуля. Кроме того, предусмотрены режимы, позволяющие контролировать напряжение на аккумуляторной батарее амплитудно-цифрового преобразователя.

1.4.5. Работа блока управления и индикации.

1.4.5.1. Режим работы блока управления и индикации устанавливается кнопками посредством меню - организованного интерфейса.

На лицевой панели блока управления и индикации установлены (см. рисунок 1):

а) жидкокристаллический матричный индикатор;

б) гибкая пленочная клавиатура с кнопкой «#» и набором цифр от 0 до 9.

1.4.5.2. На торце корпуса блока управления и индикации установлены:

а) тумблер включения и выключения напряжения ПИТАНИЕ;

б) разъем для подключения блока преобразования;

в) разъем для подключения сетевого блока зарядки аккумулятора;

1.4.5.3. Питание всех узлов измерителя осуществляется от автономного источника – 6 аккумуляторов типа GP 85 ААК, расположенных в отсеке, крышка которого размещена со стороны обратной лицевой панели блока управления и индикации.

1.4.6. Принадлежности.

1.4.6.1. Блок питания БП-ЕИ 220/12 предназначен для зарядки аккумуляторной батареи от сети переменного тока частотой 50 Гц, с содержанием гармоник до 5% и номинальным напряжением 220+23-33 В.

1.5. Маркировка и пломбирование.

1.5.1. На лицевой панели измерителя нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и условное обозначение.

1.5.2. Заводской порядковый номер и год изготовления нанесены на торцевой стенке корпуса блока управления и индикации.

1.5.3. Корпус преобразователя и блока управления и индикации опломбированы печатями предприятия-изготовителя. В случае нарушения пломб предприятие-поставщик вправе отказаться от гарантийного ремонта измерителя.

1.6. Упаковка.

1.6.1. Упаковка измерителя должна обеспечивать его сохранность при транспортировании.

1.6.2. Перед упаковыванием измеритель должен быть законсервирован по варианту защиты ВЗ-10 ГОСТ 9.014-78 путем помещения измерителя в полиэтиленовый чехол с осушителем – селикагелем, который затем герметично заваривается.

1.6.3. При расконсервации измерителя должен производиться внешний осмотр и проверка его работоспособности в соответствии с разделом 3.

1 - модулятор;

2 - преобразователь напряженности электростатического поля;

3 - разъем с накидной гайкой;

4 - тумблер включения и выключения напряжения ПИТАНИЕ;

5 - разъем для подключения сетевого блока питания;

6 - жидкокристаллический индикатор;

7 - лицевая панель блока управления и индикации;

8 - гибкая пленочная клавиатура;

9 - крышка отсека автономного источника питания.

Рисунок 1. Внешний вид измерителя.

Блок преобразования

ПУ

Микро-электро- двигатель

Регулятор скорости

Блок управления и индикации

Фильтр

АЦП

ПЗУ

Микро-процессор

Преобразо-ватель напряжения

Модуль вывода информации

Аккумуля-торная батарея

Матричный жидкокрис-таллический индикатор

Сетевой блок питания

Рисунок  2. Функциональная схема измерителя.

2. Эксплуатационные ограничения.

2.1. К работе с измерителем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами.

ВНИМАНИЕ!  Следует соблюдать меры предосторожности при работе вблизи оголенных токонесущих цепей электрических устройств. Во избежании поражения электрическим током запрещается касаться преобразователем напряженности электростатического поля или корпусом блока управления и индикации электрических цепей под напряжением.

2.2.  Измеритель является точным прибором и требует бережного обращения. Не допускается деформация лепестка модулятора. Не допускается попадание химически агрессивных жидкостей и их паров на составные части измерителя.

2.3. Не допускается открывать крышку блока питания БП-ЕИ 220/12 с включенной в сеть 220 В вилкой.

3. Подготовка изделия к использованию.

3.1. Общие указания.

3.1.1. После извлечения измерителя из футляра необходимо осмотреть его на отсутствие внешних повреждений.

3.1.2. Присоедините преобразователь напряженности электростатического поля к блоку управления и индикации с помощью разъема с накидной гайкой согласно с расположением ключа разъема. Преобразователь при этом жестко связан с блоком управления.

3.1.3. До начала работы с измерителем изучите руководство по эксплуатации, конструкцию измерителя и назначение органов управления.

3.1.4. Работа с измерителем должна проводиться в условиях эксплуатационных характеристик прибора.

3.2. Включение и контроль питания измерителя.

3.2.1. Включить питание измерителя переключателем ПИТАНИЕ, поставив его в положение «1» (край переключателя с цифрой «1»-утоплен). При этом на матричном жидкокристаллическом дисплее ( далее мониторе ) появится надпись:

St - 01

Ready

00 : 00 : 00

сопровождаемая кратковременными звуковыми сигналами. На нижней строке отображается текущее время работы прибора. Далее измеритель автоматически входит в рабочий режим и ожидает команду от пользователя.

Выбор режима работы измерителя осуществляется путем нажатия одной из кнопок 1 – 9 на лицевой панели (рисунок 1). Остановка соответствующего режима работы осуществляется при вторичном нажатии данной кнопки.

    - Контроль напряжения на аккумуляторной батарее осуществляетcя после нажатия кнопки 4. Режим выполняет вспомогательную функцию и контролирует состояние автономного источника питания. На мониторе фиксируется величина напряжения на аккумуляторной батарее.

– 4 –  Batt  00:17:45

U (m) =  07,03  B

U (t)  =  07,00  B

Battery Control

Напряжение на аккумуляторной батарее

Рабочее напряжение на аккумуляторной батарее должно находиться в пределах (8,01,5) В.

    - В случае разряда аккумуляторной батареи при уменьшении напряжения питания до значения 6.5В и менее, следует прекратить работу и подключить измеритель к зарядному устройству, в качестве которого используется блок питания БП-ЕИ220/12. Установить вилку блока питания в розетку сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, включить в разъем  5 (рисунок 1) шнур блока питания. При этом независимо от положения переключателя ПИТАНИЕ происходит зарядка аккумулятора. Во избежание выхода из строя или ухудшения характеристик НЕ ДОПУСКАЕТСЯ длительная зарядка аккумуляторной батареи свыше 5 ч. Контроль напряжения на аккумуляторной батарее осуществляется через 3 мин. после включения измерителя при отключенном блоке питания.

    - Если на жидкокристаллическом индикаторе вообще отсутствуют показания в связи с полной разрядкой аккумуляторной батареи, следует провести зарядку аккумулятора в соответствии с п.3.2.3.

3.3. Проверка работы амплитудно-цифрового преобразователя блока измерения индикации.

3.3.1. Контроль работы амплитудно-цифрового преобразователя осуществляется после нажатия кнопки 3 (режим 3-Test). На мониторе выводятся показания тест-кода. При нормальной работе преобразователя, значение числа, полученного на мониторе, должно совпадать в пределах погрешности с данными, указанными в паспорте.

3.4. Выключение измерителя осуществляется при установке переключателя ПИТАНИЕ в положение «0».

4. Использование изделия.

4.1. В измерителе предусмотрено два режима работы:

- измерение значения проекции вектора напряженности электростатического поля на плоскость вращения лепестка модулятора;

- измерение модуля напряженности  электростатического поля, включающее измерение трех ортогональных компонент вектора напряженности электростатического поля, с последующим вычислением его модуля.

4.2. Результаты измерений напряженности электростатических полей выдаются на мониторе в единицах кВ/м (киловольт на метр).

4.3. Работа в режиме измерения.

4.3.1. 1 – Мode 1. Режим непрерывного измерения значения проекции вектора напряженности электростатического поля на плоскость вращения лепестка модулятора с последующей индикацией текущего и наибольшего значения из зарегистрированных. Режим целесообразно использовать для общего обследования рабочих помещений: определения среднего уровня напряженности электростатического поля в помещении, поиска возможных источников излучения (по увеличению уровня напряженности полей при приближении к источнику).

Mode  1 00:00:00

E (m) =  0.000  кВ/м

Е (t) =  0.000  кВ/м

1  –  Monitoring

После нажатия кнопки 1, появляется надпись:

и начинаются измерения проекции вектора напряженности электростатического поля на плоскость вращения лепестка модулятора. После вторичного нажатия кнопки 1 измерения прекращаются и на мониторе появляется надпись:

Mode  1 00:00:50

E (m) =  0.574  кВ/м

Е (t) =  0.500  кВ/м

1  –  Monitoring

Где:	Е (m) - Наибольшее значение из зарегистрированных.

E (t) - Последнее текущее значение

4.3.3. 2 – Mode 2. Режим измерения модуля напряженности электростатического поля, включающий измерения трех ортогональных компонент вектора напряженности электростатического поля, с последующим вычислением его модуля. Режим целесообразно использовать для аттестации рабочих мест операторов ПВМ и других электротехнических устройств.

Процесс измерения данных отображается на мониторе:

– 2 – Mode 2 00:00:00

E (ху) =  0,000  кВ/м

2 -  Е

Проводят три измерения, помещая плоскость вращения лепестка модулятора последовательно в трех взаимно перпендикулярных (ортогональных) плоскостях. Данные измерений заносятся последовательно после нажатия кнопки 2. Конечный результат определяется по формуле:

E = (Exz2/2 + Eyz2/2 + Exy2/2)1/2

где Exz , Eyz , Exy  проекции вектора напряженности электростатического поля соответственно на плоскости xz, yz, xy. По завершении последнего измерения автоматически вычисляются  значения Е и результаты выводятся на монитор:

[ Е ]  =  5.550  кВ/м

Е (xy)  =  5.200  кВ/м

Е (xz)  =  0.700  кВ/м

Е (yz)  =  1.700  кВ/м

Вычисленное значение модуля напряженности электростатического поля находится в верхней строчке экрана.

5. Техническое обслуживание изделия.

5.1. Техническое обслуживание измерителя проводится лицами, специально обученными.

5.2. Техническое обслуживание измерителя осуществляется после тщательного ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

5.3. При техническом обслуживании следует выполнять указания мер безопасности, приведенные в разделе 2.

5.4. Техническое обслуживание измерителя предусматривает:

а) удаление пыли и грязи с наружных поверхностей измерителя - еженедельно;

б) зарядка аккумуляторной батареи (п.3.2.3.) – по мере необходимости;

в) проверка комплектности измерителя - ежеквартально;

г) профилактические работы по п. 5.5.

5.5. Виды и периодичность профилактических работ.

5.5.1. Профилактические работы включают в себя:

а) внешний осмотр измерителя;

б) проверку технического состояния;

в) поверку.

5.5.2. Внешний осмотр измерителя проводится один раз в квартал, а также после ремонта.

Проверке подлежат:

а) состояние покрытий и надписей на блоке управления измерителя;

б) состояние разъемов, переключателя и кнопок;

в) исправность микроэлектродвигателя преобразователя;

г) отсутствие механических повреждений у лепестка модулятора.

5.5.3. Проверка технического состояния проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год, после окончания гарантийного срока эксплуатации:

а) воспроизводимость показаний от контрольного источника электростатического поля;

б) исправность аккумуляторной батареи.

6. Возможные неисправности и способы их устранения.

6.1. Наиболее вероятные неисправности измерителя и способы их устранения приведены в таблице 2 .

Таблица  2.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении измерителя на жидкокристаллическом индикаторе отсутствуют показания. | а) аккумуляторы разряжены; б) аккумуляторы вышли из строя; в) отсутствуют аккумуляторы в кассете для элементов питания. | а) зарядить аккумуляторы; б) заменить аккумуляторы; в) вставить аккумуляторы в кассету для элементов питания. |
| 2. При включении измерителя в сеть от блока питания зарядки аккумуляторов не происходит. | а) обрыв в шнуре или разъеме сетевого блока питания; б) не работает сетевой блок питания. | а) проверить наличие напряжения 220 В в розетке; б) заменить шнур сетевого блока; в) заменить сетевой блок питания. |

6.2. В случае неисправностей, не предусмотренных в таблице 2, обращаться в отдел обслуживания поставщика измерителя.

7. Методика поверки

7.1. Настоящая методика распространяется на измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверки.

7.1.2. Периодическая поверка измерителя производится с межповерочным интервалом 1 год, а также после ремонта.

7.2. Операции поверки.

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

    - Внешний осмотр (п.7.6.1).

    - Опробование (п.7.6.2).

    - Определение основной погрешности измерения.

7.3.1. Поверка проводится на рабочем эталоне единицы напряженности электростатического поля РЭНЭП-00 в экранированном помещении.

7.3.2. Метрологические характеристики РЭНЭП-00: диапазон воспроизведения напряженности электростатического поля от 0,1 до 200 кВ/м; пределы допускаемой основной погрешности 5 %.

7.3.3. Разрешается использовать другие средства поверки, имеющие метрологические характеристики согласно п.7.3.2.

7.4. Требования безопасности при поверке.

7.4.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться меры безопасности, указанные в соответствующих разделах эксплуатационной документации к СТ-01 и РЭНЭП-00.

7.5. Условия поверки и подготовка к ней.

7.5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, oС		205;

- относительная влажность воздуха, %		6515;

- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст.)		84-106 (630-795);

- напряжение сети питания, В			2204,4;

- частота сети питания, Гц			500,2.

7.5.2. Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе" руководства по эксплуатации измерителя СТ-01 и в аналогичных разделах эксплуатационной документации на рабочий эталон РЭНЭП-00.

7.6. Проведение поверки.

7.6.1. Внешний осмотр.

7.6.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие измерителя следующим требованиям:

- комплектность согласно паспорту;

- сохранность пломб;

- отсутствие видимых механических повреждений на составных частях измерителя;

- прочность крепления органов управления, плавность их действия, четкость фиксации переключателей;

- чистота разъемов и клемм;

- состояние лакокрасочных и гальванических покрытий, четкость маркировок;

- отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных внутренних элементов (определяется на слух при легком встряхивании функциональных узлов измерителя).

7.6.1.2. Результаты внешнего осмотра считаются положительными, если выполняются требования изложенные в п.4.7.6.11.

    - Опробование.

7.6.2.1. Опробование работы измерителя производится по п.п.3.2.-3.3. руководства по эксплуатации СТ-01.

7.6.2.2. Результаты опробования считаются положительными, если нет отклонений в работе измерителя при выполнении п.7.6.2.1.

    - Определение основной погрешности измерения.

7.6.3.1. Определение основной погрешности измерения производится методом прямого измерения напряженности эталонного электростатического поля в рабочем эталоне РЭНЭП-00.

7.6.3.2. Измерения проводят при следующих значениях напряженности эталонного электростатического поля: 0,3; 1; 3; 10; 30; 50; 100; 150; 180 кВ/м при положительном и отрицательном напряжениях на конденсаторе плоском КП-05/025 из состава РЭНЭП-00.

      - Для проведения измерений необходимо выполнить следующие операции:

- подготовить к работе РЭНЭП-00 согласно инструкции по эксплуатации;

- закрепить поверяемый измеритель на треноге таким образом, чтобы центр преобразователя совпадал с центром конденсатора плоского КП-05/025, а плоскость вращения лепестка модулятора была вертикальна и перпендикулярна пластинам

КП-05/025;

- подготовить поверяемый измеритель для проведения измерений в режиме 1 согласно инструкции по эксплуатации;

- установить в КП-05/025 значение напряженности эталонного электростатического поля согласно п.7.6.3.2.

- произвести отсчет показаний поверяемого измерителя.

7.6.3.4. Основную погрешность измерения Е, выраженную в %, вычисляют по формуле: Е = 100(Еизм - Еуст)/Еуст, где Еизм и Еуст - измеренное поверяемым измерителем и установленное в РЭНЭП-00 значения напряженности электростатического поля соответственно, кВ/м.

7.6.3.5. Результаты измерений и вычислений при проведении поверки записывают в рабочем журнале.

7.6.3.6. Результаты поверки считают положительными, если значения основной погрешности измерения напряженности электростатического поля  Е, полученные при поверке, находятся в пределах 15 %.

7.7. Оформление результатов поверки.

7.7.1. При получении положительного результата поверки измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 признается годным к применению и на него выдается свидетельство о поверке установленного образца.

7.7.2. При получении отрицательного результата поверки измеритель напряженности электростатического поля СТ-01 не допускается к дальнейшему применению и на него выдается извещение о непригодности к применению установленного образца с указанием причин непригодности.

8. Хранение и транспортирование.

8.1. Условия хранения измерителя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69:

а) закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе;

б) температура окружающего воздуха при хранении измерителя - от минус 5 до + 400С;

в) относительная влажность воздуха при температуре 250С до 98%.

8.2.  Срок защиты измерителя без переконсервации в упаковке предприятия изготовителя составляет 3 года в условиях хранения, указанных в п. 8.1.

8.3. Сопроводительная документация в запаянном полиэтиленовом пакете должна быть уложена в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая влагонепроницаемой укладки измерителя.

8.4. Транспортирование измерителя в упаковке предприятия-изготовителя может производиться всеми видами транспорта на любые расстояния при условии обеспечения сохранности измерителя и защиты от внешних атмосферных воздействий.

8.5. Диапазон температур при транспортировании - от минус 50 до +50 0С. Относительная влажность - 98% при температуре 35 0С.

Приложение А.

Измерение поверхностного

электростатического потенциала экрана дисплея с помощью СТ-01.

Для измерения поверхностного электростатического потенциала экрана видеодисплея применяется измерительная пластина, которая устанавливается на фиксированном расстоянии от экрана. Потенциал экрана определяется по формуле

U = Ed, где

Е – напряженность однородного электростатического поля между экраном видеодисплея и заземленной металлической измерительной пластиной, кВ/м;

d – расстояние между экраном и измерительной пластиной (d = 0,1 м).

Предусмотрено использование двух типов измерительных пластин:

- измерительная пластина в форме диска D = 200 мм для измерения электростатического потенциала экрана по СаНПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

- измерительная пластина 500500 мм для измерений по ГОСТ Р 50949-96 (поставляется по отдельному заказу).

- Технические характеристики.

  - Диапазон измерения электростатического потенциала от 0,1 до 15 кВ

  - В состав измерительных пластин входят изделия, указанные на рис. А1 и А2.

- Устройство и работа.

  - Измерительная пластина в форме диска D = 200 мм.

    - Измерительная пластина состоит из проводящего диска D = 200 мм и кронштейна для крепления к преобразователю напряженности электростатического поля. Для фиксации пластины на расстоянии 0,1 м от поверхности экрана видеодисплея на диске установлены три стойки-изоляторы. Крепление кронштейна, диска, стоек-изоляторов и провода заземления проводится с помощью барашков с резьбой.

  - Измерительная пластина 500500 мм.

    - Измерительная пластина состоит из четырех сегментов и для удобства транспортировки изготовлена разборной.

- Эксплуатационные ограничения.

  - ВНИМАНИЕ! Измерительные пластины совместно с СТ-01 предназначены только для измерений заряженных поверхностей (например экраны видеодисплеев персональных компьютеров, синтетические ткани, пленки и т.д.). ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор для измерения потенциалов в электрических цепях и электротехнических устройствах постоянного или переменного тока.

- Подготовка изделия к использованию.

  - Соберите измерительную пластину и закрепите ее на преобразователе СТ-01 согласно рис. А1, А2. Преобразователь и стойки-изоляторы крепятся с одной стороны измерительной пластины, так как в процессе измерений необходимо зафиксировать модуль вектора напряженности электростатического поля между поверхностью экрана видеодисплея и плоскостью пластины.

  - Заземлите пластину, соединив ее с помощью специального провода из комплекта с клеммой заземления.

  - Установите пластину так, чтобы все стойки-изоляторы были прижаты к плоскости экрана дисплея.

- Работа в режиме измерения.

  - Mode 5. Режим непрерывного измерения электростатического потенциала экрана видеодисплея с последующей индикацией текущего и наибольшего значения из зарегистрированных.

После нажатия кнопки 5, появляется надпись:

Mode  5 00:00:00

F (m) =  0.000  кВ

F (t)  =  0.000  кВ

– 5 – Potencial

и начинается измерение потенциала экрана. После вторичного нажатия кнопки 5 измерения прекращаются и на мониторе появляется надпись:

– 5 – Mode 5 00:00:00

F (m) =  0.000  кВ

F (t)  =  0.000  кВ

–   5   –   Potencial

Где:	F (m) - Наибольшее значение из зарегистрированных.

F (t) - Последнее текущее значение.

Результаты измерений потенциала выдаются на мониторе в единицах кВ (киловольт).

Рисунок А1. Схема сборки измерительной пластины D=200 мм.

1 – стойка-изолятор (3 шт.);

2 – кронштейн;

3 – диск D=200 мм;

4 – барашек (4 шт.);

5 – преобразователь напряженности

электростатического поля.

Рисунок А2. Схема сборки измерительной пластины 500×500 мм.

1 – стойка-изолятор (4 шт.);

2 – вставка;

3 – сегмент пластины (А; Б; В; Г);

4 – кронштейн;

5 – соединительная пластина;

6 – ручка;

7 – барашек (6 шт.).