| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора ФГУП «ВНИИМС» _____________________ В.Н. Яншин "___" ноября 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" ________________ Н.И. Ханов "30" ноября 2015 г. |
| --- | --- |

Государственная система обеспечения единства измерений

Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП-242-1981-2015

СОГЛАСОВАНО
Руководитель научно-исследовательского отдела
государственных эталонов
в области физико-химических измерений

ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

_________________ Л.А. Конопелько

Разработал
Руководитель лаборатории

___________________ Т.Б. Соколов

г. Санкт-Петербург

2015 г.

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы АНКАТ-7664Микро, выпускаемые ФГУП «СПО «Аналитприбор», г. Смоленск, Россия, (далее – газоанализаторы) и устанавливает методику их первичной поверки до ввода в эксплуатацию и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками – один год.

- Операции поверки

  - При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 6.1 | да | да |
| 2 Опробование: | 6.2 |  |  |
| - проверка работоспособности; | 6.2.1 | да | да |
| - проверка порогов срабатывания аварийной сигнализации | 6.2.2 | да | да |
| 3 Подтверждение соответствия программного обеспечения | 6.3 | да | да |
| 4 Определение метрологических характеристик: | 6.4 |  |  |
| - определение основной погрешности; | 6.4.1 | да | да |
| - определение вариации показаний | 6.4.2 | да | нет |

  - Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, дальнейшая поверка прекращается.

  - Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов газоанализатора в соответствии с заявлением владельца газоанализатора, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

- Средства поверки

  - При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки

| Номер пункта методики поверки | Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики |
| --- | --- |
| 6 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498-90, диапазон измерений (0-55) ˚С, цена деления 0,1 ˚С, погрешность ± 0,2 ˚С |
|  | Барометр-анероид контрольный М-67 ТУ 25-04-1797-75, диапазон измерений давления от 610 до 790 мм рт. ст., погрешность ± 0,8 мм рт. ст. |
|  | Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405132.001)-92, диапазон относительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40 ˚С |
|  | Секундомер механический СОСпр, ТУ 25-1894.003-90, класс точности 2 |
| 6.2.2, 6.4 | Азот особой чистоты сорт 2 по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением |
|  | ПНГ-воздух марки А, Б по ТУ 6-21-5-82 в баллоне под давлением |
|  | Стандартные образцы состава газовые смеси, выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92, ТУ 2114-001-00226247-2010, ТУ 0272-013-20810646-2014 в баллонах под давлением (Приложение А) |

Продолжение таблицы 2

| Номер пункта методики поверки | Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики |
| --- | --- |
| 6.2.2, 6.4 | Генератор ГДП-102 по ИБЯЛ.413142.002 ТУ в комплекте с источниками микропотоков хлора (ИМ09-М-А2, (8 – 15) мкг/мин, температура 30 С), диоксида азота (ИМ01-O-Г2, (2,55 ± 0,45) мкг/мин, температура 30 °С), диоксида серы (ИМ05-М-А2, (5,1 ± 0,9) мкг/мин, температура 30/35 °С), сероводорода (ИМ03-М-А2, (5,1 ± 0,9) мкг/мин, температура 30/35 °С, 2 шт.), хлороводорода (ИМ108-М-Е, 10 мкг/мин, температура 30 °С), по ИБЯЛ.418319.013 ТУ |
|  | Генератор газовых смесей ГГС мод. ГГС-Т или ГГС-К по ШДЕК.418313.009 ТУ в комплекте с источником микропотоков фенола по ИБЯЛ.418319.013 ТУ |
|  | Установка газосмесительная 368УО-R22 для приготовления поверочных газовых смесей аммиака с воздухом ИБЯЛ.064444.001 |
|  | Индикатор расхода - ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона измерений объемного расхода 0,063 м3/ч, кл. точности 4 * |
|  | Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 по ТУ 3645-026-00220531-95 * |
|  | Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160), диапазон рабочего давления (0-150) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм * |
|  | Вентиль трассовый точной регулировки ВТР-4, диапазон рабочего давления (0-6) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм * |
|  | Трубка ПВХ 4х1,5; ТУ 2247-465-00208947-2006 * |
|  | Трубка Ф-4Д 4х1,0; ГОСТ 22056-76 (для подачи NН3, NO2, H2S, SO2, Сl2, HCl и определяемых компонентов по каналу PID) * |
|  | Сосуд ИБЯЛ.441411.001 (для увлажнения ГС) (допускается использовать в качестве сосуда для увлажнения любое другое приспособление, обеспечивающее увлажнение воздуха (65 ± 15) % при расходе (0,35 ± 0,05) дм3/мин) * |
|  | Трубка ТС-Т (тройник) ГОСТ 25336-82 * |
|  | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый, зубчатый прямой; ТУ 64-1-3220-79 * |

  - Допускается применение других средств, не приведенных в таблице, но обеспечивающих определение метрологических характеристик газоанализаторов с требуемой точностью).

  - Все средства поверки, кроме отмеченных в таблице 2 знаком «*», должны иметь действующие свидетельства о поверке, поверочные газовые смеси в баллонах под давлением, источники микропотоков – действующие паспорта.

- Требования безопасности

  - Требования охраны труда и производственной санитарии выполнять согласно «Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения» ПОТ РО-14000-001-98, утвержденным Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 12.03.98 г.

  - Требования безопасности при эксплуатации ГС в баллонах под давлением должны соответствовать Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. № 116.

  - Должны выполняться требования безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Сброс газа при поверке газоанализаторов по ГС должен осуществляться за пределы помещения. Содержание вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88.

  - При работе с ГС с объемной долей кислорода свыше 23 %, жировое загрязнение газового тракта должно быть исключено.

  - Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

  - К поверке допускаются специалисты, изучившие настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.053 РЭ (для газоанализаторов модификаций с ИБЯЛ.413411.053 по ИБЯЛ.413411.053-18), руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.053 РЭ часть 2 (для газоанализаторов модификаций с ИБЯЛ.413411.053-20 по ИБЯЛ.413411.053-45) (в дальнейшем – РЭ) и прошедшие необходимый инструктаж.

  - Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений.

- Условия поверки

  - При проведении поверки соблюдают следующие условия:

-	температура окружающей среды, оС	20  5;

-	относительная влажность окружающей среды, %	от 30 до 80;

-	атмосферное давление, кПа	101,3 ± 4,0;

-	расход ГС, дм3/мин	0,35 ± 0,05;

-	механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля (кроме поля Земли), влияющие на метрологические характеристики, должны быть исключены;

-	питание газоанализатора осуществлять от блока аккумуляторного, если не оговорено особо;

-	проверку метрологических характеристик газоанализатора по измерительному каналу с инфракрасным датчиком (ИКД) проводить не менее чем через 40 мин после включения, если не оговорено особо;

-	время подачи ГС при поверке газоанализатора должно быть, мин, не менее:

для измерительных каналов Ех, О2, СО		3;

для измерительных каналов СН4, С3Н8, СН, СО2, SO2, H2S, NO2, Cl2	5;

для измерительного канала NH3 	при подаче ГС № 1	30,

при подаче ГС № 2	20,

при подаче ГС № 3	10;

для измерительного канала HCl 	при подаче ГС № 1 	10,

при подаче остальных ГС 	5;

для измерительного канала PID	при подаче ГС № 1	10;

при подаче ГС № 2, 3, 4	5.

#### Подготовка к поверке

  - Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- ознакомиться с настоящей методикой поверки и РЭ;

- выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;

- проверить наличие паспортов и сроки годности ГС и источников микропотоков;

- баллоны с ГС выдержать при температуре поверки не менее 24 ч;

- газоанализатор выдержать при температуре поверки не менее 4 ч;

- подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;

- подготовить газоанализатор к поверке согласно разделу 2 РЭ.

  - Рекомендуемые схемы подачи ГС на газоанализатор при проведении поверки приведены на рисунках 1, 2 (подсоединение к измерительным каналам проводить согласно схемам, приведенным в РЭ).

1 - трубка ПВХ 4х1,5 или трубка Ф-4Д 4х1,0 (для подачи NН3, NO2, H2S, SO2, Сl2, HCl и определяемых компонентов по каналу PID);

2 - вентиль точной регулировки;

3 - ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУ3;

4 - баллон с ГС;

5 - зажим;

6 - газоанализатор;

7 - генератор термодиффузионный с источниками микропотоков;

8 - тройник (стеклянный или из нержавеющей стали);

9 - сосуд ИБЯЛ.441411.001 (используется только для измерительного канала NH3 при подаче ГС № 1).

Примечание – Расход ГС через газоанализатор установить с помощью зажима или ротаметра (поз. 3) таким образом, чтобы разность показаний расхода с генератора термодиффузионного и ротаметра составляла (0,35 ± 0,05) дм3/мин.

Рисунок 1 – Схема проверки газоанализатора по ГС для измерительных каналов

Ех, СН, СН4, С3Н8, О2, СО2, СО, Н2S, NO2, SO2, Cl2, HCl, PID (при первичной и периодической поверке) и NH3 (при периодической поверке)

1 - баллон с ГС № 1;

2 - трубка Ф-4Д 4х1,0 (длина 1,5 м);

3 - вентиль точной регулировки;

4 - ротаметр с местными показаниями РМ-А-0,063 ГУ3;

5 - установка газосмесительная 368УО-R22 для получения ГС NH3 с воздухом;

6 - сосуд ИБЯЛ.441411.001 (используется при подаче ГС № 1);

7 - газоанализатор.

- Рисунок 2 – Схема проверки газоанализатора по ГС
для измерительного канала NH3 (при первичной поверке)

Внимание:

1 После проведения корректировки по измерительному каналу NH3 перед определением метрологических характеристик по измерительному каналу NH3 необходимо выдержать газоанализатор на атмосферном воздухе в течение не менее 45 мин.

2 Для газоанализатора с измерительным каналом NH3 повторную подачу ГС № 3 допускается проводить не ранее, чем через 30 мин после предыдущей во избежание повреждения (высыхания) ЭХД.

3 Для газоанализатора с измерительным каналом Eх перед проверкой порогов срабатывания сигнализации по каналу Eх подавать ГС № 3 в течение 10 мин.

4 Поверку газоанализатора производить не ранее, чем через 2 ч после заряда батареи аккумуляторной.

5 Перед проверкой метрологических характеристик газоанализатора по измерительному каналу SO2 необходимо подать на газоанализатор ГС № 3 в течение 10 мин, затем – ГС № 1 в течение 5 мин, а затем выдержать газоанализатор на атмосферном воздухе в течение 10 мин.

6 Перед проверкой измерительного канала Cl2 необходимо подать на газоанализатор ГС № 3 в течение 40 мин, а затем подать ГС № 1 (или снять блок поверочный и выдержать газоанализатор на атмосферном воздухе) в течение 15 мин.

7 Перед проверкой измерительного канала HCl необходимо подать на газоанализатор ГС № 3 в течение 15 мин, а затем подать ГС № 1 (или снять блок поверочный и выдержать газоанализатор на атмосферном воздухе) в течение 40 мин.

8 Поверку газоанализатора по измерительному каналу Eх проводить по поверочному компоненту, указанному на табличке газоанализатора.

- Проведение поверки

  - Внешний осмотр

    - При внешнем осмотре газоанализатора должно быть установлено:

1) отсутствие внешних механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на метрологические характеристики газоанализатора;

2) наличие всех видов крепежа;

3) наличие пломб;

4) наличие маркировки газоанализатора согласно разделу 1 РЭ;

5) комплектность газоанализатора согласно разделу 1 РЭ;

6) исправность органов управления, настройки и коррекции.

Примечание – Комплектность газоанализатора проверять только при первичной поверке до ввода в эксплуатацию.

    - Газоанализатор считается выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует указанным выше требованиям.

  - Опробование

    - Проверка работоспособности

      - Провести проверку работоспособности газоанализатора в соответствии с разделом 2 РЭ.

      - Результаты опробования считают положительными, если по окончании времени прогрева отсутствует информация об отказах и газоанализатор переходит в режим измерений.

    - Проверка порогов срабатывания аварийной сигнализации

      - Проверку порогов срабатывания аварийной сигнализации проводить в следующей последовательности:

- 	установить пороговое значение срабатывания аварийной сигнализации ПОРОГ 2:

а) по измерительному каналу PID согласно данным таблицы 3;

б) по остальным измерительным каналам – согласно данным таблицы 4.

Если действительное значение содержания поверочного компонента, указанное в паспорте на ГС, используемой для проверки порогов срабатывания (для всех измерительных каналов, кроме О2), менее чем в 1,6 раза превышает пороговое значение, то установить новое значение порога срабатывания, рассчитанное по формуле

П=Сд1,6,	(1)

где 	Сд	– действительное значение содержания поверочного компонента, указанное в паспорте на ГС, объемная доля, %, % НКПР или массовая концентрация, мг/м3.

ГС № 1 (ПНГ-воздух марки Б для канала О2) подавать в течение 3 мин, остальные ГС - до срабатывания сигнализации.

Перед проверкой срабатывания сигнализации по измерительным каналам СО2, СН4, С3Н8 и СН в газоанализаторе с каналом О2 необходимо установить значение «00,00» для ПОРОГА 2 (аварийной сигнализации) канала О2 и в качестве ГС № 1 использовать воздух марки Б по ТУ 6-21-5-82.

Таблица 3

| Определяемый компонент | Пороговые значения срабатывания сигнализации ПОРОГ 2, массовая концентрация определяемого компонента, мг/м3 |
| --- | --- |
| ацетон (C3H6O) | 1500 |
| бензин, изобутилен (i-C4H8), сольвент нефтяной | 2500 |
| бензол (C6H6) | 31 |
| гексан (C6H14), изопентан (i-C5H12), н-пентан (C5H12), пары керосина, дизельного топлива, уайт-спирита, углеводороды нефти (по октану) | 2500 |
| 1,2-диметилбензол (о-ксилол, C6H4(CH3)2) | 31 |
| трихлорэтилен (C2HCl3) | 9 |
| толуол (C6H5CH3) | 1500 |
| фенол (C6H6O) | 31 |
| этанол (C2H5OH) | 2000 |

Таблица 4

| Измерительный канал | Единица физической величины | Диапазон измерений | Пороговые значения срабатывания сигнализации ПОРОГ 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| О2 | объемная доля, % | от 0 до 30 | 17 (на понижение) |
| Ex | %, НКПР | от 0 до 50 | 30 |
| СН4 |  | от 0 до 99 | 63 |
| С3Н8 |  | от 0 до 50 | 31 |
| СН |  | от 0 до 99 | 63 |
| СО2 | объемная доля, % | от 0 до 2 | 1,2 |
|  |  | от 0 до 5 | 3,0 |
|  |  | от 0 до 10 | 6,0 |
| CO | мг/м3 | от 0 до 50 | 30 |
|  |  | от 0 до 200 | 120 |
| SO2 | мг/м3 | от 0 до 20 | 12 |
| H2S |  | от 0 до 20 | 12 |
|  |  | от 0 до 40 | 24 |

Продолжение таблицы 4

| Измерительный канал | Единица физической величины | Диапазон измерений | Пороговые значения срабатывания сигнализации ПОРОГ 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | мг/м3 | от 0 до 10 | 6 |
| Cl2 |  | от 0 до 25 | 14 |
| HCl |  | от 0 до 30 | 15 |
| NH3 |  | от 0 до 150 | 84 |

- 	подать на вход газоанализатора ГС в последовательности:

а) для измерительных каналов: Ех, СН, СН4, С3Н8, СО2, H2S, SO2, NO2, СО		№ 1, № 3;

б) для измерительного канала О2	ПНГ-воздух марки Б по ТУ 6-21-5-82, № 2;

в) для измерительного канала PID:

- для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблице А.2 Приложения А указаны 3 точки поверки	№ 1, № 3;

- для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблице А.2 Приложения А указаны 4 точки поверки	№ 1, № 4.

      - Одновременно с подачей на вход газоанализатора ГС № 3 (ГС № 4 (3) для измерительного канала PID, ГС № 2 для измерительного канала О2) включить секундомер. Зарегистрировать время срабатывания аварийной сигнализации по каждому измерительному каналу. Для исключения влияния транспортного запаздывания следует предварительно продуть газовую схему ГС № 3 (ГС № 4 (3) для измерительного канала PID, ГС № 2 для измерительного канала О2) в течение не менее 2 мин при длине газовых линий не более 2 м, не надевая трубку на вход газоанализатора.

      - Результаты проверки порогов срабатывания аварийной сигнализации считают положительными, если:

- обеспечивается цифровая индикация установленных порогов по выбранному измерительному каналу;

- происходит выдача аварийной сигнализации при достижении содержания поверочного компонента порогов срабатывания ПОРОГ 2 по каждому измерительному каналу;

- время срабатывания аварийной сигнализации не превышает значений, указанных в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 – Газоанализаторы исполнений АНКАТ-7664Микро,-01…-18

| Измерительный канал | О2 | Ех, СО | СН4, С3Н8, СН | СО2, SO2, H2S, NO2 | HCl, NH3 | # Cl2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время срабатывания сигнализации, с | 15 | 15 | 20 | 30 | не нормируется |  |

Таблица 6 – Газоанализаторы исполнений АНКАТ-7664Микро-20…-45

| Измерительный канал | О2 | Ех | СН4, С3Н8, СН, СО, H2S, PID | СО2, SO2, NO2 | HCl, NH3 | # Cl2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время срабатывания сигнализации, с | 15 | 15 | 15 | 30 | не нормируется |  |

  - Подтверждение соответствия программного обеспечения

    - Подтверждение соответствия программного обеспечения проводится визуально при включении электрического питания газоанализаторов.

    - Идентификационные данные встроенного программного обеспечения (номер версии и контрольная сумма) отображаются на индикаторе газоанализатора в процессе запуска.

    - Результат проверки соответствия программного обеспечения считают положительным, если идентификационные данные, отображающиеся на индикаторе, соответствуют указанным в Описании типа (приложение к Свидетельству об утверждении типа).

  - Определение метрологических характеристик

    - Определение основной погрешности

Определение основной погрешности газоанализатора проводят в следующем порядке:

1) подать на вход газоанализатора по схеме рисунков 1, 2 ГС (приложение А, таблицы А.1, А.2, в соответствии с определяемым компонентом) с расходом (0,35 ± 0,05) дм3/мин в последовательности:

при первичной поверке:

- №№ 1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 3 – для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах А.1, А.2 Приложения А указаны 3 точки поверки;

- №№ 1 – 2 – 3 – 4 – 3 – 1 – 4 – для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах А.1, А.2 Приложения А указаны 4 точки поверки;

при периодической поверке:

- №№ 1 – 2 – 3 – для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах А.1, А.2 Приложения А указаны 3 точки поверки;

- №№ 1 – 2 – 3 – 4 – для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах А.1, А.2 Приложения А указаны 4 точки поверки;

2) зарегистрировать установившиеся показания индикатора газоанализатора при подаче каждой ГС;

3) значение основной абсолютной погрешности газоанализатора i, массовая концентрация, мг/м3, или объемная доля, %, или довзрывоопасная концентрация, % НКПР, рассчитать по формуле

Δi=Ci−Ciд,	(2)

где	Ci	- установившиеся показания газоанализатора при подаче i-й ГС, массовая концентрация, мг/м3, или объемная доля, %, или довзрывоопасная концентрация, % НКПР;

Ciд	- действительное значение содержания определяемого компонента в i-й ГС, массовая концентрация, мг/м3, или объемная доля, %, или довзрывоопасная концентрация, % НКПР.

Значение массовой концентрации поверочного компонента в ГС, полученной при помощи генератора термодиффузионного, рассчитать в соответствии данными, приведенными в паспорте на источник микропотоков.

Для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро с измерительным каналом PID, отградуированных по парам дизельного топлива, бензина, керосина, сольвента, уайт-спирита или углеводородов нефти (по октану), расчет действительного значения определяемого компонента , мг/м3, следует проводить по формуле

Сiд=ki⋅Ciдi-C4H8,	(3)

где	ki	– коэффициент пересчета на поверочный компонент для i-ой ГС (i = 2, 3), указанный в таблице А.3 приложения А для соответствующего определяемого компонента;

Ciдi-C4H8	– действительное значение массовой концентрации поверочного компонента (изобутилена) в подаваемой ГС, мг/м3;

4) значение основной относительной погрешности газоанализатора , %, рассчитать по формуле

δi=Ci−CiдCiд⋅100;	(4)

5) результат определения основной погрешности газоанализатора считают положительным, если основная погрешность во всех точках поверки не превышает пределов, указанных в таблицах Б.1, Б.2 приложения Б.

    - Определение вариации показаний

Определение вариации показаний допускается проводить одновременно с определением основной погрешности по п. 6.4.1.

Зарегистрировать показания газоанализатора при подаче:

- ГС № 2 для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах А.1, А.2 Приложения А указаны 3 точки поверки;

- ГС №3 для определяемых компонентов и диапазонов измерений, для которых в таблицах А.1, А.2 Приложения А указаны 4 точки поверки.

Значение абсолютной вариации показаний , в долях от предела допускаемой основной абсолютной погрешности, рассчитать по формуле

ϑΔ=С2(3)б−С2(3)мΔд,	(5)

где 		- результаты измерений содержания определяемого компонента при подходе к точке поверки 2 (3) со стороны больших и меньших значений, массовая концентрация, мг/м3, или объемная доля, %, довзрывоопасная концентрация, % НКПР;

- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, массовая концентрация, мг/м3, или объемная доля, %, довзрывоопасная концентрация, % НКПР.

Значение относительной вариации показаний , в долях от пределов допускаемой основной относительной погрешности, рассчитать по формуле

ϑδ=С2(3)б−С2(3)мС2(3)д⋅δд⋅100,	(6)

где		- пределы допускаемой основной относительной погрешности, %.

Результат определения вариации показаний считают положительным, если вариация показаний газоанализатора не превышает 0,5 в долях от предела допускаемой основной погрешности.

- Оформление результатов поверки

  - Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики, признают годными к эксплуатации.

  - Положительные результаты поверки удостоверяются знаком поверки и (или) записью в руководстве по эксплуатации, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. По требованию потребителя выдается свидетельство о поверке установленной формы и составляется протокол результатов поверки, рекомендуемая форма которого приведена в приложении В.

  - При отрицательных результатах поверки эксплуатацию газоанализаторов запрещают и выдают извещение о непригодности установленной формы согласно действующему законодательству Российской Федерации с указанием причин непригодности.

Приложение А
(обязательное)
Технические характеристики газовых смесей, используемых при поверке газоанализаторов

Таблица А.1 - Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро, измерительные каналы с термохимическим, электрохимическими и оптико-абсорбционными принципами действия

| Определяемый компонент | Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Номинальное значение объемной доли определяемого компонента (массовой концентрации) в ГС и пределы допускаемого отклонения |  |  | Пределы допускаемого отклонения | Пределы допускаемой основной погрешности | ГОСТ, ТУ, номер по реестру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГС №1 | ГС №2 | ГС №3 |  |  |  |
| О2 | От 0 до 30 % об.д. | азот |  |  | - | - | О.ч. сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
|  |  |  | 14 % |  | ± 5 % отн. | ± (-0,03·X + 1,1) % отн. | ГСО 10465-2014 |
|  |  |  |  | 28,5 % | ± 4 % отн. | ± (-0,007·X + 0,64) % отн. | ГСО 10465-2014 |
| Ех (поверочный компонент – метан) | От 0 до 50 % НКПР (от 0 до 2,2 % об.д.) | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 1,06 % (24,1 % НКПР) | 2,11 % (48,0 % НКПР) | ± 5 % отн. | ± (-0,011·X+0,811) % отн. | ГСО 10463-2014 |
| Ех (поверочный компонент – пропан) | От 0 до 50 % НКПР (от 0 до 0,85 % об.д.) | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,425 % (25,0 % НКПР) |  | ± 5 % отн. | ± (-1,25·X+2,125) % отн. | ГСО 10463-2014 |
|  |  |  |  | 0,80 % (47,1 % НКПР) | ± 5 % отн. | ± (-0,046·X+1,523) % отн. | ГСО 10463-2014 |
| СН4 | От 0 до 99 % НКПР | азот |  |  | - | - | О.ч. сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
|  |  |  | 2,20 % (50,0 % НКПР) | 4,15 % (94,3 % НКПР) | ± 5 % отн. | ± (-0,011·X+0,811) % отн. | ГСО 10463-2014 |

| ## Продолжение приложения А Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемый компонент | Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Номинальное значение объемной доли определяемого компонента (массовой концентрации) в ГС и пределы допускаемого отклонения |  |  | Пределы допускаемого отклонения | Пределы допускаемой основной погрешности | ГОСТ, ТУ, номер по реестру |
|  |  | ГС №1 | ГС №2 | ГС №3 |  |  |  |
| С3Н8 | От 0 до 50 % НКПР | азот |  |  | - | - | О.ч. сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
|  |  |  | 0,425 % (25,0 % НКПР) |  | ± 5 % отн. | ± (-1,25·X+2,125) % отн. | ГСО 10463-2014 |
|  |  |  |  | 0,80 % (47,1 % НКПР) | ± 5 % отн. | ± (-0,046·X+1,523) % отн. | ГСО 10463-2014 |
| СН (по метану) | от 0 до 99 % НКПР | азот |  |  | - | - | О.ч. сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
|  |  |  | 2,20 % (50,0 % НКПР) | 4,15 % (94,3 % НКПР) | ± 5 % отн. | ± (-0,011·X+0,811) % отн. | ГСО 10463-2014 |
| СО2 | От 0 до 2 % об.д. | азот |  |  | - | - | О.ч. сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
|  |  |  | 0,95 % | 1,90 % | ± 5 % отн. | ± (-0,467·X+1,733) % отн. | ГСО 10465-2014 |
|  | От 0 до 5 % об.д. | азот |  |  | - | - | О.ч. сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
|  |  |  | 2,50 % | 4,75 % | ± 5 % отн. | ± (-0,017·X+0,833) % отн. | ГСО 10465-2014 |
|  | От 0 до 10 % об.д. | азот |  |  | - | - | О.ч. сорт 2 по ГОСТ 9293-74 |
|  |  |  | 4,75 % | 9,5 % | ± 5 % отн. | ± (-0,017·X+0,833) % отн. | ГСО 10465-2014 |
| СО | От 0 до 50 мг/м3 | 0,0001 % (1,2 мг/м3) |  |  | ± 20 % отн. | ± (-2222·X + 10,2) % отн. | ГСО 10466-2014 |
|  |  |  | 21,5 млн-1 (25 мг/м3) | 38,7 млн-1 (45 мг/м3) | ± 10 % отн. | ± (-30,3·X + 8,03) % отн. | ГСО 10466-2014 |
|  | От 0 до 200 мг/м3 | 0,0001 % (1,2 мг/м3) |  |  | ± 20 % отн. | ± (-2222·X + 10,2) % отн. | ГСО 10466-2014 |
|  |  |  | 0,0086 % (100 мг/м3) | 0,0163 % (190 мг/м3) | ± 10 % отн. | ± (-30,3·X + 8,03) % отн. | ГСО 10466-2014 |
| H2S | От 0 до 20 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка А по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 7,1 млн-1 (10 мг/м3) | 12 млн-1 (17 мг/м3) | ± 2,1 млн-1 (± 3 мг/м3) | ± 8 % отн. | ГДП-102 с ИМ03-М-А2, ИБЯЛ.418319.013 ТУ |
|  | От 0 до 40 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка А по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 14,2 млн-1 (20 мг/м3) |  | ± 2,1 млн-1 (± 3 мг/м3) | ± 8 % отн. | ГДП-102 с ИМ03-М-А2, ИБЯЛ.418319.013 ТУ |
|  |  |  |  | 24 млн-1 (34 мг/м3) | ± 4,2 млн-1 (± 6 мг/м3) |  |  |
| SО2 | От 0 до 20 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка А по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 3,8 млн-1 (10 мг/м3) | 6,4 млн-1 (17 мг/м3) | ± 1,1 млн-1 (± 3 мг/м3) | ± 8 % отн. | ГДП-102 с ИМ05-М-А2, ИБЯЛ.418319.013 ТУ |
| NО2 | От 0 до 10 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка А по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 2,6 млн-1 (5 мг/м3) | 4,4 млн-1 (8,5 мг/м3) | ± 0,8 млн-1 (± 1,5 мг/м3) | ± 8 % отн. | ГДП-102 с ИМ01-O-Г2, ИБЯЛ.418319.013 ТУ |
| Cl2 | От 0 до 25 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка А по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 4,1 млн-1 (12 мг/м3) | 7,8 млн-1 (23 мг/м3) | ± 0,7 млн-1 (± 2 мг/м3) | ± 9 % отн. | ГДП-102 с ИМ09-М-А2, ИБЯЛ.418319.013 ТУ |
| HCl | От 0 до 30 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка А по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 8,6 млн-1 (13 мг/м3) |  | ± 1,3 млн-1 (± 2,0 мг/м3) | ± 8 % отн. | ГДП-102 с ИМ108-М-Е1, ИБЯЛ.418319.013 ТУ |
|  |  |  |  | 16,5 млн-1 (25 мг/м3) | ± 2,5 млн-1 (± 3,8 мг/м3) |  |  |
| NH3 (первичная поверка) | От 0 до 150 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка А по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,011 % (75 мг/м3) |  | ± 12 мг/м3 | ± 7,5 мг/м3 | Установка газосмесительная 368УО–R22 для приготовления ГС NH3 с воздухом ИБЯЛ.064444.001 |
| NH3 (первичная поверка) |  |  |  | 0,0191 % (135 мг/м3) | ± 22 мг/м3 | ± 14 мг/м3 | Установка газосмесительная 368УО–R22 для приготовления ГС NH3 с воздухом ИБЯЛ.064444.001 |
| NH3 (периодическая поверка) | От 0 до 150 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | марка А по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,011 % (75 мг/м3) | 0,0191 % (135 мг/м3) | ± 10 % отн. | ± (-22,22·X + 7,22) % отн. | ГСО 10468-2014 |
| Примечания 1 Изготовители и поставщики стандартных образцов газовых смесей в баллонах под давлением должны быть прослеживаемы к государственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011. 2 "Х" в формуле расчета пределов допускаемой основной погрешности – значение объемной доли определяемого компонента, указанное в паспорте ГС. 3 Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС), не указанных в таблице, при выполнении следующих условий: - номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС должны соответствовать указанному для соответствующей ГС; - отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого газоанализатора, должно быть не более 1/3. 4 Нулевой газ для генератора ГДП-102 – ПНГ-воздух марка А по ТУ 6-21-5-82. 5 Стандартные образцы состава газовые смеси, выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92, ТУ 2114-001-00226247-2010. 6 Установка газосмесительная 368УО-R22 для приготовления поверочных газовых смесей аммиака с воздухом ИБЯЛ.064444.001. 7 Пересчет значений содержания определяемого компонента, выраженных в объемных долях, млн-1, в единицы массовой концентрации, мг/м3, выполнен для нормальных условий: температура 20 oC, атмосферное давление 101,3 кПа. 8 Допускается использовать в качестве ГС № 1 ПНГ-воздух марки Б по ТУ 6-21-5-82 при условии, что содержание определяемого компонента в нем не превышает 0,2 в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности для соответствующего участка диапазона измерений. 9 100 % НКПР согласно ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996) соответствует: объемной доли метана (СН4) 4,40 %; объемной доли пропана (С3Н8) 1,70 %. |  |  |  |  |  |  |  |

## Продолжение приложения А

Таблица А.2 - Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро, измерительные каналы с фотоионизационным принципом действия (PID)

| Определяемый компонент | Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Номинальное значение объемной доли определяемого компонента (массовой концентрации) в ГС и пределы допускаемого отклонения |  |  |  | Пределы допускаемого отклонения | Пределы допускаемой основной погрешности | ГОСТ, ТУ, номер по реестру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГС №1 | ГС №2 | ГС №3 | ГС №4 |  |  |  |
| Ацетон (C3H6O) | от 0 до 2500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,0082 % (200 мг/м3) | 0,052 % (1250 мг/м3) | 0,093 % (2250 мг/м3) | ± 20 % отн. | ± (-15,15·X+4,015) % отн. | ГСО 10385-2013 (ацетон - воздух) |
| Бензол (C6H6) | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,00015 % (5 мг/м3) |  |  | ± 30 % отн. | ± (-1111,1·X + 5,11) % отн. | ГСО 10366-2013 |
|  |  |  |  | 0,054 % (1750 мг/м3) | 0,097 % (3150 мг/м3) | ± 20 % отн. | ± (-15,15·X + 4,015) % отн. | ГСО 10366-2013 |
| Гексан (C6H14) | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,0084 % (300 мг/м3) |  |  | ± 10 % отн. | ± 4 % отн. | ГСО 10463-2014 |
|  |  |  |  | 0,049 % (1750 мг/м3) | 0,088 % (3150 мг/м3) | ± 5 % отн. | ± (-22,22·X + 4,22) % отн. | ГСО 10463-2014 |

| ### Продолжение приложения А ### Продолжение таблицы А.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определяемый компонент | Диапазон измерений содержания определяемого компонента | Номинальное значение объемной доли определяемого компонента (массовой концентрации) в ГС и пределы допускаемого отклонения |  |  |  | Пределы допускаемого отклонения | Пределы допускаемой основной погрешности | ГОСТ, ТУ, номер по реестру |
|  |  | ГС №1 | ГС №2 | ГС №3 | ГС №4 |  |  |  |
| Изобутилен (2-метилпропен, i-C4H8) | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,0043 % (100 мг/м3) |  |  | ± 30 % отн. | ± 7,5 % отн. | ГСО 10539-2014 |
|  |  |  |  | 0,075 % (1750 мг/м3) | 0,135 % (3150 мг/м3) | ± 15 % отн. | ± 3,5 % отн. | ГСО 10539-2014 |
| Изопентан (i-C5H12) | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,01 % (300 мг/м3) | 0,058 % (1750 мг/м3) |  | ± 20 % отн. | ± (-15,15·X + 4,015) % отн. | ГСО 10365-2013 |
|  |  |  |  |  | 0,105 % (3150 мг/м3) | ± 10 % отн. | ± (-1,667·X + 2,667) % отн. | ГСО 10365-2013 |
| н-пентан (C5H12) | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,01 % (300 мг/м3) | 0,058 % (1750 мг/м3) |  | ± 20 % отн. | ± (-15,15·X + 4,015) % отн. | ГСО 10364-2013 |
|  |  |  |  |  | 0,105 % (3150 мг/м3) | ± 10 % отн. | ± (-1,667·X + 2,667) % отн. | ГСО 10364-2013 |
| 1, 2- диметилбензол (о-ксилол, C6H4(CH3)2) | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,0011 % (50 мг/м3) |  |  | ± 30 % отн. | ± 8 % отн. | ГСО 10541-2014 |
|  |  |  |  | 0,040 % (1750 мг/м3) | 0,071 % (3150 мг/м3) | ± 15 % отн. | ± 5 % отн. | ГСО 10541-2014 |
| Толуол (C6H5CH3) | от 0 до 2500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  | - | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,0013 % (50 мг/м3) | 0,033 % (1250 мг/м3) | 0,059 % (2250 мг/м3) | ± 20 % отн. | ± (-15,15·X+4,015) % отн. | ГСО 10368-2013 (толуол - воздух) |
| Трихлорэтилен (C2HCl3) | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,00018 % (10 мг/м3) |  |  | ± 20 % отн. | ± 8 % отн. | ГСО 10550-2014 |
|  |  |  |  | 0,032 % (1750 мг/м3) | 0,058 % (3150 мг/м3) | ± 10 % отн. | ± 5 % отн. | ГСО 10550-2014 |
| Фенол (C6H6O) | от 0 до 50 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 1,3 млн-1 (5 мг/м3) | 11,5 млн-1 (45 мг/м3) | - | ± 15 % отн. | ± 8 % отн. | ГГС с ИМ 89-М-А2 |
| Этанол (C2H5OH) | от 0 до 2500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,052 % (1000 мг/м3) | 0,12 % (2250 мг/м3) | - | ± 10 % отн. | ± 2 % отн. | ГСО 10338-2013 (этанол - воздух) |
| Пары дизельного топлива | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,0103 % (i-C4H8 240 мг/м3) (ДТ 1750 мг/м3) | 0,0155 % (i-C4H8 360 мг/м3) (ДТ 3150 мг/м3) | - | ± 15 % отн. | ± 3,5 % отн. | ГСО 10539-2014 |
| Пары бензина | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,051 % (i-C4H8 1191 мг/м3) (бензин 1750 мг/м3) | 0,083 % (i-C4H8 1933 мг/м3) (бензин 3150 мг/м3) | - | ± 15 % отн. | ± 3,5 % отн. | ГСО 10539-2014 |
| Пары керосина ТС-1 | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,035 % (i-C4H8 823 мг/м3) (керосин 1750 мг/м3) | 0,046 % (i-C4H8 1071 мг/м3) (керосин 3150 мг/м3) | - | ± 15 % отн. | ± 3,5 % отн. | ГСО 10539-2014 |
| Пары сольвента | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,091 % (i-C4H8 2108 мг/м3) (сольвент 1750 мг/м3) |  | - | ± 15 % отн. | ± 3,5 % отн. | ГСО 10539-2014 |
|  |  |  |  | 0,133 % (i-C4H8 3088 мг/м3) (сольвент 3150 мг/м3) | - | ± 7 % отн. | ± 5 % отн. | ГСО 10540-2014 |
| Пары уайт-спирита | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,028 % (i-C4H8 658 мг/м3) (уайт-спирит 1750 мг/м3) | 0,043 % (i-C4H8 988 мг/м3) (уайт-спирит 3150 мг/м3) | - | ± 15 % отн. | ± 3,5 % отн. | ГСО 10539-2014 |
| Углеводороды нефти (по октану) | от 0 до 3500 мг/м3 | ПНГ – воздух |  |  |  | - | - | марка Б по ТУ 6-21-5-82 |
|  |  |  | 0,024 % (i-C4H8 549 мг/м3) (1750 мг/м3) | 0,033 % (i-C4H8 766 мг/м3) (3150 мг/м3) | - | ± 15 % отн. | ± 3,5 % отн. | ГСО 10539-2014 |
| Примечания 1 Изготовители и поставщики стандартных образцов газовых смесей в баллонах под давлением должны быть прослеживаемы к государственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011. 2 "Х" в формуле расчета пределов допускаемой основной погрешности – значение объемной доли определяемого компонента, указанное в паспорте ГС. 3 Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС), не указанных в таблице, при выполнении следующих условий: - номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС должны соответствовать указанному для соответствующей ГС; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого газоанализатора, должно быть не более 1/3. 4 Нулевой газ для генераторов ГГС – ПНГ-воздух марка Б по ТУ 6-21-5-82. 5 Стандартные образцы состава газовые смеси: - ацетон – воздух (ГСО 10385-2013), бензол – воздух (ГСО 10366-2013), изопентан – воздух (ГСО 10365-2013), н-пентан – воздух (10364-2013), толуол – воздух (ГСО 10368-2013), этанол – воздух (ГСО 10338-2013), выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92 в баллонах под давлением; - гексан – воздух (ГСО 10463-2014), выпускаемая по ТУ 2114-001-00226247-2010 в баллонах под давлением; - изобутилен (2-метилпропен) – воздух (ГСО 10539-2014, ГСО 10540-2014), 1,2-диметилбензол – воздух (ГСО 10541-2014), трихлорэтилен – воздух (ГСО 10550-2014), выпускаемые по ТУ 0272-013-20810646-2014 в баллонах под давлением. 6 Пересчет значений содержания определяемого компонента, выраженных в объемных долях, млн-1, в единицы массовой концентрации, мг/м3, выполнен для нормальных условий: температура 20 oC, атмосферное давление 101,3 кПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Продолжение приложения А

Таблица А.3 – Значения коэффициентов пересчета на поверочный компонент для газоанализаторов АНКАТ-7664Микро с измерительным каналом с фотоионизационным принципом действия (PID), отградуированным по парам дизельного топлива, бензина, керосина, сольвента или уайт-спирита

| Определяемый компонент | Значения коэффициентов пересчета на поверочный компонент |  |
| --- | --- | --- |
|  | k2 | k3 |
| Пары дизельного топлива | 7,31 | 8,74 |
| Пары бензина | 1,47 | 1,63 |
| Пары керосина | 2,13 | 2,94 |
| Пары сольвента | 0,83 | 1,02 |
| Пары уайт-спирита | 2,66 | 3,19 |
| Углеводороды нефти (по октану) | 3,20 | 4,11 |
| Примечания 1 Значения коэффициентов пересчета определены при проведении испытаний в целях утверждения типа. 2 Значение коэффициента пересчета для ГС № 1 (ПНГ-воздух) равно 1,0. |  |  |

Приложение Б
(обязательное)
Диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов

Таблица Б.1 – Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро, измерительные каналы с термохимическим, электрохимическими и оптико-абсорбционными принципами действия

| Измерительный канал | Единица физической величины | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Цена единицы младшего разряда | Участок диапазона измерений, в котором нормированы пределы допускаемой основной погрешности | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О2 | объемная доля, % | от 0 до 45 | от 0 до 30 | 0,1 | во всем диапазоне | ± 0,9 |
| Ех | %, НКПР | от 0 до 99 | от 0 до 50 | 0,1 | во всем диапазоне | ± 5 |
| СН4 | объемная доля, % | от 0 до 4,4 | от 0 до 4,4 | 0,01 | во всем диапазоне | ± 0,22 |
|  | %, НКПР | от 0 до 99 | от 0 до 99 | 0,1 | во всем диапазоне | ± 5 |
| С3Н8 | объемная доля, % | от 0 до 1,7 | от 0 до 0,85 | 0,01 | во всем диапазоне | ± 0,05 |
|  | %, НКПР | от 0 до 99 | от 0 до 50 | 0,1 | во всем диапазоне | ± 5 |
| СН | %, НКПР | от 0 до 99 | от 0 до 99 | 0,1 | во всем диапазоне | ± 5 |
| СО2 | объемная доля, % | от 0 до 5 | от 0 до 2 | 0,01 | во всем диапазоне | ± 0,1 |
|  | объемная доля, % | от 0 до 7 | от 0 до 5 | 0,01 | во всем диапазоне | ± 0,25 |
|  | объемная доля, % | от 0 до 20 | от 0 до 10 | 0,1 | во всем диапазоне | ± 0,5 |
| СО | мг/м3 | от 0 до 99 | от 0 до 50 | 0,1 | от 0 до 20 | ± 5 |
|  |  |  |  |  | Св. 20 до 50 | ± (5+0,25·(Свх-20)) |
|  |  | от 0 до 300 | от 0 до 200 |  | от 0 до 20 | ± 5 |
|  |  |  |  |  | Св. 20 до 200 | ± (5+0,25·(Свх-20)) |
| H2S | мг/м3 | от 0 до 50 | от 0 до 20 | 0,1 | от 0 до 3 | ± 0,7 |
|  |  |  |  |  | Св. 3 до 20 | ± (0,7+0,25·(Свх-3)) |
|  |  | от 0 до 99 | от 0 до 40 |  | от 0 до 10 | ± 2,5 |
|  |  |  |  |  | Св. 10 до 40 | ± (2,5+0,25·(Свх-10)) |
| SO2 | мг/м3 | от 0 до 40 | от 0 до 20 | 0,1 | от 0 до 10 | ± 2,5 |
|  |  |  |  |  | Св. 10 до 20 | ± (2,5+0,25·(Свх-10)) |
| NO2 | мг/м3 | от 0 до 20 | от 0 до 10 | 0,01 | от 0 до 2 | ± 0,5 |
|  |  |  |  |  | Св. 2 до 10 | ± (0,5+0,25·(Свх-2)) |

Продолжение приложения  Б

Продолжение таблицы Б.1

| Измерительный канал | Единица физической величины | Диапазон показаний | Диапазон измерений | Цена единицы младшего разряда | Участок диапазона измерений, в котором нормированы пределы допускаемой основной погрешности | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cl2 | мг/м3 | от 0 до 40 | от 0 до 25 | 0,01 | от 0 до 1 | ± 0,25 |
|  |  |  |  |  | Св. 1 до 25 | ± (0,25+0,25·(Свх-1)) |
| HCl | мг/м3 | от 0 до 40 | от 0 до 30 | 0,01 | от 0 до 5 | ± 1,25 |
|  |  |  |  |  | Св. 5 до 30 | ± 0,25·Cвх |
| NH3 | мг/м3 | от 0 до 200 | от 0 до 150 | 0,1 | от 0 до 20 | ± 5,0 |
|  |  |  |  |  | Св. 20 до 150 | ± (5+0,2·(Свх-20)) |
| Примечания 1 Свх – значение концентрации определяемого компонента на входе газоанализатора, мг/м3. 2 Поверочным компонентом для измерительного канала СН является метан (СН4). Поверочным компонентом для измерительного канала Ех может быть метан или пропан (С3Н8) (определяется заказом). |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения  Б

Таблица Б.2 - Газоанализаторы АНКАТ-7664Микро, измерительный канал с фотоионизационным принципом действия (PID)

| Определяемый компонент | Диапазон измерений 1), мг/м3 | Участок диапазона измерений, в котором нормированы пределы допускаемой основной погрешности | Пределы допускаемой основной погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютной, мг/м3 | относительной, % |
| Ацетон (C3H6O) | от 0 до 2500 | От 0 до 200 Св. 200 до 2500 | ± 30 - | - ± 15 |
| Бензол (C6H6) | от 0 до 3500 | От 0 до 5 Св. 5 до 3500 | ± 1,0 - | - ± 20 |
| Гексан (C6H14) | от 0 до 3500 | От 0 до 300 Св. 300 до 3500 | ± 45 - | - ± 15 |
| Изобутилен (i-C4H8) | от 0 до 3500 | От 0 до 100 Св. 100 до 3500 | ± 15 - | - ± 15 |
| Изопентан (i-C5H12) | от 0 до 3500 | От 0 до 300 Св. 300 до 3500 | ± 45 - | - ± 15 |
| н-пентан (C5H12) | от 0 до 3500 | От 0 до 300 Св. 300 до 3500 | ± 45 - | - ± 15 |
| 1, 2-диметилбензол (о-ксилол, C6H4(CH3)2) | от 0 до 3500 | От 0 до 50 Св. 50 до 3500 | ± 7,5 - | - ± 15 |
| Толуол (C6H5CH3) | от 0 до 2500 | От 0 до 50 Св. 50 до 2500 | ± 7,5 - | - ± 15 |
| Трихлорэтилен (C2HCl3) | от 0 до 3500 | От 0 до 10 Св. 10 до 3500 | ± 25 - | - ± 25 |
| Фенол (C6H6O) 2) | от 0 до 50 | От 0 до 5 Св. 5 до 50 | ± 1,0 - | - ± 20 |
| Этанол (C2H5OH) | от 0 до 2500 | От 0 до 1000 Св. 1000 до 2500 | ± 150 - | - ± 15 |
| Пары дизельного топлива | от 0 до 3500 | От 0 до 300 Св. 300 до 3500 | ± 45 - | - ± 15 |
| Пары бензина | от 0 до 3500 | От 0 до 100 Св. 100 до 3500 | ± 25 ± (25 + 0,15∙(Свх-100)) | - - |
| Пары керосина | от 0 до 3500 | От 0 до 300 Св. 300 до 3500 | ± 45 - | - ± 15 |
| Пары сольвента нефтяного | от 0 до 3500 | От 0 до 300 Св. 300 до 3500 | ± 45 - | - ± 15 |
| Пары уайт-спирита | от 0 до 3500 | От 0 до 300 Св. 300 до 3500 | ± 45 - | - ± 15 |
| Углеводороды нефти (по октану) | от 0 до 3500 | От 0 до 300 Св. 300 до 3500 | ± 45 - | - ± 15 |
| Примечания 1) Диапазон показаний массовой концентрации для всех определяемых компонентов от 0 до 4000 мг/м3. Цена единицы младшего разряда (ЕМР) индикации определяемого компонента, массовая концентрация, мг/м3: - 0,1 в диапазоне показаний от 0 до 99,9; - 1 в диапазоне показаний от 100 до 4000. 2) не применяется при контроле ПДК в воздухе рабочей зоны, только для аварийных ситуаций. Cвх – массовая концентрация определяемого компонента на входе газоанализатора, мг/м3. |  |  |  |  |

Приложение В
(рекомендуемое)
Форма протокола поверки

Протокол поверки
№ ______________________ от _________________
__________________________________________________

(тип СИ)

1) Заводской номер СИ

Определяемый компонент / условное наименование газоанализатора

2) Принадлежит

3) Наименование изготовителя

4) Дата выпуска

5) Наименование нормативного документа по поверке

6) Наименование, обозначение, заводские номера  применяемых средств поверки/ номера паспортов ГС

7) Вид поверки (первичная, периодическая)

(нужное подчеркнуть)

8) Условия поверки:

–   температура окружающей среды

–   относительная влажность окружающей среды

–   атмосферное давление

9) Результаты проведения поверки

Внешний осмотр

Опробование

Подтверждение соответствия программного обеспечения

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО |  |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО |  |
| Цифровой идентификатор ПО |  |

Определение метрологических характеристик газоанализатора

Определение основной погрешности

| Номер ГС (точка поверки) | Состав ГС | Единица измерений | Действительное значение содержания определяемого компонента в i-ой ГС | Измеренное значение содержания определяемого компонента при подаче i-ой ГС, массовая концентрация | Значение основной погрешности, полученное при поверке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абсолютной, массовая концентрация, мг/м3 (объемная доля, %, % НКПР) | относительной, % |

Определение вариации показаний

Продолжение приложения В

Вывод:

Заключение ______________________________, зав. № 	
(тип СИ)

соответствует предъявляемым требованиям и признано годным (не годным) для эксплуатации.

ФИО и подпись поверителя

Выдано свидетельство о поверке _____________________ от 	
(Выдано извещение о непригодности _____________________ от 	)

подпись	дата

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |

) – Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС), не указанных в Приложении А, при выполнении следующих условий:

- номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в ГС должны соответствовать указанному для соответствующей ГС из приложения А;

- отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пределу допускаемой основной погрешности поверяемого газоанализатора, должно быть не более 1/3.