Приложение Б
(рекомендуемое)

Протокол
поверки сигнализатора загазованности СИКЗ

Дата выпуска

Исполнение сигнализатора

Заводской №

Завод-изготовитель

Поверка произведена сличением с данными поверочных газовых смесей, приготовленных и аттестованных

(когда и какой организацией)

Паспорта газовых смесей №№

Условия поверки: температура окружающей среды	0С

относительная влажность окружающей среды 	%

атмосферное давление 	кПа

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

- Результат внешнего осмотра

- Электрическая прочность изоляции

- Сопротивление изоляции электрических цепей

- Напряжение выходного сигнала

- Результаты определения метрологических характеристик

  - Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора

| Номер ПГС | Требуемый результат испытания | Действительный результат испытания |
| --- | --- | --- |
| ПГС № 1или № 2 (ненужное зачеркнуть) | Сигналы не выдаются |  |
| ПГС № 2 | Выдается прерывистый сигнал |  |
| ПГС № 2 или № 3 (ненужное зачеркнуть) | Выдается непрерывный сигнал |  |

  - Определение времени срабатывания сигнализации

- Заключение по протоколу

Поверитель:

12

ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева"

Государственная система обеспечения единства измерений

Сигнализаторы загазованности СИКЗ

### МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
МП 242 - 1068 - 2010

Санкт-Петербург

2010

Настоящая методика поверки распространяется на  сигнализаторы загазованности СИКЗ (в дальнейшем – сигнализаторы) всех исполнений и устанавливает методику их первичной поверки и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал – 1 год.

- ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1  При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1

Таблица 1 – Операции поверки

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 6.1 | ## да | ## да |
| 2 Опробование | 6.2 | да | да |
| 2.1 Проверка электрической прочности изоляции | 6.2.1 | да | нет |
| 2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции | 6.2.2 | да | нет |
| 2.3 Проверка функционирования сигнализатора | 6.2.3 | да | да |
| 2.4 Проверка напряжения выходного сигнала | 6.2.4 | да | да |
| 3 Определение метрологических характеристик | 6.3 | да | да |

Примечание – при проведении поверки сигнализатора в двухблочном исполнении без блока питания в комплекте поставки операции по п.п. 2.1, 2.2, 2.4 не выполняются.

1.2  Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

- СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1  При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблицах 2 и 3.

2

Приложение А
(рекомендуемое)

Схемы измерения выходного напряжения сигнализатора

R1

V

синий (+9В)

красный (Вн. цепь)

СИКЗ-ВЦ

белый (Общ.)

кабель ВЦ

R1 – резистор 2Вт-1кОм

Рисунок А.1 – Схема измерения выходного напряжения сигнализаторов СИКЗ-ВЦ (всех исполнений)

R1

V

"+"

VD1

+

C1

СИКЗ-И

кабель "Клапан"

С1 – конденсатор 50В-220мкФ;

R1 – резистор 1Вт-22Ом;

VD1 – диод КД243 (А-Г)

Рисунок А.2 – Схема измерения выходного напряжения сигнализаторов СИКЗ-И (всех исполнений), СИКЗ-Е, СИКЗ-Р-I (II) (в случае, если перемычки установлены для работы с клапаном импульсного напряжения питания)

R1

V

"+"

кабель "Клапан"

СИКЗ-П

R1 – резистор 
2Вт-1кОм

Рисунок А.3 – Схема измерения выходного напряжения сигнализаторов СИКЗ-П (всех исполнений), СИКЗ-Р-I (II) (в случае, если перемычки установлены для работы с клапаном постоянного напряжения питания)

11

Результаты испытания считаются положительными, если время срабатывания сигнализатора не превышает 15 с.

- ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки, форма которого приведена в Приложении Б.

  - Сигнализаторы признают годными к эксплуатации, если они удовлетворяют требованиям настоящего документа.

  - Положительные результаты поверки оформляют свидетельством установленной формы согласно ПР 50.2.006-94.

  - При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непригодности, с указанием причин непригодности, установленной формы согласно ПР 50.2.006-94.

10

Таблица 2 – Средства поверки

| Номер пункта НТД по поверке | Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки | ГОСТ, ТУ или основные технические и (или) метрологические характеристики (МХ) |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | ГСО-ПГС метан – воздух в баллонах под давлением (таблица 3) | ТУ 6-16-2956-92 |
| 6.2 | Установка пробойная универсальная УПУ 1М | АЭ 2.771.001 |
| 6.2 | Мегомметр Ф4202/2 | ТУ25-04-2131-78, кл.2,5, напряжение на разомкнутых контактах 500 В |
| 6 | Барометр-анероид контрольный М-67 | ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений давления от 610 до 790 мм рт.ст., погрешность ±0,8 мм рт.ст. |
| 6 | Психрометр аспирационный М-34-М | ТУ 52-07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон относительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40˚С |
| 6 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 | ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498-90, диапазон измерений (0-55)˚ С, цена деления 0,1 ˚С, погрешность ± 0,2 ˚С |
| 6.2, 6.3 | Вольтметр цифровой универсальный В7-65 | ТУ РБ 14559587.038, диапазон измерения силы постоянного тока до 2 А; силы переменного тока до 2 А; сопротивления постоянному току 2 ГОм; постоянного напряжения до 1000 В; переменного напряжения до 700 В |
| 6.3 | Ротаметр РМК-А-0,025 | ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона измерений объемного расхода 0,025 м3/ч, кл. точности 4 |
| 6.3 | Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160) | Диапазон рабочего давления (0-150) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм |
| 6.3 | Насадка | СКЯТ.441586.204 |
| 6 | Секундомер СОСпр | ТУ 25-1894.003-90, погрешность ±0,2 с |
| 6 | Источник питания постоянного тока | Любого типа, обеспечивающий выходное напряжение (12±1,2) В |
| 6.3 | Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) | ТУ 6-01-2-120-73, 6х1,5 мм, длина 2 м |
| Примечания: 1) все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке; 2) допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных в таблице 2. |  |  |

3

Таблица 3 - Технические характеристики ГСО-ПГС метан – воздух, используемых при поверке сигнализаторов

| №ПГС | Номинальное значение объемной доли метана в ПГС, % (довзрывоопасной концентрации, % НКПР) | Пределы допускаемого отклонения | Пределы допускаемой погрешности аттестации | Номер ГСО-ПГС по реестру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,22 (5 % НКПР) | ±0,04 % (об.д.) | ± (-4X+5,6) % отн. | 3904-87 |
| 2 | 0,66 (15 % НКПР) | ±0,04 % (об.д.) | ± (-4X+5,6) % отн. | 3904-87 |
| 3 | 1,1 (25 % НКПР) | ±5 % отн. | ± (-1,8X+5,3) % отн. | 3905-87 |
| Примечания: 1) пересчет значений содержания определяемого компонента, выраженных в объемных долях, %, в % НКПР проведен с учетом значений, указанных в ГОСТ Р 51330.19-99; 2) Изготовители и поставщики ПГС - ООО "Мониторинг", 190005, РФ, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19. тел. (812) 315-11-45, факс 327-97-76; - ФГУП "СПО “Аналитприбор”, 214031, РФ, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3, тел: (4812) 51-32-39; - ОАО "Линде Газ Рус" – 143907, РФ, Московская обл., г. Балашиха, ул. Белякова, 1-а; тел: (495) 5211565, 5214883, 5213013; факс: 5212768; - ЗАО “Лентехгаз”,192148, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, 11 - ООО "ПГС - Сервис", 624250, РФ, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира,35 2) Примечание: допускается вместо ГСО-ПГС в баллонах под давлением использовать ПГС, полученные в камере КИГ-П1 КДБВ.441579.001. |  |  |  |  |

3  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1  Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

3.2  При работе с чистыми газами и газовыми смесями в баллонах под давлением необходимо соблюдать “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”.

4

№ 1 – 2 – для сигнализаторов с порогом 10% НКПР,

№ 2 – 3 – для сигнализаторов с порогом 20% НКПР,

№ 1 – 2 – 3 – для двухпороговых сигнализаторов.

Результаты испытания считаются положительными, если последовательность срабатывания сигнализации при подаче ПГС соответствует указанной в таблице 4, что означает, что погрешность срабатывания сигнализатора не превышает пределов допускаемой погрешности.

Таблица 4

| Номер ПГС | Сигнализатор с порогом 10% НКПР | Сигнализатор с порогом 20% НКПР | Двухпороговый сигнализатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет срабатывания | – | нет срабатывания |
| 2 | произошло срабатывание сигнализатора | нет срабатывания | произошло срабатывание сигнализации по уровню порог I |
| 3 | – | произошло срабатывание сигнализатора | произошло срабатывание сигнализации по уровню порог II |
| Примечание: сигнализация о срабатывании должна соответствовать указанной в разделе 2.3 Руководства по эксплуатации КДБВ.407729.002 РЭ. |  |  |  |

    - Определение времени срабатывания сигнализатора

- Определение времени срабатывания проводят по схеме, изображенной на рисунке 1. Допускается проводить определение времени срабатывания одновременно с определением основной погрешности по п. 6.3.1

Определение времени срабатывания проводят при подаче на блок датчика сигнализатора:

- ПГС №2 (для сигнализаторов с порогом 10% НКПР);

- ПГС №3 (для сигнализаторов с порогом 20% НКПР);

- ПГС №2 и 3 (для двухпороговых сигнализаторов).

Перед проверкой следует снять насадку с блока датчика (сигнализатора). После пропускания ПГС через газовую схему в течение 10 с (при длине соединительных трубок не более 0,5 м) насадка одевается на блок датчика (сигнализатор) и включается секундомер.

В момент срабатывания сигнализации по соответствующему порогу отключить секундомер.

9

СИКЗ-П, СИКЗ-С-П (всех исполнений), СИКЗ-Р-I, СИКЗ-Р-II (для работы с клапаном постоянного напряжения питания, закрывающегося при отсутствии питания), В

- в дежурном режиме                                                                    12±1,2

- в аварийном режиме                                                            не более 2

6.3	Определение метрологических характеристик сигнализатора

6.3.1	Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора

- Для определения абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора следует собрать схему, изображенную на рисунке 1 (при использовании камеры КИГ-П1 следует выполнять указания Руководства по эксплуатации КДБВ.441579.001 РЭ).

1 – баллон с ГСО-ПГС; 2 – вентиль точной регулировки; 3 – индикатор расхода; 4 – насадка (показана условно); 5 – блок датчика сигнализатора; 6 – блок питания сигнализатора или источник питания постоянного тока

Рисунок 1 – Схема подачи ГСО-ПГС из баллонов под давлением на сигнализатор

Определение абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора проводят при подаче на блок датчика ПГС (таблица 3) с расходом (0,1-0,17) дм3/мин в течение не менее 30 с в последовательности:

8

4  УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С	20±5

- относительная влажность воздуха 
при температуре 25 0С, %	от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

- напряжения питания:

- для сигнализаторов в двухблочном исполнении в комплекте с блоком питания и сигнализаторов в моноблочном исполнении, 
переменного тока частотой (501) Гц, В	220  11

- для сигнализаторов в двухблочном исполнении без блока питания в комплекте поставки, постоянного тока, В	12±1,2

  - В помещении, где ведется поверка, не должно быть агрессивных, ароматических веществ (кислот, лаков, растворителей, светлых нефтепродуктов). Содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69.

- ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

  - Подготовить сигнализатор к работе в соответствии с требованиями раздела 2 Руководства по эксплуатации КДБВ.407729.002 РЭ.

  - Проверить наличие действующих свидетельств о поверке и паспортов на средства поверки, указанные в таблицах 2 и 3.

  - Подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

  - Выдержать баллоны с ГСО-ПГС и сигнализаторы в помещении, где проводится поверка, в течение времени, необходимого для выравнивания их температуры с температурой помещения.

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

  - Внешний осмотр

- При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие изделий следующим требованиям:

- комплектность сигнализатора должна соответствовать Руководству по эксплуатации КДБВ.407729.002 РЭ (при первичной поверке);

- сигнализатор или устройства, входящие в состав сигнализатора: блок датчика, блок питания (при наличии), клапан электромагнитный (при наличии), УСД (при наличии), не должны иметь повреждений, влияющих на технические характеристики и препятствующих применению.

5

  - Опробование

6.2.1	Проверка электрической прочности изоляции (только для сигнализаторов с блоком питания в комплекте поставки и сигнализаторов в моноблочном исполнении)

Проверку электрической прочности изоляции проводят в следующем порядке:

1) переменное напряжение величиной 1500 В прикладывают:

- для сигнализаторов в двухблочном исполнении – между соединенными вместе контактами сетевой вилки блока питания сигнализатора и корпусом блока питания, обернутым в фольгу;

-для сигнализаторов в моноблочном исполнении – соединенными вместе контактами сетевой вилки и корпусом сигнализатора, обернутым в фольгу;

2) подачу испытательного напряжения начинать от нуля или величины рабочего напряжения. Поднимать напряжение плавно или ступенями, не превышающими 10  испытательного напряжения, за время от 5 до 20 с;

3) испытуемую цепь выдержать под испытательным напряжением в течение 1 мин, после чего напряжение плавно или ступенями снизить до нуля или близкого к рабочему, за время от 5 до 20 с.

Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если в процессе испытаний не наблюдалось признаков пробоя или поверхностного перекрытия изоляции.

    - Проверка электрического сопротивления изоляции (только для сигнализаторов с блоком питания в комплекте поставки и сигнализаторов в моноблочном исполнении)

Проверку электрического сопротивления изоляции проводят мегомметром Ф 4202/2 с рабочим напряжением 500 В в следующем порядке:

1) испытательное напряжение прикладывают между замкнутыми между собой контактами сетевой вилки блока питания или сигнализатора и корпусом блока  питания или сигнализатора, обернутым в фольгу;

2) отсчет показаний проводят через 1 мин после приложения испытательного напряжения.

Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм.

    - Проверка функционирования сигнализатора

При опробовании проверяют работоспособность сигнализатора в следующем порядке:

- включить сигнализатор или блок питания сигнализатора в сеть переменного тока - для сигнализаторов с блоком питания в комплекте

6
поставки - или блок датчика подключить к источнику питания постоянного тока;

-выдержать сигнализатор во включенном состоянии в течение не менее времени прогрева.

- Результаты опробования считают положительными, если по истечении времени прогрева наблюдается:

- непрерывное свечение красного светодиода на блоке питания (при наличии);

- прерывистое свечение зеленого светодиода на блоке датчика или на сигнализаторе моноблочного исполнения и  УСД (при наличии).

    - Проверка напряжения выходного сигнала

Допускается проводить проверку напряжения выходного сигнала одновременно с определением абсолютной погрешности сигнализатора по п. 6.3.

Измерение напряжения выходного сигнала проводят с помощью вольтметра, подключенного к выходу сигнализатора в соответствии с Приложением А и включенного в режим измерения напряжения постоянного тока. Напряжение измеряют в дежурном (без сигнализации) и аварийном (при работающей сигнализации) режимах.

Допускается вместо измерения напряжения выходного сигнала проверить его наличие/отсутствие, подсоединив к кабелю сигнализатора клапан, соответствующий исполнению сигнализатора. Проверку проводят в дежурном (клапан должен быть открыт) и аварийном (клапан должен закрыться) режимах.

Результаты проверки считаются положительными, если напряжение:

1) импульсного сигнала на выходе сигнализаторов СИКЗ-И, СИКЗ-С-И (всех исполнений), СИКЗ-Е, СИКЗ-Р-I, СИКЗ-Р-II (для работы с клапаном импульсного напряжения питания), В:

- в дежурном режиме	не более 2

- в аварийном режиме	20…45

2) постоянного тока на выходе сигнализаторов  СИКЗ-ВЦ, СИКЗ-С-ВЦ (всех исполнений), В:

- в дежурном режиме	не более 2

- в аварийном режиме                                                                10−2+3

7