ИЗМЕРИТЕЛЬ

СВЕТОВОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ

СПЕКТРАЛЬНО НЕСЕЛЕКТИВНЫХ СТЕКОЛ

“БЛИК-Н”

Методика поверки

ОООР.770802.003Д1

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель светового коэффициента пропускания спектрально – неселективных стекол “Блик-Н” (далее – измеритель), предназначенный для определения светового коэффициента пропускания автомобильных стекол и устанавливает методы и средства первичной поверки при выпуске измерителей из производства и после ремонта, периодической поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал - 1 год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1. Внешний осмотр | 5.1 | Да | Да |
| 2. Опробование | 5.2 | Да | Да |
| 3. Определение абсолютной погрешности измерения светового коэффициента пропускания | 5.3 | Да | Да |

  - При получении отрицательного результата при проведении какой-либо из операций поверка прекращается.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Номер пункта НТД по поверке | Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и(или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
| --- | --- |
| 5.2 | Психрометр аспирационный М34, ТУ 25-2607.054-85; температура от минус 25 до 50 0С, влажность от 10 до 100 % при температуре от 5 до 40 0C Мегомметр 4100/3, напряжение 500 В, КТ 2,5 Секундомер СДСПр-1-2, ТУ 25-1819.0021-90, КТ 2 Источник питания постоянного тока Б5-43А; Рг3.233.001 ТУ |
| 5.3 | Источник питания постоянного тока Б5-43А; Рг3.233.001 ТУ Комплект светофильтров “Репер”, Госреестр № 19485-00, от 60 до 80 %, ПГ 0,5 % |

Примечание: Перечисленные оборудование и средства измерений могут быть заменены другими, обеспечивающими требуемую точность измерений.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 15 оС до 35 оС;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;

- отсутствие вибрации, тряски, ударов;

- питание (12,0 ± 1,5) В постоянного тока.

4. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки следует выполнить следующие подготовительные работы:

а) подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на них;

б) проверить чистоту оптических элементов, при необходимости произвести их чистку;

в) выдержать измерители в помещении, в котором проводится поверка, в течение не менее 2 ч.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

  - Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие измерителя следующим требованиям:

а) на наружных поверхностях не должно быть повреждений и дефектов, влияющих на работу измерителя;

б) комплектность и маркировка должны соответствовать Руководству по эксплуатации;

в) в разделе “Свидетельство о приемке” РЭ должны быть печать и подпись представителя ОТК (при первичной поверке).

Измеритель считается выдержавшим проверку, если он соответствует перечисленным выше требованиям.

  - Опробование

    - Подключают измеритель к источнику постоянного тока.

    - Устанавливают выходное напряжение на источнике постоянного тока 12 В.

    - Включают измеритель. Вращая ручку РЕГУЛИРОВКА убедиться в том, что все сегменты дисплея находятся в рабочем состоянии.

    - Прогревают измеритель не менее 2 минут.

    - Достают из гнезд измерителя передающую и приемную головки.

    - Помещают технологическую оправу толщиной 3 мм между передающей и приемной головками и с помощью ручки РЕГУЛИРОВКА, расположенного на передней панели, устанавливают показания прибора 100%.

    - Повторяют п. 5.2.6 с пустой оправой толщиной 10 мм из комплекта светофильтров "Репер".

    - Результаты опробования считают положительными, если при использовании оправ толщиной 3 и 10 мм устанавливается значение 100 % светового коэффициента пропускания.

### Определение абсолютной погрешности измерения светового коэффициента пропускания

    - Подключают измеритель к источнику постоянного тока.

    - Устанавливают выходное напряжение на источнике постоянного тока 12 В.

    - Включают измеритель и прогревают не менее 2 минут.

    - Достают из гнезд измерителя передающую и приемную головки.

    - Между передающей и приемной головками измерителя помещают пустую оправу из комплекта «Репер» и с помощью ручки РЕГУЛИРОВКА, расположенного на передней панели, устанавливают показания прибора 100%.

    - Не выключая измеритель, вместо пустой оправы поочередно помещают светофильтры из комплекта "Репер", фиксируя показания измерителя.

    - Повторить п.5.3.6 еще 4 раза.

    - Вычисляют среднее арифметическое показаний Tj,%, для каждого светофильтра j по формуле:

Тj=i=15Тji5,

### где Тji - показания измерителя для светофильтра j, %.

    - Вычисляют абсолютную погрешность измерения светового коэффициента пропускания , %, каждого светофильтра по формуле:

### Δj=Тj−Тj,

### где Тj - действительный световой коэффициент пропускания светофильтра j, %.

    - Результаты поверки считают положительными, если абсолютная погрешность измерения светового коэффициента пропускания находится в пределах 2 %.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

  - Положительные результаты поверки оформляются в соответствии с ПР 50.2.006 свидетельством установленной формы при периодической поверке или нанесением поверительного клейма в разделе “Свидетельство о приемке” РЭ при выпуске из производства.

  - Отрицательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности по форме приложения 2 ПР 50.2.006.

  - Форма протокола поверки приведена в приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Зав.N______

Дата выпуска________________

Дата поверки________________

Условия поверки: 	температура окружающего воздуха ___________

относительная влажность ____________________

Средства поверки

| Наименование | Световой коэф-т пропускания, % | Срок очередной поверки |
| --- | --- | --- |

1. Результаты внешнего осмотра ____________________________

2. Результаты опробования _________________________________

3. Результаты определения метрологических характеристик

3.1. Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений

| СКП с/ф, Тj, % | Результаты измерений, Тji, % |  |  |  |  | Ср. арифм. значение, Tj, % | Абсолютная погрешность, , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |

4. Заключение __________________________________________________________

Поверитель:     ____________________________________

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Форма 2 ГОСТ 2.503-74

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов в докум. | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подп | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |