СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУ «Нижегородский ЦСМ»

______________ И.И.Решетник

« 8 »  декабря  2004 г.

СЧЁТЧИКИ

ВАТТ-ЧАСОВ  АКТИВНОЙ  ЭНЕРГИИ

ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА   ЭЛЕКТРОННЫЕ

«Меркурий-202»

Методика поверки

АВЛГ.411152.026  И3

2004

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операции и средства поверки …………………………... | 4 |
| 2 | Требования безопасности ………………………………... | 5 |
| 3 | Требования к квалификации поверителей ………………. | 5 |
| 4 | Условия поверки ……….…….…………………………... | 5 |
| 5 | Подготовка к поверке ……………………………………... | 6 |
| 6 | Проведение поверки ……………………………………... | 6 |
| 7 | Оформление результатов поверки ……………………... | 8 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема для проверки функционирования PLT-модема .………………………………………… | 9 |

Настоящая методика составлена с учётом требований ПР50.2.006-94 и в соответствии  с  требованиями  ГОСТ  30207-94 и  устанавливает методику  первичной,  периодической  и внеочередной поверки счётчика,  а также объём,  условия поверки и подготовку к ней.

Модификации счётчика, на которые распространяется настоящая методика поверки, приведены  в таблице 1.

## Таблица 1

| Модификации счётчиков | Номинальный (максимальный) ток, А | Передаточное число, имп/кВтч | Тип суммирующего устройства | Дополнительные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Меркурий-202.1» | 5(50) | 6400 | УО | - |
| «Меркурий-202.2» | 5(50) | 5000 | ЖКИ | - |
| «Меркурий-202.22» | 5(50) | 5000 | ЖКИ | PLT-модем |
| «Меркурий-202.3» | 10(80) | 6400 | УО | - |
| «Меркурий-202.4» | 10(80) | 5000 | ЖКИ | - |
| «Меркурий-202.42» | 10(80) | 5000 | ЖКИ | PLT-модем |
| «Меркурий-202.5» | 5(50) | 3200 | УО | - |
| «Меркурий-202.6» | 10(80) | 3200 | УО | - |

УО  - устройство отсчётное электромеханическое,

ЖКИ - жидкокристаллический индикатор.

Счётчики подлежат государственному метрологическому контролю и надзору.

При выпуске счётчиков из производства и ремонта  проводят первичную поверку.

Первичной  поверке  подлежит каждый экземпляр счётчиков.

Межповерочный интервал - 16 лет.

Периодической поверке подлежат счётчики,  находящиеся в  эксплуатации или на хранении по истечении межповерочного интервала.

Внеочередную  поверку  производят в случае:

- повреждения  знака  поверительного  клейма  (пломбы) и в случае утраты паспорта;

- ввода в эксплуатацию счётчика после длительного хранения  (более половины межповерочного интервала);

- проведения повторной юстировки или настройки,  известном или  предполагаемом  ударном  воздействии  на  счётчик  или  неудовлетворительной  его  работе;

- продажи (отправки) потребителю счётчика, не реализованного по истечении срока,  равного половине межповерочного интервала.

1 Операции  и  средства  поверки

1.1  Выполняемые при поверке операции, а также применяемые при этом средства поверки указаны в таблице 2.

Последовательность операций проведения поверки  обязательна.

Таблица  2  - Последовательность операций поверки

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения поверки |  | Наименование средств поверки, технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При первичной поверке | При периодической (внеочередной) поверке |  |
| 1. Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |  |
| 2. Проверка электрической прочности изоляции | 6.2 | Да | Да | Установка для испытания электрической прочности изоляции УПУ-10 пост. и перем. напряжением (0…4000) В |
| 3. Опробование | 6.3 | Да | Да | Установка ЦУ6800И: поверка счётчиков активной энергии класса 1,0; напряжение (100…260)В, ток (0,01…100) А. Персональный компьютер с операционной системой Windows-9Х c последовательным портом RS-232. Технологическое приспособление RS-232 - PLT Тестовое программное обеспечение «BMonitorFEC» |
| 3. Проверка метрологических характеристик счётчика | 6.4 | Да | Да |  |
| 3.1. Определение значений погрешностей счётчика | 6.4.1 | Да | Да |  |
| 3.2. Проверка порога чувствительности и отсутствия самохода | 6.4.2 6.4.3 | Да | Да |  |
| Примечания 1 Допускается проведение поверки счётчиков с применением средств поверки, не указанных в таблице, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик поверяемых счётчиков с требуемой точностью. 2 Средства поверки должны быть поверены и иметь действующее клеймо поверки. |  |  |  |  |

### 2  Требования   безопасности

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ12.2.007.0-75  и  «Правила  технической  эксплуатации электроустановок  потребителей  и  правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителей»,  утвержденные Главгосэнергонадзором.

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 Поверку проводят лица, аттестованные Госстандартом России на право поверки счётчиков электрической энергии.

3.2 Все действия по проведению измерений при проверке счётчиков электроэнергии и обработки результатов измерений проводят лица, изучившие настоящий документ, руководство по эксплуатации используемых средств измерений и вспомогательных средств поверки.

## 4  Условия   поверки

4.1  Порядок  представления  счётчиков  на  поверку должен соответствовать требованиям ПР 50.2.006-94.

4.2  При проведении поверки  должны  соблюдаться  условия, установленные ГОСТ 30207-94:

Температура окружающего воздуха, С			                 	  23  2

Относительная влажность воздуха,                 			          от 30 до 80

Атмосферное давление, мм рт. ст.                     			         от 630 до 795

Внешнее магнитное поле                                   				отсутствует

Частота измерительной сети, Гц                            				  50  0,3

Форма кривой напряжения и тока измерительной сети		        синусоидальная

Кг не более 2 %

Отклонение номинального напряжения            				 1,0 %

4.3  Поверка  должна производиться на аттестованном оборудовании  с применением  средств  поверки,  имеющих  действующее клеймо поверки.

5 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки следует выполнить следующие подготовительные работы:

5.1 Проверить наличие и работоспособность основных и вспомогательных средств поверки, перечисленных в таблице 2.

5.2 Проверить наличие действующих свидетельств о поверке (аттестации) и оттисков поверительных клейм у средств поверки.

5.3 Проверить наличие заземления всех составных частей поверочной схемы.

5.4 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с руководством по эксплуатации и проверить их работоспособность  путём  пробного пуска.

## 6 Проведение   поверки

6.1  Внешний осмотр

6.1.1  При внешнем  осмотре  должно  быть установлено соответствие счётчика следующим требованиям:

- лицевая панель счётчика должна быть чистой и иметь  чёткую маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации;

- во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввёрнуты до упора винты с исправной резьбой;

- на крышке зажимной колодки счётчика должна быть нанесена схема подключения счётчика к электрической сети;

- в комплекте счётчика должен быть паспорт.

6.1.2 На лицевую часть панели счётчика должно быть нанесено офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим качества:

- условное обозначение типа счётчика: «Меркурий-202.Х» или «Меркурий-202.ХХ»;

- класс точности по ГОСТ 8.401;

- условное обозначение единиц учёта электрической энергии;

- передаточное число;

- номер счётчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- номинальная и максимальная сила тока;

- номинальное напряжение;

- номинальная частота энергосети;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления счётчика;

- знак утверждения типа по ПР 50.2.009;

- знак соответствия по  ГОСТ Р 50460;

- испытательное напряжение изоляции (символ С2 по ГОСТ 23217);

- ГОСТ 30207;

- условное обозначение подключения счётчиков к электрической сети по ГОСТ 25372;

- знак двойного квадрата по ГОСТ 25874.

6.2  Проверка электрической прочности изоляции

6.2.1 При проверке электрической прочности изоляции испытательное напряжение подают начиная с минимального или со  значения рабочего напряжения. Увеличение напряжения  до  испытательного значения следует производить плавно или равномерно ступенями за время (5  10) с.

6.2.2 Результат  проверки  считают  положительным,   если электрическая  изоляция выдерживает в течение одной минуты напряжение переменного тока частотой 50 Гц  между  соединенными  между собой  цепями X1Х4 на зажимной плате (колодке) счётчика, разъёмом X5 и «землёй» не менее 4 кВ  (среднеквадратического  значения).

6.3  Опробование

6.3.1  При опробовании проверяется функционирование суммирующего устройства счётчика (УО или ЖКИ).

Проверку проводят на измерительной установке ЦУ6800И.

Подключите счётчик к установке ЦУ6800И.

Установите на ЦУ6800И напряжение 220 В, ток в нагрузке отсутствует.

Запишите значение потребленной электроэнергии с УО или ЖКИ.

Включите ток 40 А. Светодиодный индикатор счётчиков с УО должен периодически мигать.

На УО или ЖКИ счётчика должно происходить увеличение значения потребленной электроэнергии.

По истечении 4 мин выключите ток. Запишите новое значение потребленной электроэнергии. Убедитесь, что разница ранее записанного и нового значения электроэнергии счётчика равна (560 - 610) Втч.

Если все описанные действия завершились успешно, то счётчик функционирует исправно. Счётчик считается опробованным.

6.3.2 Для проверки работы счётчика с PLT-модемом  необходимо собрать схему в соответствии с приложением А.

Запустите программу «BMonitorFEC». Включите технологическое приспособление и счётчик. Через время не более 5 мин  на экране монитора персонального компьютера (ПК)  в соответствующем разделе (окне) программы «BMonitorFEC» должно появиться значение накопленной энергии в кВтч.

Сравнить эти показания с показаниями на ЖКИ счётчика. Если они совпадают, то PLT-модем в счётчике функционирует нормально.

6.4  Определение порога чувствительности, отсутствия самохода, значений погрешности счётчика

6.4.1  Погрешность счётчика определяют методом образцового счётчика на установке ЦУ6800И. Перед началом поверки прогрейте счётчик в течении 10  минут.

6.4.2  Последовательность испытаний,  информативные  параметры входного сигнала и пределы допускаемого значения основной погрешности приведены в таблице 3.

Результаты испытаний считаются положительными,  и счётчик соответствует классу точности, если во всех измерениях погрешность находится в пределах допускаемых значений  погрешности, приведённых в таблице 3.

Таблица 3

| Номер испы- тания | Параметры входных сигналов |  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности, % |  | Число учитываемых периодов ЦУ6800И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение В | сила тока, А | cos  | класс 1,0 | класс 2,0 |  |
| 1 | 220 | 0,05 I ном | 1,0 |  1,5 |  2,5 | 2 |
| 2 | 220 | 0,2 I ном | 0,5инд |  1,0 |  2,0 | 4 |
| 3 | 220 | 0,2 I ном | 0,8емк |  1,0 | - | 4 |
| 4 | 220 | I ном | 1,0 |  1,0 |  2,0 | 20 |
| 5 | 220 | I ном | 0,5инд |  1,0 |  2,0 | 10 |
| 6 | 220 | I max | 1,0 |  1,0 |  2,0 | 99 |
| 7 | 220 | I max | 0,5инд |  1,0 |  2,0 | 80 |

6.4.3  Проверка порога чувствительности.

Проверку  порога  чувствительности  производят  на установке ЦУ6800И при номинальном напряжении  220 В, коэффициенте мощности, равном единице и значении  силы  тока  в  фазе:

- 0,0125 А для счётчиков  класса точности 1 и 0,025 А для счётчиков  класса точности 2 (для счётчиков с  Iном = 5 А);

- 0,025 А для счётчиков  класса точности 1 и 0,05 А для счётчиков  класса точности 2 (для счётчиков с  Iном = 10 А).

Результаты испытаний считаются положительными, если счётчик регистрирует электроэнергию: телеметрический выход счётчика периодически меняет своё состояние (проверяется по индикатору ЦУ6800И)

Примечание - Перед началом испытаний счётчики должны быть выдержаны 10 мин.

6.4.4  При проверке самохода установите в параллельной цепи счётчика напряжение 253 В.  Ток в последовательной цепи должен отсутствовать. При этом необходимо контролировать с помощью секундомера период мигания светового индикатора потребляемой мощности счётчика на установке ЦУ6800И.

Счётчик не должен создавать на импульсном выходе более одного импульса за период времени в минутах 60000/К,

где К – число импульсов, создаваемых выходным устройством счётчика, на киловатт-час. Отсчёт можно вести по индикатору счётчика или ЦУ6800И.

###### 7  Оформление   результатов   поверки

7.1 Положительные результаты поверки оформляются протоколом, пломбируют или накладывают оттиск поверительного клейма в соответствии с ПР 50.2.007 и делается запись в паспорте.

7.2  Счётчики, прошедшие поверку с отрицательным результатом бракуются, клеймо предыдущей поверки гасят, а счётчик изымают из обращения. Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями  ПР 50.2.006.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(обязательное)

Схема  для  проверки  функционирования PLT-модема

Примечание – Счётчик и технологическое приспособление должны быть на одной силовой линии.

Лист  регистрации  изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| 1 |  | все |  |  |  |  |  |  |  |