

И Н С Т Р У К Ц И Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЕДИНСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ

УРСВ  « В З Л Е Т   П Р »

Методика поверки

В59.00-00.00 И1

2000

 ЗАО «ВЗЛЕТ»

  Кузовков В.М. – оформление

###### СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................… | 3 |
| 1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ...................................................................... | 3 |
| 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ....................................................................... | 4 |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ............... | 5 |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНСТИ...................................................... | 5 |
| 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ........................................... | 5 |
| 6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ............................ | 5 |
| 7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ................................................................ | 6 |
| 8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ................................. | 9 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ. Протокол поверки ………………………………... | 10 |

Утверждена

ГЦИ  СИ  ВНИИР

21 августа 2000 г.

Настоящий документ распространяется на расходомеры-счетчики ультразвуковые портативные УРСВ «ВЗЛЕТ ПР» В59.00-00.00 (далее – расходомеры), предназначенные для измерения среднего объемного расхода (далее – расхода) и объема различных жидкостей в напорных трубопроводах в различных условиях эксплуатации и устанавливает методику первичной и периодических поверок с помощью комплекса поверочного имитационного (КПИ).

Расходомеры-счетчики ультразвуковые портативные УРСВ «ВЗЛЕТ ПР», включены в Государственный реестр средств измерений.

Межповерочный интервал – 4 года.

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

| ВП КПИ ПК ПП ПЭА СА-01 УЗК | - вторичный измерительный преобразователь; - комплекс поверочный имитационный; - персональный компьютер; - первичный преобразователь расхода; - преобразователь электроакустический; - стенд акустический; - ультразвуковые колебания. |
| --- | --- |

1. ОПЕРАЦИИ  ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл.1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики по поверке | Обязательность проведения операции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при первичной поверке | при периодической поверке |
| 1. Внешний осмотр | 7.1.1 | да | да |
| 2. Опробование расходомера | 7.1.2 | да | да |
| 3. Определение погрешности вторичного измерительного преобразователя (ВП) расходомера при измерении: - расхода жидкости | 7.1.3 7.1.3.1 | да да | да да |
| - объема жидкости | 7.1.3.2 | да | да |

1.2. Операции первичной поверки ВП выполняются при выпуске из производства на заводе-изготовителе.

1.3. Для сокращения времени и снижения трудоемкости поверки расходомеров операции первичной поверки ВП допускается совмещать с приемочными испытаниями, проводимыми представителями ОТК.

1.4. По согласованию с представителем Госстандарта поверка может проводиться по сокращенной программе. При этом погрешность измерения отдельных параметров может не определяться, о чем делается соответствующая запись в свидетельстве о поверке или паспорте расходомеров.

1.5. Допускается поверка расходомеров не в полном диапазоне паспортных значений параметров рабочей жидкости и расходомеров, а в эксплуатационном диапазоне.

1.6. Допускается по согласованию с представителями органа Госстандарта, выполняющего поверку, вносить в методику поверки изменения.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены средства измерений и контроля, указанные в табл. 2.

Таблица 2

| Номер пункта документа по поверке | Наименование образцового средства измерений; номер документа, регламентирующего технические требования к средству; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики |
| --- | --- |
| 7.1.3 | Комплекс поверочный имитационный для ультразвуковых расходомеров КПИ, В10.16-00.00 ТУ. |

Вспомогательные устройства:

- осциллограф С1-96, 2.044.011 ТУ;

- IBM совместимый персональный компьютер (ПК).

2.2. Допускается применение другого оборудования, приборов и устройств, характеристики которых не уступают характеристикам оборудования и приборов, приведенных в п.2.1. При отсутствии оборудования и приборов с характеристиками, не уступающими указанным, по согласованию с представителем органа Госстандарта, выполняющего поверку, допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки.

2.3. Все средства измерения должны быть поверены и иметь действующие свидетельства или отметки о поверке.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  КВАЛИФИКАЦИИ  ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1. К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускаются лица, аттестованные в качестве поверителя, изучившие эксплуатационную документацию на расходомер и средства поверки, имеющие опыт поверки средств измерений расхода, объема жидкости, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. При работе с измерительными приборами и вспомогательным оборудованием должны быть соблюдены требования безопасности, оговоренные в соответствующих технических описаниях и инструкциях по эксплуатации применяемых приборов.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С           от 15 до 25;

- относительная влажность, %                             от 45 до 75;

- атмосферное давление, кПа                               от 86 до 106,7;

- питающее напряжение в соответствии с исполнением поверяемого расходомера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Проведение поверки в указанных выше условиях, а также в рабочих условиях эксплуатации расходомера выполняется с учетом требований к условиям эксплуатации поверочного оборудования.

5.2. Первичная поверка проводится на стенде акустическом СА-01 с технологическими преобразователями электроакустическими (ПЭА).

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ  ПОВЕРКИ

6.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверка наличия действующих свидетельств (отметок) о поверке используемых средств измерений;

- проверка наличия этикетки с логотипом фирмы «ВЗЛЕТ».

- проверка наличия эксплуатационной документации на поверяемые расходомеры (паспорта);

- проверка соблюдения условий п. 5.1;

- проверка наличия поверочного оборудования и вспомогательных устройств (приспособлений), перечисленных в п.2.1;

- подготовка к работе поверяемых расходомеров, имитационного поверочного комплекса и средств измерений в соответствии с их эксплуатационной документацией.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1. Первичная поверка

7.1.1. Внешний осмотр.

Перед началом выполнения операций поверки необходимо выполнить внешний осмотр составных частей расходомера, входящих в комплект поставки. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие составных частей расходомера следующим требованиям:

- комплектность расходомеров и заводские номера функциональных блоков должны соответствовать, указанным в паспортах;

- на функциональных блоках не должно быть механических повреждений и дефектов покрытий, ухудшающих технические характеристики и влияющих на работоспособность.

7.1.2. Опробование расходомеров.

При опробовании расходомеров устанавливается их работоспособность в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

При поверке расходомеров для опробования используется схема по рис. 1.

ПК

ИМР

Осциллограф

«ПЭА1» «ПЭА2» «RS232» «Контроль»

ВП

ИЭП

220 В 50 Гц

ПЭА 1

ПЭА 2

СА-01

Рис.1. Схема поверки расходомеров.

Имитатор расхода (ИМР), электронный осциллограф, персональный компьютер подготавливают к работе согласно инструкциям по эксплуатации на соответствующий прибор. ИМР и осциллограф подключаются к контрольному разъему ВП с помощью кабеля, входящего в комплект ИМР.

Преобразователи электроакустические ПЭА1, ПЭА2, установленные на стенде акустическом СА-01, подключаются к ВП с помощью кабелей, входящих в состав расходомеров.

Включив электропитание расходомеров проконтролировать наличие индикации основного меню.

7.1.2.1. Проверка работоспособности расходомеров выполняется следующим образом.

7.1.2.2. После включения электропитания расходомерам дают прогреться в течение 10 минут. После этого в основном меню устанавливается номер объекта, соответствующий режиму поверки, и проверяется соответствие исходных данных данным в режиме поверки:

- внутренний диаметр                               – 100 мм;

- гидродинамический коэффициент     – 1;

- скорость звука                                      – 2, 2 км/с;

- интервал усреднения                           – 50;

- схема установки                                   – V.

7.1.2.3. Ввести в память имитатора расхода (ИМР) в режиме ввод И редактирование значения параметров в режиме поверки в соответствии с п.7.1.2.2 и выполнить его калибровку. По окончании калибровки установить режим отображения индицируемой величины в м3 /ч.

7.1.2.4. Включить режим поверки и проконтролировать индикацию измеряемых параметров.

7.1.2.5. Расходомеры признаются работоспособными, если переключение режимов, ввод исходных данных происходят в соответствии с руководством по эксплуатации В59.00-00.00 РЭ и обеспечивается устойчивая индикация устанавливаемых значений имитируемых расходов и объемов и соответствующих значений скорости потока и скорости звука.

7.1.3. Определение погрешности вторичного измерительного преобразователя расходомеров.

7.1.3.1. Измерения производятся с помощью ИМР при значениях расхода: Q1=0,05Qнаиб, Q2=0,1Qнаиб, Q3=0,5Qнаиб, Q4=Qнаиб.; где  Qнаиб = 300 м3/ч. Расход устанавливается с допуском  20 %.

а) подготовить ИМР в соответствии с п.7.1.2.4.

б) на расходомерах выбрать режим поверки. Значения измеряемых параметров считываются в окне поверка прибора.

в) для каждого из имитируемых значений расхода снимаются установившиеся показания расхода на индикаторе не менее 3-х раз.

г) абсолютная погрешность расходомеров при измерении расхода определяется по формуле:

Qij = Qij – Qoi,

##### где:   i, j – индекс поверочной точки и номера измерения соответственно;

Qij – показания расходомера;

Qoi – показания имитатора в i-той поверочной точке.

##### д) смещение нуля определяется по формуле:

ΔQ0=13⋅n⋅j=1n2⋅ΔQ1j+ΔQ2j,

##### где    Q1j , Q2j – значения абсолютных погрешностей измерения расхода в 1-ой и 2-ой поверочных точках, соответственно, при j-том измерении;

##### n – количество измерений.

##### е) относительная погрешность расходомера при измерении расхода определяется по формуле:

##### σij=ΔQij−ΔQ0Q0i⋅100, %

Результаты поверки заносятся в протокол, форма которого приведена в приложении.

Максимальные значения вычисленных погрешностей принимаются за погрешности ВП. Расходомеры признаются годными для измерения расхода, если максимальные значения полученных погрешностей для RS-выхода, индикации измеренного значения расхода не превышают  0,8 % в поверочных точках 1, 2 и         0,4 % в поверочных точках 3, 4.

7.1.3.2. Определение погрешности расходомеров при измерении объема производится с помощью ИМР в поверочной точке Q4 = Qнаиб.

##### а) на расходомерах включить режим поверки и ввести значение смещения нуля, определенное в п.7.1.3.1 д).

Перейти в режим Поверка прибора и обнулить показания объем.

б) подготовить ИМР в соответствии с п.7.1.2.3. Установить необходимое значение расхода Q4, и на пульте  управления ИМР нажать клавишу «0».

Убедиться, что на индикаторе  расходомера значение объема равно 0.

После этого на пульте управления  ИМР нажать клавишу « . » и ожидать конца процесса  воспроизведения образцового значения объема, о чем свидетельствует звуковой сигнал.

Показания расходомера и ИМР снимаются не менее 3-х раз.

в) относительная погрешность расходомера при измерении объема определяется по формуле:

σj=Vj−V0jV0j⋅100, %

##### где    Vj – значение объема, измеренное расходомером;

##### V0j – значение образцового объема (показания ИМР при j-том измерении).

Результаты поверки заносятся в протокол, форма которого приведена в приложении.

Максимальные значения вычисленных погрешностей принимаются за погрешности ВП. Расходомер признается годным, если максимальные значения полученных погрешностей по RS-выходу и по индикатору не превышают  0,4 % измерения объема.

7.2. Периодическая поверка.

Периодическая поверка может проводится в стационарных или передвижных лабораториях, оборудованных комплексом поверочным имитационным КПИ         В10.16-00.00.

Периодическая поверка выполняется без демонтажа ПЭА в объеме и последовательности первичной в соответствии с табл.1.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. Положительные результаты поверки оформляются записью в паспорте расходомеров, заверенной подписью поверителя с нанесением поверительного клейма, и расходомеры допускаются к эксплуатации с нормированной погрешностью.

8.2. В случае отрицательных результатов первичной поверки расходомеры возвращаются в производство на доработку, после чего подлежат повторной поверке.

8.3. При отрицательных результатах периодической поверки расходомеры к применению не допускаются, в их паспорте производится запись о непригодности расходомеров к эксплуатации, а клеймо гасится.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(рекомендуемое)

###### ПРОТОКОЛ

результатов определения относительной погрешности расходомера

Тип     «ВЗЛЕТ ПР»     Зав.№ _____________

Год выпуска ________

Вид поверки ___________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

Внешний осмотр _________________________________________________________

Опробование ____________________________________________________________

| Показания ИМР |  | Показания расходомера |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q0 | V0 | Q | V |
| м3/ч | м3 | м3/ч | м3 |

Смещение нуля при съеме информации с индикатора, м3/ч ___________

| Вид измерения | Контрольная точка | Относительная погрешность, % |
| --- | --- | --- |
| Измерение расхода | Q1 |  |
|  | Q2 |  |
|  | Q3 |  |
|  | Q4 |  |
| Измерение объема | Q4 |  |

Расходомер __________________________________________________________

(годен, не годен)

Дата поверки _____________ Подпись поверителя _________________________

i1_prt_1.doc1