ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

(ВНИИМС)

УТВЕРЖДАЮ

Директор   ВНИИМС

___________A.И. Асташенков

"_____"____________ 1998 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР

ВЭПС-СР/А

МЕТОДИКА  ПОВЕРКИ

ППБ 407231.002 МП

г. Москва,

1998 г.

Содержание

| Введение |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Операции поверки |  | 3 |
| 2 Средства поверки |  | 3 |
| 3 Условия поверки |  | 4 |
| 4 Требования безопасности |  | 5 |
| 5 Подготовка к поверке |  | 5 |
| 6 Проведение поверки |  | 6 |
| 7 Оформление результатов поверки |  | 11 |
| Приложение А | Определение основной относительной погрешности |  |
|  | устройства вычислительного | 12 |
| Приложение Б | Протокол поверки вихревого электромагнитного |  |
|  | счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А проливным |  |
|  | методом | 15 |
| Приложение В | Протокол поверки вихревого электромагнитного |  |
|  | счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А беспроливным |  |
|  | методом | 16 |
| Приложение Г | Протокол поверки вихревого электромагнитного |  |
|  | счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А при |  |
|  | поэлементном методе поверки | 17 |

Настоящая методика поверки распространяется на вихревой электромагнитный

счетчик - расходомер ВЭПС-СР/А (далее по тексту – расходомер), соответствующий

ТУ. 407231.002-29524304-98, производства ЗАО “Промсервис”, г. Димитровград, Ульяновской обл. и устанавливает правила и методы их первичной, периодической и внеочередной поверок.

Первичной поверке подвергают расходомер при выпуске из производства,

периодичеcкой – расходомер, находящийся в эксплуатации. Межповерочный интервал - четыре года. Внеочередную поверку расходомера в объеме периодической проводят после ремонта или в случае утраты его паспорта.

1 Операции поверки

1.1. При проведении поверки выполнить операции, приведенные в Таблице 1

Таблица 1

| Наименование операции поверки | Номер пункта (подпункта) методики поверки |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 6.1 |
| Проверка прочности и герметичности первичного преобразователя объемного расхода ВЭПС-ПБ-2 (далее по тексту – ВЭПС-ПБ-2) | 6.2 |
| Определение основной относительной погрешности измерения объема протекшей жидкости | 6.3.5, 6.4.1 |
| Определение основной относительной погрешности измерения объемного расхода жидкости | 6.4.2 |

1.2 Определение основной относительной погрешности измерения объема и

объемного расхода при первичной поверке проводят проливным методом, а при периодической и внеочередной поверке как проливным, так и беспроливным методом.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применить средства, указанные в Таблице 2

Таблица 2

| Наименование средства поверки |  | Технические характеристики |  | Метод поверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проливной | бепроливной |
| Установка для гидроиспытаний |  | Давление не менее 2,0 МПа, класс не ниже 1,0 |  | + | + |
| Установка поверочная водомерная |  | Диапазон расходов, соответствующий диапазону расходов поверяемого расходомера, погрешность не более 0,5% |  | + | - |
| Генератор сигналов прецизионный ГЗ – 110 (Г6-46) |  | Диапазон частот от 1 Гц до 200 кГц, амплитуда сигнала от 0,005 до 2,0 В, нестабильность частоты 3*10-8 |  | - | + |
| Генератор сигналов Г6-36 |  | Диапазон частот от 0,001 Гц до 100 кГц, цифровая установка и индикация параметров, нестабильность частоты не хуже 2*10-8 |  | - | + |
| Частотомер Ч3-63 |  | Диапазон измерения частот от 0,001 до 2 кГц |  | + | + |
| Термометр стеклянный ТЛ - 1 |  | Диапазон измерения температур от 0 до 100 С |  | + | + |
| Психрометр М34 |  | По ГОСТ 17142-78 |  | + | + |
| Мембранный барометр |  | По ГОСТ 23696-79 |  | + | + |
| Резисторы МЛТ-0,125 с допуском 10% |  | 1,5 МОм, 100 кОм |  | - | + |
| Нутромер НИ по ГОСТ868 |  | Пределы измерения от 18 до 300 мм |  | - | + |
| Знак “ + “ означает , что средство поверки используется, а знак “ – “ – не используется |  |  |  |  |  |

Примечание – Допускается использование других средств измерений и

испытательного оборудования с характеристиками не хуже указанных в Таблице 2.

2.2 Все эталонные средства поверки должны быть поверены органами

Государственной метрологической службы и иметь действующее свидетельство о поверке или оттиски поверительных клейм.

3 Условия поверки

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

а) температура окружающего воздуха 205 С;

б) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

в) относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 ;

г) тряска, вибрация, удары отсутствуют;

д) поверочная жидкость - водопроводная вода по ГОСТ 2874;

е) температура поверочной жидкости 255 С - для расходомеров, предназначенных

для измерения объема (объемного расхода) горячей воды, 155 С - для расходомеров, предназначенных для измерения объема (объемного расхода) холодной воды;

ж) сечение трубопровода с ВЭПС-ПБ-2 должно быть полностью заполнено водой.

3.2 Режим движения потока в трубопроводе  - стационарный.

3.3 Нестабильность значения расхода в процессе поверки не должна превышать

2 от установленного значения. Точность установки поверяемого расхода не хуже 2.

3.4 При установке на испытательный участок поверочной водомерной установки

одного расходомера длина прямолинейного участка до и после ВЭПС-ПБ-2 должна быть не менее 5 и 2 диаметров условного прохода (далее по тексту - Ду) ВЭПС-ПБ-2 соответственно. При этом длина прямолинейного участка перед ВЭПС-ПБ-2 до источников гидродинамических помех, таких как: насосные агрегаты, фильтры, запорные и регулирующие устройства (исключение – полностью открытые шаровые краны и задвижки), ступенчатые изменения внутреннего диаметра трубопровода, тройники, должна быть не менее 10 Ду ВЭПС-ПБ-2.

3.5 Стрелка на корпусе ВЭПС-ПБ-2 должна совпадать с направлением потока воды.

3.6 При установке на испытательный участок поверочной водомерной установки

последовательно нескольких расходомеров с ВЭПС-ПБ-2 одного типоразмера между

ВЭПС-ПБ-2 должны быть установлены промежуточные патрубки, длина которых должна быть не менее 10 Ду ВЭПС-ПБ-2.

3.7 Перед испытаниями расходомер должен быть выдержан при нормальных условиях

окружающей среды (3.1 а, б, в) в течение 6 часов.

4 Требование безопасности

4.1 Во время подготовки и проведения поверки должны соблюдаться “Правила

технической эксплуатации электроустановок потребителей”и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2 К работе по проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационную

документацию приборов и оборудования, указанных в Таблице 2, прошедшие инструктаж на рабочем месте и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.

5 Подготовка к поверке

5.1 Поверка расходомера производится при наличии его паспорта и руководства по

эксплуатации.

5.2 Перед началом поверки выполнить следующие подготовительные работы:

а) проверить сроки поверки всех эталонных средств измерений. Они не должны быть

просроченными;

б) включить измерительные приборы и прогреть их в течение 30 минут.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре установить соответствие поверяемого расходомера

следующим требованиям:

а) соответствие комплектности требованиям документации на расходомер;

б) отсутствие видимых механических повреждений и дефектов в виде сколов,

царапин, вмятин, жидкокристаллические индикаторы (далее по тексту – ЖКИ) УВ не должны иметь локальных затемнений;

в) на корпусе ВЭПС-ПБ-2 должны быть следующие обозначения:

- полное условное обозначение;

- стрелка, указывающая направление потока;

- заводской номер;

- Ду;

- минимальный и максимальный расходы;

- максимальное рабочее давление;

- название предприятия-изготовителя;

- логотип предприятия-изготовителя.

г) на корпусе устройства вычислительного (далее по тексту – УВ) должны быть

следующие обозначения:

- условное обозначение “Счетчик-расходомер ВЭПС-СР/А”;

- заводской номер;

- название предприятия-изготовителя;

- логотип предприятия-изготовителя.

6.1.2 Заводские номера ВЭПС-ПБ-2 и УВ должны соответствовать номерам,

приведенным в паспорте на расходомер.

6.2 Проверка прочности и герметичности ВЭПС-ПБ-2

6.2.1 Проверку прочности и герметичности ВЭПС-ПБ-2 проводить на установке для

гидроиспытаний. Для этого входной патрубок или фланец ВЭПС-ПБ-2 присоединить к установке, а выходной – герметично закрыть заглушкой. Создать в рабочей полости давление 2,0 МПа, плавно повышая его в течение 1 минуты от 0 до 2,0 МПа. Расположение ВЭПС-ПБ-2 должно обеспечивать вытеснение воздуха из его проточной части. Выдержать испытательное давление в течение 10 минут.

6.2.2 Результаты испытаний считать положительными, если в течение 10 минут не

наблюдалось падения капель или течи воды, а также не обнаружено повреждений ВЭПС-ПБ-2.

6.3 Проливной метод

6.3.1 Установить ВЭПС-ПБ-2 на испытательный участок поверочной водомерной

установки.

6.3.2 Подключить выходной разъем усилителя-формирователя импульсов (далее по

тексту – УФИ)ВЭПС-ПБ-2к УВ с помощью кабеля связи.

6.3.3 Проверить герметичность соединения ВЭПС-ПБ-2 с испытательным участком

поверочной установки. Для этого при открытом запорном устройстве испытательного участка перед ВЭПС-ПБ-2 подать рабочее давление поверочной жидкости. Соединение считается герметичным, если в течение 5 минут при рабочем давлении не обнаружено падения капель или течи воды.

6.3.4 Для удаления воздуха из трубопроводов водомерной установки пропустить

жидкость через ВЭПС-ПБ-2 при максимальном поверочном расходе расходомера.

6.3.5 Определение основной относительной погрешности измерения объема протекшей жидкости

6.3.5.1 Определение основной относительной погрешности измерения объема

протекшей жидкости проводить с помощью поверочной водомерной установки в следующей последовательности.

6.3.5.1.1 Убедиться в отсутствии счета на верхнем ЖКИ УВ при нулевом значении

расхода жидкости через проточную часть ВЭПС-ПБ2.

6.3.5.1.2 На трех значениях расхода gмин , gср , gмакс (Таблица 3) через проточную часть ВЭПС-ПБ-2 пропустить объем жидкости, указанный в Таблице 4. В каждой точке расхода выполнить не менее, чем по 3 измерения.

Таблица 3

| Ду ВЭПС-ПБ-2, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gмин, м3/ч | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2,5 | 5 | 12,5 | 25 | 32 | 50 |
| gср, м3/ч | 4 | 5 | 8 | 12,5 | 16 | 40 | 80 | 200 | 315 | 500 | 800 |
| gмакс, м3/ч | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | 80 | 160 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |

Таблица 4

| Ду ВЭПС-ПБ-2, мм | Обозначение расходомера | Минимальный проливочный объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| 20 | ВЭПС-20-СР/А | 0,5 |
| 25 | ВЭПС-25-СР/А |  |
| 32 | ВЭПС-32-СР/А | 5 |
| 40 | ВЭПС-40-СР/А |  |
| 50 | ВЭПС-50-СР/А |  |
| 80 | ВЭПС-80-СР/А | 50 |
| 100 | ВЭПС-100-СР/А |  |
| 150 | ВЭПС-150-СР/А | 500 |
| 200 | ВЭПС-200-СР/А |  |
| 250 | ВЭПС-250-СР/А |  |
| 300 | ВЭПС-300-СР/А |  |

6.3.5.1.3 Для каждого измерения определить значение объема жидкости, протекшей через проточную часть ВЭПС-ПБ2, с погрешностью не хуже  0,5 % по поверочной

установке и приращение объема по верхнему ЖКИ УВ.

6.3.5.1.4  Температуру поверочной жидкости контролировать с помощью термометра ТЛ - 1.

6.3.5.1.5 Для каждого измерения определить значение относительной погрешности по  формуле:

δiV=ΔVi−ViэViэ⋅100%  (1),

где ΔVi - приращение объема на  верхнем ЖКИ УВ при i- ом измерении, м3.

Viэ - эталонный объем жидкости, протекшей через проточную часть ВЭПС-ПБ2, при i- ом измерении, м3.

6.3.5.1.6 За основную относительную погрешность принять максимальное значение из

серии наборов δiV, определенных по формуле (1).

6.3.5.1.7 Расходомер считается прошедшим поверку, если значение основной

относительной погрешности измерения объема протекшей жидкости не превышает 1,7 %.

6.4 Беспроливной метод

6.4.1 Определение основной относительной погрешности измерения объема протекшей жидкости

6.4.1.1 При определении основной относительной погрешности измерения объема

протекшей жидкости выполнить следующие операции.

6.4.1.1.1 Произвести измерения диаметра проточной части ВЭПС-ПБ2 в

непосредственной близости от турбулизатора со стороны входа в соответствии с Рисунком 1

Рисунок 1.

6.4.1.1.2 Определить средний диаметр по формуле:

Dср=D1+D22  , мм  (3)

6.4.1.1.3 Сравнить полученное значение Dср со значением D0 указанным в паспорте

расходомера. Разница между Dср и D0 не должна превышать значений допусков из Таблицы 5

Таблица 5

| Ду ВЭС-ПБ-2, мм |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск на размер D0 , мм |  | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0.08 | ±0,10 |  | 0,16 | ±0,20 | ±0,30 | ±0,10* ±0,40** | ±0,16* ±0,50** | ±0,16* ±0,60** |
| * - для малой трубы, расположенной в проточной части ВЭПС-ПБ-2; ** - для основной трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание - ВЭПС-ПБ-2, не соответствующий приведенным выше требованиям,

подлежит передаче предприятию-изготовителю для ремонта или повторного градуирования.

6.4.1.1.4 Определение основной относительной погрешности тракта УФИ - УВ при измерении объема протекшей жидкости

6.4.1.1.4.1 Для определения основной относительной погрешности тракта УФИ - УВ при измерении объема протекшей жидкости собрать схему, представленную на Рисунке 2

Q – частотный выход; Qимп – импульсный выход; + Uпит – контрольная точка питания; R* - резистор МЛТ-0,125 номиналом 1,5 МОм; К. л. – контроль линии связи

Рисунок 2.

6.4.1.1.4.2 Убедиться в отсутствии счета на верхнем ЖКИ УВ в отсутствие входного сигнала на электроде ВЭПС-ПБ2.

6.4.1.1.4.3 Рассчитать значение максимальной частоты сигнала  на частотном  выходе ВЭПС-ПБ-2, соответствующей gмакс (Таблица 3) по формуле:

fмакс=gмакс3,6⋅K  ,Гц  (4),

где К – индивидуальный коэффициент преобразования ВЭПС-ПБ-2 по частотному

выходу (паспортные данные на расходомер), л/имп.

6.4.1.1.4.4 Подать питание на генератор и частотомер.

6.4.1.1.4.5 Перевести частотомер в режим суммирования импульсов.

6.4.1.1.4.6 На генераторе сигналов ГЗ-110 следует:

а) включить кнопку “АРУ”;

б) отжать кнопку “2 В”;

в) выкрутить потенциометр амплитуды выходного сигнала против часовой стрелки до упора;

г) установить частоту генерации, рассчитанную по формуле (4).

6.4.1.1.4.7 Подать сигнал с генератора на измерительную схему нажатием кнопки  “2В”. Дождаться момента, когда количество импульсов с выхода генератора достигнет значения, рассчитанного по формуле:

Nвх≥500⋅KимпK  (5),

где Nвх - количество импульсов, поданное на электрод ВЭПС-ПБ-2;

Кимп – цена выходного импульса ВЭПС-ПБ-2 (паспортные данные на расходомер), л/имп;

К – индивидуальный коэффициент преобразования ВЭПС-ПБ-2 по частотному выходу (паспортные данные на расходомер), л/имп. Затем прекратить подачу сигнала с генератора.

6.4.1.1.4.8 Определить значение относительной погрешности по формуле:

δV=105⋅ΔV−0.001⋅K⋅NвхK⋅Nвх%  (6),

где ΔV - приращение объема по верхнему ЖКИ УВ, м3;

К – индивидуальный коэффициент преобразования ВЭПС-ПБ-2 по частотному выходу (паспортные данные на расходомер), л/имп.

6.4.1.1.5 Расходомер считается прошедшим поверку, если ВЭПС-ПБ2 удовлетворяет

требованию 6.4.1.1.3 и значение погрешности δV не превышает 0,4 %.

6.4.2 Определение основной относительной погрешности измерения объемного расхода жидкости

6.4.2.1 Выполнить операции 6.4.1.1.1 – 6.4.1.1.3.

6.4.2.2 Определение основной относительной погрешности тракта УФИ - УВ при измерении объемного расхода жидкости

6.4.2.2.1 Выполнить операции 6.4.1.1.4.1 – 6.4.1.1.4.4.

6.4.2.2.2 Перевести частотомер в режим измерения частоты.

6.4.2.2.3 Выполнить операции 6.4.1.1.4.6, 6.4.1.1.4.7.

6.4.2.2.4 Подать сигнал с генератора на измерительную схему нажатием кнопки“2 В”.

Дождаться момента, когда показания на верхнем ЖКИ увеличатся на одну единицу младшего значащего разряда. Остановить частотомер.

6.4.2.2.5 Определить значение относительной погрешности по формуле:

δg=gжки−gмаксgмакс⋅100%  (7),

где giжки - показания нижнего ЖКИ УВ, м3/ч.

6.4.2.3 Расходомер считается прошедшим поверку, если ВЭПС-ПБ2 удовлетворяет

требованию 6.4.1.1.3 и значение погрешности δg не превышает 2,2 %.

6.5 Возможен поэлементный метод поверки расходомера. В этом случае ВЭПС-ПБ-2

поверяют согласно “ГСИ. Вихревой электромагнитный преобразователь счетчика жидкости типа ВЭПС. Методика поверки МП2431-001-12560879-2000”, а УВ по методике, изложенной в Приложении А.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительных результатах поверки госповеритель в протоколе поверки

(Приложение Б или В, или Г в зависимости от метода поверки) ставит свою подпись, удостоверенную клеймом, с указанием даты, а также делает отметку в паспорте расходомера.

7.2 При отрицательных результатах повторной поверки расходомер к применению

не допускают. При этом госповеритель оформляет извещение с указанием причин непригодности расходомера в соответствии с ПР50.2.006.

Приложение А

(обязательное)

А.1 Определение основной относительной погрешности УВ

А.1.2 Определение основной относительной погрешности УВ при измерении объема протекшей жидкости

А.1.2.1 Собрать схему, представленную на Рисунке А.1

К. л. – контроль линии связи

Рисунок А.1.

А.1.2.2 Убедиться в отсутствии счета на верхнем ЖКИ УВ в отсутствие входного

сигнала на входе УВ.

А.1.2.3 Рассчитать значение периода следования импульсов T на импульсном выходе

ВЭПС-ПБ-2, соответствующее gмакс из Таблицы 3 по формуле:

T=3.6⋅Kимпgмакс  , с  (А.1),

где Кимп – цена выходного импульса ВЭПС-ПБ-2 (паспортные данные на расходомер),

л/имп;

значение gмакс из Таблицы 3.

А.1.2.4 Подать питание на генератор и частотомер.

А.1.2.5 Перевести частотомер в режим суммирования импульсов.

А.1.2.6 Установить на генераторе Г6-36 период следования импульсов, рассчитанный

по формуле (А.1), амплитуду выходного сигнала равную 2 В.

А.1.2.7 Подать сигнал с генератора на измерительную схему и дождаться момента,

когда количество импульсов с выхода генератора достигнет значения не менее 500. Затем прекратить подачу сигнала с генератора.

А.1.2.8 Определить значение относительной погрешности по формуле:

δVУВ=ΔVα−NвхУВNвхУВ⋅100%  (А.2),

где ΔV - приращение объема по верхнему ЖКИ УВ, м3;

 - значение младшего значащего разряда верхнего ЖКИ (Таблица А.1), м3;

NвхУВ - количество импульсов, поданное на вход УВ. Значение NвхУВ должно быть не менее 500.

Таблица А.1

| Обозначение расходомера | Значение младшего значащего разряда верхнего ЖКИ УВ, м3 |
| --- | --- |
| ВЭПС-20-СР/А | 0,001 |
| ВЭПС-25-СР/А |  |
| ВЭПС-32-СР/А | 0,01 |
| ВЭПС-40-СР/А |  |
| ВЭПС-50-СР/А |  |
| ВЭПС-80-СР/А | 0,1 |
| ВЭПС-100-СР/А |  |
| ВЭПС-150-СР/А | 1 |
| ВЭПС-200-СР/А |  |
| ВЭПС-250-СР/А |  |
| ВЭПС-300-СР/А |  |

А.1.2.9 УВ считается прошедшим поверку, если значение погрешности δVУВ не

превышает 0,2 %.

А.1.3 Определение основной относительной погрешности УВ при измерении объемного расхода жидкости

А.1.3.1 Собрать схему, представленную на Рисунке А.2

К. л. – контроль линии связи

Рисунок А.2.

А.1.3.1 Выполнить операции А.1.2.2  – А.1.2.4.

А.1.3.2 Выполнить операцию А.1.3.6.

А.1.3.4 Подать сигнал с генератора на измерительную схему.

Дождаться момента, когда показания на верхнем ЖКИ увеличатся на одну единицу младшего значащего разряда.

А.1.3.5 Определить значение относительной погрешности по формуле:

δgУВ=gжки−gмаксgмакс⋅100%  (А.3),

где giжки - показания нижнего ЖКИ УВ, м3/ч;

значение gмакс из Таблицы 3.

А.1.3.6 УВ считается прошедшим поверку, если значение погрешности δgУВ не

превышает 2,0 %.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Протокол поверки вихревого электромагнитного счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А

проливным методом

Счетчик-расходомер ВЭПС-____-СР/А заводской номер _______________

Дата проведения ____________________

Условия проведения поверки:

| Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха. |  | °С |  |  |
| Относительная влажность |  | % |  |  |
| Атмосферное давление |  | кПа |  |  |
| Температура воды |  | °С |  |  |
| Наименование операции |  | Технические требования |  | Заключение о соответствии |
| Внешний осмотр |  | - |  |  |
| Прочность и герметичность ВЭПС-ПБ-2 |  | 1,6МПа |  |  |
| Наименование метрологических характеристик | Обозначение |  | Фактическое значение | Допустимые пределы |
| Основная относительная погрешность измерения объема протекшей жидкости | V |  |  | не более ±1,7 % |

- Заключение о пригодности счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А ___________________(годен, не годен)

- Подпись, фамилия госповерителя ______________________________

Приложение В

(рекомендуемое)

Протокол поверки вихревого электромагнитного счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А

беспроливным методом

Счетчик-расходомер ВЭПС-____-СР/А заводской номер _______________

Дата проведения ____________________

Условия проведения поверки:

| Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха. |  | °С |  |  |
| Относительная влажность |  | % |  |  |
| Атмосферное давление |  | кПа |  |  |
| Наименование операции |  | Технические требования |  | Заключение о соответствии |
| Внешний осмотр |  | - |  |  |
| Прочность и герметичность ВЭПС-ПБ-2 |  | 1,6МПа |  |  |
| Наименование метрологических характеристик | Обозначение |  | Фактическое значение | Допустимые пределы |
| Разница диаметра проточной части ВЭПС-ПБ-2 при беспроливной методике поверки расходомера и значением диаметра поточной части ВЭПС-ПБ-2, указанным в паспорте на расходомер | Dср -Do |  |  | в поле допусков |
| Основная относительная погрешность тракта УФИ – УВ при измерении объема протекшей жидкости | V |  |  | не более ±0,4 % |
| Основная относительная погрешность тракта УФИ – УВ при измерении объемного расхода жидкости | g |  |  | не более ±2,2 % |

- Заключение о пригодности счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А ___________________(годен, не годен)

- Подпись, фамилия госповерителя ______________________________

Приложение Г

(рекомендуемое)

Протокол поверки вихревого электромагнитного счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А

При поэлементном методе поверки

Счетчик-расходомер ВЭПС-____-СР/А заводской номер _______________

Дата проведения ____________________

Условия проведения поверки:

| Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха. |  | °С |  |  |
| Относительная влажность |  | % |  |  |
| Атмосферное давление |  | кПа |  |  |
| Температура воды |  | °С |  |  |
| Наименование операции |  | Технические требования |  | Заключение о соответствии |
| Внешний осмотр |  | - |  |  |
| Прочность и герметичность ВЭПС-ПБ-2 |  | 1,6МПа |  |  |
| Наименование метрологических характеристик | Обозначение |  | Фактическое значение | Допустимые пределы |
| Основная относительная погрешность ВЭПС-ПБ-2 при измерении объема протекшей жидкости | VВЭПС-ПБ-2 |  |  | не более ±1,5 % |
| Основная относительная погрешность УВ при измерении объема протекшей жидкости | VУВ |  |  | не более ±0,2 % |
| Основная относительная погрешность УВ при измерении объемного расхода жидкости | gУВ |  |  | не более ±2,0 % |

- Заключение о пригодности счетчика-расходомера ВЭПС-СР/А ___________________(годен, не годен)

- Подпись, фамилия госповерителя ______________________________