ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

(ВНИИМС)

УТВЕРЖДАЮ

Директор   ВНИИМС

____________ Асташенков А. И.

"     "                      1999 г

Весы электронные торговые EC, CS, BC, BS и устройства весовые

с вычислительным графическим принтером GLP

фирмы "BIZERBA" (Германия).

Методика поверки

Государственный реестр № ____________

Москва 1999 г.

Настоящий документ распространяется на весы электронные торговые EC, CS, BC, BS и устройства весовые с вычислительным графическим принтером GLP производства фирмы "BIZERBA", Германия, внесённые в Государственный реестр средств измерений под № [                 ] , № [                 ] и устанавливает методики их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал – не более одного года.

1. Операции и средства поверки.

При проведении поверки выполняют операции и применяют средства поверки указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта настоящей | Средства поверки |
| --- | --- | --- |
|  | методики |  |
| 1. Внешний осмотр | п. 4.1. | - |
| 2. Опробование | п. 4.2. | Гири эталонные III-го разряда по ГОСТ 7328 |
| 3. Определение метрологических характеристик | п. 4.3. | Гири эталонные III-го разряда по ГОСТ 7328 |
| 3.1. Определение непостоянства показаний ненагруженных весов. | п. 4.3.1. |  |
| 3.2. Определение независимости показаний весов от положения груза на грузоприёмной платформе. | п. 4.3.2. |  |
| 3.3. Определение погрешности нагруженных весов | п. 4.3.3. |  |
| 3.4. Определение порога чувствительности. | П. 4.3.4. |  |
| 3.5. Определение погрешности весов в режиме выборки массы тары | п. 4.3.5. |  |
| 3.5. Определение погрешности весов в режиме выборки массы тары | п. 4.3.6. |  |

2. Требования безопасности и требования к квалификации поверителей.

2.1. При проведении поверки соблюдают требования безопасности согласно эксплуатационной документации на весы.

2.2. К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качестве поверителя, имеющих опыт работы с внешними электронными устройствами (принтером, компьютером и др.) и изучивших руководство по эксплуатации.

3.  Условия поверки.

3.1. Поверка весов проводится в следующих условиях:

- температура окружающей среды	- 10 … 40 0С;

- время готовности весов к работе (время прогрева), не более, с 	  15

- параметры сети переменного тока (при использовании адаптера сетевого питания):

напряжение, В	187 … 242

частота, Гц	48 …52

3.2. Если условиями эксплуатации весов предусмотрены внешние электронные устройства (принтером, компьютером и др.), то поверку весов проводят совместно с ними.

4. Проведение поверки.

4.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяются соответствие внешнего вида весов эксплуатационной документации, их комплектность и отсутствие видимых повреждений весов.

На маркировочной табличке весов, расположенной на корпусе весов, должны быть указаны товарный знак изготовителя, обозначение весов, серийный номер, наибольший и наименьший пределы взвешивания, значения дискретности отсчёта и цены поверочного деления.

4.2. Опробование весов

Проверяется возможность установки весов по уровню, при необходимости весы приводятся в горизонтальное положение.

Дискретность отсчёта проверяется при однократном нагружении гирями массой, равной  НмПВ + е, где "е" - цена поверочного деления. Дискретность должна соответствовать значениям, указанным на весах.

При проверке работы устройства выборки массы тары весы нагружаются гирями, масса которых не превышает диапазона выборки массы тары, и нажимается клавиша "Тара". На табло должны высвечиваться нулевые показания. После снятия гирь на табло должны высвечиваться значение массы установленных ранее гирь со знаком минус ("-").

4.3. Определение метрологических характеристик

4.3.1. Определение непостоянства показаний ненагруженных весов.

При определении непостоянства показаний ненагруженных весов на грузоприёмное устройство помещают гири-допуски массой, равной 1е. При этом на табло должны высвечиваться нулевые показания. При необходимости до начала выполнения этой процедуры допускается установка нулевых показаний.

Непостоянство показаний ненагруженных весов не должно превышать значений при первичной поверке и в эксплуатации   1е.

4.3.2. Определение независимости показаний весов от положения груза на грузоприёмной платформе.

Независимость показаний весов определяют эталонными гирями массой, равной 1/3 НПВ.

Эталонные гири устанавливают на середину и центрально-симметрично на каждую четверть грузоприёмной платформы. При любом положении гири на грузоприёмной платформе погрешность весов не должна превышать значений указанных в таблице 2 для соответствующих нагрузок.

4.3.3. Определение погрешности нагруженных весов.

При определении погрешности весов устанавливают, при необходимости, нулевые показания на цифровом табло, затем поочерёдно центрально-симметрично нагружать и разгружать весы нагрузками, равными:

- для модификаций EA60DСE-I и EB60DСE-I:

5г; 250г; 500г; 1кг; 1,0002кг; 2кг; 3кг; 4кг; 5кг и 6кг (с одним значением цены поверочного деления);

5г; 500г; 500,1г; 2,0001кг; 3кг; 3,0002кг; 4кг; 4,0002г; 5кг и 6кг (с автоматическим изменением значения цены поверочного деления).

- для модификаций EA15DСE-I и EB15DСE-I:

10г; 1кг; 2,5кг; 2,5005кг; 3кг; 5кг; 10кг; 10,0002кг; 12кг и 15кг (с одним значением цены поверочного деления);

10г; 1кг; 1,0002кг; 4кг; 4,0002кг; 7,5кг; 7,5005кг; 10кг 10,0005кг и 15кг  (с автоматическим изменением значения цены поверочного деления).

- для модификаций EA35EDE-I и EB35EDE-I:

25г, 1кг; 2,5кг; 5кг, 5,001кг; 12,5кг; 20кг, 20,001кг; 25кг; 35кг (с одним значением цены поверочного деления);

25г, 2,5кг; 2,5005кг; 10кг; 10,0005кг; 17,5кг; 17,501кг; 20кг; 20,001кг и 35кг (с автоматическим изменением значения цены поверочного деления).

- для модификаций EA60EDE-I, EB60EDE-I, EA60FEG-I и EB60FEG-I:

50г, 1кг, 2,5кг; 5кг, 10кг, 10,002кг; 40кг, 40,002кг; 50кг и 60кг (с одним значением цены поверочного деления);

50г, 5кг, 5,001кг; 20кг, 20,001кг; 30кг, 30,002кг; 40кг; 40,002кг; и 60кг (с автоматическим изменением значения цены поверочного деления).

- для модификаций EA150FEG-I и EB150FEG-I:

100г, 12,5кг; 25кг, 25,005кг; 50кг; 75кг; 100кг, 100,005кг 125кг; и 150кг (с одним значением цены поверочного деления);

100г, 10кг; 10,002кг; 40кг, 40,002кг; 75кг; 75,005кг; 100кг, 100,005кг и 150кг (с автоматическим изменением значения цены поверочного деления).

За погрешность весов принимают разность между показаниями весов и действительным значением массы эталонных гирь.

Значения пределов допускаемой погрешности при первичной поверке и в условиях эксплуатации приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  | Пределы допускаемой погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модификации | интервалы взвешивания | при первичной поверке | в условиях эксплуатации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EA6DСE-I, EB6DСE-I, EA15DСE-I, EB15DСE-I, EA35EDE-I, EB35EDE-I, EA60EDE-I, EB60EDE-I, EA60FEG-I, EB60FEG-I, EA150FEG-I, EB150FEG-I | с одним значением цены поверочного деления от НмПВ до 5000е св. 5000е до 20000е св. 20000е |  1е  1е  2е |  1е  2е  3е |
| EA6DСE-I, EB6DСE-I, EA60EDE-I, EB60EDE-I, EA60FEG-I, EB60FEG-I | с устройством автоматического изменения цены поверочного деления от НмПВ до 5000е св. 5000е до 20000е св. 20000е до 30000е от 15001е до 20000е св. 20000е |  1е  1е  2е  2е  2е |  1е  2е  3е  2е  3е |
| EA15DСE-I, EB15DСE-I, EA150FEG-I, EB150FEG-I | с устройством автоматического изменения цены поверочного деления от НмПВ до 5000е св. 5000е до 20000е св. 20000е до 37500е от 15001е до 20000е св. 20000е |  1е  1е  2е  2е  2е |  1е  2е  3е  2е  3е |

## Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| EA35EDE-I и EB35EDE-I | с устройством автоматического изменения цены поверочного деления от НмПВ до 5000е св. 5000е до 20000е св. 20000е до 35000е от 17501е до 20000е св. 20000е |  1е  1е  2е  2е  2е |  1е  2е  3е  2е  3е |

4.3.4. Определение порога чувствительности.

Определение порога чувствительности проводят при значениях нагрузок, равных НмПВ, НПВ и одном из значений нагрузки в пределах каждого интервала взвешивания, в том числе и для весов с автоматическим изменением цены поверочного деления.

При определении порога чувствительности на грузоприёмную платформу весов устанавливаются гири выбранной массы и помещаются дополнительные гири массой, равной цене поверочного деления. Дополнительные гири с интервалом 0,1 цены поверочного деления последовательно снимаются до тех пор пока пока показания на табло не уменьшается на одно значение дискретности отсчёта. Одна из дополнительных гирь массой, равной 0,1 цены поверочного деления, пловно устанавливается на грузоприёмную платформу. Дополнительно на грузоприёмную платформу накладываются гири массой, равной 1,4 цены поверочного деления. При последнем плавном наложении гирь массой 1,4 цены поверочного деления, показания на табло должны увеличиться на одно значение дискретности отсчёта.

4.3.5. Определение погрешности весов в режиме выборки массы тары

Определение погрешности весов в режиме выборки массы тары проводят при одном значении массы тары для каждого интервала взвешивания и не менее 2-х значений массы нетто, в пределах диапазона взвешивания. Значение массы брутто при этом не должно превышать конечного значения интервала взвешивания.

Погрешность значения массы нетто не должны превышать значений, приведённых в таблице 2.

5. Оформление результатов поверки.

5.1. Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006, заверяются подписью государственного поверителя и нанесением оттиска поверительного клейма на винт под весовой платформой.

5.2. При отрицательных результатах поверки весы к эксплуатации не допускаются, нанесенные ранее оттиски поверительного клейма гасятся, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин непригодности в соответствии с ПР 50.2.006.

# Ведущий инженер													А.И. Сологян