Самарский центр стандартизации, метрологии и сертификации

Утверждаю:

Директор Самарского Центра

стандартизации, метрологии и сертификации

__________________Ю.В.Зорин

"___" __________2000г.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР  Многокомпонентный

"АВТОТЕСТ "

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

М 008.00.000.00 ДЛ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ….................................. ...................3

2.	СРЕДСТВА ПОВЕРКИ................................... ......................4

3.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ............................ ...........5

4.	УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.................................... ....................…4

5.	ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ............................... ...............…6

6.	ПоВЕРКа  каналов измерения.................................…6

7.	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.................... …10

Настоящая методика поверки распространяется на многокомпонентный газоанализатор (далее по тексту  – прибор) концентрации оксида углерода, диоксида углерода, углеводородов, кислорода и дымности, и устанавливает методику его первичной и периодической поверок.

Mежповерочный интервал - 1 год.

1. OПEPAЦИИ  ПOBEPKИ

1.1.	При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл. 1.

Таблица    1

| Наименование операции | Номер пункта инструкции поверки | Обязательное проведение операции при поверке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной | периодической |
| 1. Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |
| 2. Опробование | 6.2 | Да | Да |
| 2.1. Проверка работоспособности | 6.2.1 | Да | Да |
| 2.2. Проверка герметичности | 6.2.2 | Да | Нет |
| 3. Определение метрологических характеристик | 6.3 |  |  |
| 3.1. Определение основной погрешности | 6.3.1 | Да | Да |

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки применяются средства, указанные  в таблице 2.   Допускается    применение    других аналогичных измерительных приборов, обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

Таблица 2

| N пункта раздела | Наименование образцового средства измерения или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования |
| --- | --- |
|  | - Ротаметр общепромышленный РМ-А-ГУЗ-0,25 вл.4 от 0 до 0х10-4 м3/с. - Барометр-анероид М-67 точ.изм. +0,13 кПа - Психрометр М-34 погр. 3 % - Стабилизатор напряжения Б2-3 - Секундомер СДС ПР-1-1-010 - Кран трехходовый К3х62.5 - Баллоны для азота 8л-150л с поверочными газовыми смесями, согласно табл.3 - Вакуумметр ВО-250-0,25 ГОСТ 6521 - Генератор импульсов Г5-60, длительность импульсов 0,1 мкс-1000 мкс, частотой повторений 0,01-100 кГц - Частотомер электронно-счетный ЧЗ-36 от 0,1 Гц до 120 Мгц - Термометр лабораторный ТЛ 1С - Два светофильтра из набора образцовых светофильтров типа М90 с коэффициентами пропускания в диапазоне 0,9-0,65 на длине волны 560нм. Допустимая погрешность 0,5% - Термометр лабораторный ртутный. Погрешность 5С, ГОСТ 215-73. |

Таблица 3

| N ПГС | Наименование компонентов | Номинальное значение компонентов, % об. | НТД на ПГС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | N2 С6Н14-N2 (С3Н8-N2) С6Н14-N2 (С3Н8-N2) С3Н8-N2 СО-N2 СО-N2 СО-N2 О2-N2 О2-N2 О2-N2 СО2-N2 CO2-N2 CO2-N2 CO2-N2 | 100,0 0,08 0,15 0,4 0,8 0,9 4,5 7,5 9,5 3 8 25 4 6 14 25 | ГОСТ 9293-74 ТУ 6-16-2956-87 То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же |

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается вместо ПГС N1 (для  измерения   концентрации углеводородов и оксида углерода) и N9 использовать  чистый атмосферный воздух.

Допускается применение ПГС другого состава при выполнении требований по метрологическим параметрам.

3. TPEБOBAHИЯ  БEЗOПACHOCTИ

3.1.  При  проведении   поверки  должны быть соблюдены требования безопасности, указанные в паспорте  М008.00.000.00ПС, раздел “УKAЗAHИE MEP  БЕЗOПACHOCTИ”.

4. УСЛОВИЯ  ПОВЕРКИ

4.1.	Поверка прибора производится при нормальных условиях:

окружающая температура, °С                                              202

относительная  влажность при  температуре  воздуха

205°С,%                                                                              30-80

атмосферное давление, кПа                                          101,33

отклонение напряжения питания от номинального

значения, %                                                                             10

внешние электрические и магнитные поля (кроме земного) должны быть исключены;

расход ПГС на штуцере “ВХОД”, л/ч, не менее                     60

баллоны  с  азотом  и  поверочными   газовыми   смесями

необходимо выдерживать при температуре 202°С в течении 24 ч.

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1. Перед проведением  операции   поверки   необходимо:

- установить прибор в горизонтальное   положение   с допустимыми отклонениями  20 градусов;

- включить электропитание прибора.

6.ПОВЕРКА КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ

6.1. Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливается соответствие прибора требованиям паспорта М 008.00.000.00ПС:

- отсутствие видимых нарушений покрытий;

- наличие и качество надписей;

- соответствие комплектности прибора, указанной в паспорте;

- соответствие номера прибора, указанному в паспорте.

6.2. Опробование каналов измерения концентрации оксида углерода, углеводородов, кислорода и диоксида углерода.

6.2.1. Опробование прибора производиться в соответствии с указаниями паспорта М008.00.000.00ПС для оценки работоспособности в следующей последовательности:

а) подготовить прибор к работе и прогреть в течении 30 минут согласно "Руководства по эксплуатации"  (назначение кнопок управления прибором приведено в приложении 1).

б) выполнить коррекцию нуля путем нажатия соответствующей кнопки.

в) Выбрать режим индикации индикатора прибора в соответствии с измеряемым компонентом ПГС.

Внимание: для перевода прибора из режима индикации "Гексан" в "Пропан" необходимо переключить его одновременным нажатием кнопок "Корр.>0<" и "Печать". При этом на индикаторе отображается символ "P ".

г) последовательно подавать ПГС из таблицы 3 - Nо 4 (СН); Nо 5 (СО); Nо 8 (О2); Nо 11 (СО2) и считывать показания прибора через  1 минуту  после подачи ПГС.

д) определить основную погрешность каналов измерения. При превышении погрешностей допустимых пределов провести корректировку газочувствительных каналов согласно Приложения 2.

6.2.2. Опробование работы канала измерения дымности прибора производится  в следующей последовательности:

7

- подготовить прибор согласно п.8.2 паспорта;

- проверить работоспособность прибора в режиме  коррекции нуля;

- проверить работоспособность в режиме измерения текущих значений по контрольному светофильтру.

6.2.2.1. Проверка правильности работы прибора в режиме измерения дымности по контрольному светофильтру.

Кнопкой "Печать" выбрать режим текущих измерений "ТЕК" и нажать кнопку "Измерение/Пауза". После появления на индикаторе прибора сообщения

К  =                 1/м

* N  =                   %

установить контрольный  светофильтр  в  гнездо оптического датчика. Через 15 с на дисплее отобразится значение коэффициента поглощения контрольного светофильтра. Показания на дисплее прибора должны соответствовать данным, нанесенным на светофильтре в пределах 0,1м-1 от указанного значения при температуре окружающего воздуха 23 5С.

6.2.3. Проверка герметичности газового тракта

Герметичность газового тракта прибора проверяют путем создания разряжения в системе при работе собственного компрессора пробы в перекрытом состоянии входа пробы и наблюдении изменения разряжения с помощью вакуумметра.

6.2.3.1. Подготовить прибор к работе и включить его на время прогрева.

6.2.3.2. Нажать кнопку "Пауза" и дождаться отключения компрессоров. Собрать схему проверки герметичности согласно рис.3. Кран установить в открытом состоянии.

Объем подключаемой линии не должен превышать 100 см3.

6.2.3.3. Включить компрессоры прибора нажатием кнопки "Измерение" и через несколько (610) секунд отключить питание прибора, предварительно перекрыв кран. Момент перекрывания крана выбирать исходя из показаний вакуумметра или по мере замедления работы компрессора.

Проверку герметичности газового тракта осуществляют  при разряжении (6900100)Па (70010мм.вод.ст.).

Зафиксировать значение разряжения в газовом тракте и оценить его изменение за промежуток времени 30 с от момента отключения компрессоров, измеряемый секундомером.

6.2.3.4. Прибор  считают  пригодным,   если   падение разряжения в газовом тракте за 30 с не превышает 1000Па (100 мм.вод.ст.). При проверке герметичности газового тракта для создания разряжения допускается использовать внешний компрессор.

Примечание: Допускается применять внешний компрессор для создания разряжения, который подключают согласно схемы на рис.3.

6.3.	Определение метрологических характеристик

6.3.1. Определение основной погрешности

Определение основных погрешностей измерения  концентраций анализируемых газов производится с помощью поверочных газовых смесей  (ПГС) в баллонах по ГОСТ 9293-74  и ТУ 6-16-2956-87 согласно табл. 3.

собрать схему поверки в соответствии с рис.1

включить питание прибора

подать из баллона ПГС

Пропускание смесей осуществляется в последовательности:

для углеводородов ПГС N 1-2-3-4-3-2-1-4;

для оксида углерода ПГС N 1-5-6-7-6-5-1-7;

для кислорода ПГС N 1-8-9-10-9-8-1-10.

для диоксида углерода ПГС N 1-11-12-13-14-13-12-11-1-14.

Отсчет показаний на каждой ПГС, подаваемой из  баллона  на штуцер “ВХОД” прибора, должен производиться  спустя  2  мин  с момента подачи ПГС.

6.3.2. Определение основной погрешности канала измерения частоты оборотов коленчатого вала двигателя (тахометра).

Канал тахометра поверяется следующим образом.

От импульсного генератора Г5-60 подают импульсы положительной полярности амплитудой 45В и длительностью 0,5 миллисекунд с периодами (частотами), указанными в таблице 4. Частота следования импульсов контролируется частотомером (для малых значений частоты частотомером измеряется период следования импульсов). Сигнал генератора подается по поверочному кабелю по схеме на рис.4 или непосредственно на контакты гнезда "Тахометр".  Нумерация контактов розетки "Тахометр" приведена на рис.6. Схема проверки канала тахометра прибора с использованием имитатора цепей зажигания автомобиля приведена на рис.5. Допускается подавать сигнал генератора на вход прибора "Тахометр" непосредственно по поверочному кабелю согласно схемы 6.

В таблице 4 приведены частоты генератора, период следования и показания прибора с допусками погрешности.

Таблица 4

Таблица поверочных частот и периодов следования импульсного сигнала

канала тахометра газоанализатора "Автотест "

| Частота, Гц | 83,3 | 41,7 | 8,3 | 4,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период следования импульсов, мс | 12 | 24 | 120 | 240 |
| Показания прибора, об/мин | 10000 | 5000 | 1000 | 500 |
| Допустимые отклонения | 200 | 200 | 25 | 25 |

На всех частотах частотомером контролировать период следования импульсов.

Основную абсолютную погрешность  определяют для точек диапазона, соответствующих ПГС N1 и N2 (при определении углеводородов) и ПГС N1 и N5 (при определении оксида углерода), а также для точек, соответствующих 500 и 1800  об/мин (при определении частоты оборотов), как   максимальную разность между измеренными и действительными значениями по формуле:

  абс = Cj(i) - Co(i)

где:  Сj(i) - показание прибора при  измерении  одного  из компонентов, % об.  или число  оборотов  (мин-1);

Сo(i) - истинное значение измеряемой величины (концентрация компонента в ПГС или частота генератора импульсов).

Основную относительную погрешность прибора для каждой точки диапазона  (при определении  кислорода), а также для точек диапазона, соответствующих ПГС N3 и N4 (при определении углеводородов) и  ПГС N6 и N7 (при определении оксида углерода), а для точек, соответствующих 5000 и 9500 об/мин (при определении частоты оборотов), определяют по формуле:

Сj(i) - Со(i)

Y  отн = ---------------.100 %,

C(i)max

где C(i)max - верхний предел измерения, одного из компонентов газа, % об или числа оборотов, мин-1.

Сj(i) - показание прибора при  измерении  одного  из компонентов, % об.  или число  оборотов  (мин-1);

Сo(i) - истинное значение измеряемой величины (концентрация компонента в ПГС или частота генератора импульсов).

Прибор считается выдержавшим испытание, если вычисленное значение погрешности не превышает следующих значений:

Таблица 5

| Измеряемый компонент | Диапазон измерения % (ррm) | Цена деле-ния | Участок диапазона измерения | Основная погрешность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Абсо-лют-ная | Отно-сительная от ВПИ |
| Углеводороды Оксид углерода | 0-5000 ррm 0  10,0% | 10ppm 0,01% | 0  1000 ppm 1000-5000ppm 0  5% 510% |  50ppm --  0,25% -- | --  5% --  5% |
| Диоксид углерода | 025 % | 0,1 % | 0  10% 1025% |  0,5% -- | _  5% |
| Кислород | 025 % | 0,1 % | 0  10% 1025% |  0,5% -- | _  5% |
| -параметр | 0,5-2,00 | 0,001 |  | не нормируется |  |
| Частота оборотов (об/мин) | 100-5000 5000-10000 | 10 100 | 100-5000 500010000 |  25 | -- 2,0% |

ВПИ - верхний предел измерения.

6.4. Определение основной погрешности канала измерения дымности.

Основную приведенную погрешность определяют в  следующей последовательности:

- переключить прибор в режим измерения дымности и провести измерения в текущем и пиковом режимах (п.8.2 паспорта);

- установить образцовый светофильтр из набора  М.90.ХХ.ХХ в гнездо оптического датчика;

- измерения провести 5 раз

- повторить операции со вторым образцовым светофильтром

Основную приведенную погрешность определяют по  формуле

_

К - Ко

 о =  -----------   100%                       (6.4.1)

Кm

где:

Кm  -  значение  приведенного   коэффициента   поглощения, соответствующее верхнему пределу измерений, м-1;

К - среднеарифметическое значение  показаний  прибора  из пяти измерений, м-1;

Ко -  эквивалентное  значение  приведенного  коэффициента поглощения образцового светофильтра, рассчитанное по  формуле (6.4.2) для условий поверки, м-1.

Основная приведенная погрешность не должна превышать 2%.

273 + t

Ко = – ------------    lnT                       (6.4..2)

373 х L

где:

t - температура отработавших газов, при поверке принимаемая равной температуре окружающего воздуха,С;

L - фотометрическая база измерительного канала оптического датчика (L = 0,1 м);

T - пропускание образцового светофильтра для длины волны 560 нм.

6.4.1. Аттестация контрольного светофильтра.

Контрольный светофильтр, входящий в комплект поставки прибора предназначен для периодического контроля работоспособности прибора в процессе его эксплуатации. Аттестацию контрольного светофильтра необходимо совмещать с первичной поверкой прибора. Периодичность аттестации - 12 месяцев.

Операции и средства метрологической аттестации.

При проведении аттестации должны быть выполнены операции, и применяться средства, указанные в таблице 6.

Таблица 6

| Номера пункта раздела | Наименование операции | Наименование средства поверки, основная характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр |  |
|  | Определение коэффициента поглощения | Газоанализатор/дымомер "АВТОТЕСТ"; диапазон измерений, м-1 0-10,00 основная погрешность 2% при доверительной вероятности Р=0.95 |

Применяемые средства поверки должны иметь действующие клейма и свидетельства об их поверке.

При проведении аттестации контрольных светофильтров необходимо подготовить прибор к работе  согласно пунктов  8.2  паспорта.

Проведение аттестации.

Произвести внешний осмотр контрольных светофильтров. При осмотре должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений;

- отсутствие на поверхности жирных пятен.

Стекла светофильтра должны быть чистыми на  просвет  и  в отраженном свете. Протирать стекло мягкой фланелью, при необходимости допускается смачивание фланели в спирто-эфирной смеси.

Для определения коэффициента поглощения контрольного светофильтра его необходимо установить в гнездо оптического датчика. Выбрать режим измерения. Определение характеристики контрольного светофильтра  производить  не  менее  трех  раз.

Действительное значение приведенного коэффициента поглощения контрольного светофильтра занести в таблицу  поверки.

7. OФOPMЛEHИE  PEЗУЛЬTATOB ПOBEPKИ

7.1.	Eсли прибор признан в процессе поверки годным, то результат поверки заносится в паспорт, заверяется подписью поверителя и оттиском клейма или оформляется "Свидетельство о поверке", где указывается срок проведения следующей поверки (не позднее, чем через 12 месяцев).

7.2.	Прибор, признанный в процессе поверки непригодным, к применению не допускается. Владельцу  прибора выдается извещение с указанием причин  непригодности.

7.3.	При  получении отрицательных  результатов по  одному из пунктов табл. 1 дальнейшее проведение поверки прекращают.

Приложение  1

Назначение и функции кнопок прибора

- Кнопка "Измерение/Пауза" – переводит прибор из режима непрерывного измерения в режим "Пауза", отключает компрессоры, прибор находится в "горячем" резерве.

При этом  на индикаторе прибора появится сообщение:

ПАУЗА

***

Через 4 секунды происходит отключение компрессоров прибора.

Для продолжения работы повторно нажать кнопку "ПАУЗА". После этого  прибор автоматически производит коррекцию нуля и переходит в режим измерения.

Примечание: Если прибор находился в режиме "Пауза" менее 10 минут, то коррекция нуля не производится.

- Кнопка  "Коррекция >0<"  -  переводит  прибор в режим коррекции нулевых  показаний.  Коррекция выполняется автоматически по чистому воздуху.

- Кнопка "Печать" предназначена для распечатки протокола  текущего измерения на встроенном принтере прибора.

Примечание:  При нажатии кнопки или комбинации кнопок необходимо удерживать их до погашения индикатора.

Комбинация  кнопок №1

"Коррекция >0<" + "Печать" – переключает отображения результатов измерения по каналу СН в единицах пропана С3Н8 или гексана С6Н14 .

По умолчанию показания канала СН отображаются в единицах гексана. При отображении показаний в единицах пропана после значения СН  отображается буква "р".

Комбинация кнопок №2

"Измерение/Пауза" + "Коррекция >0<" – переключение прибора из режима индикации оксида углерода и углеводородов в режим индикации показаний концентрации диоксида углерода и -параметра и обратно.  Вид индикатора в режим индикации показаний концентрации диоксида  углерода и  -параметра.

СО2   Х.ХХ %  Тах  ХХХХХ

      Х.ХХХ       О2  ХХ.Х

Примечание: Если значение  - параметра не входит в диапазон 0,5 до 2 то на индикаторе отображается "–.– – –".

Комбинация кнопок №3

Отключение компрессоров прибора для использования схемы поверки приведенной на рис.2.

Отключить питание прибора. Нажать кнопки "Печать" + "Коррекция 0" и не отпуская их включить питание прибора. При этом автоматически производится продувка кюветы и коррекция нулевых показаний. Затем компрессоры отключаются.

Комбинация кнопок №4

"Измерение/Пауза" + "Печать" – включает компрессоры прибора для принудительной продувки кюветы в необходимых случаях.  Используется при поверке и калибровке прибора по схеме на рисунке 2  с отключением компрессора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОРРЕКЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Если во время опробования прибора установлено, что погрешность измерения концентрации газов превышает допустимые значения, необходимо провести коррекцию чувствительности каналов измерений, установив новые значения коэффициентов чувствительности каналов измерения СО, СН, СО2 .  Чувствительность устанавливается по одной из точек калибровочной кривой при подаче ПГС i-го компонента.

1. По результатам опробывания вычисляют значение коэффициента чувствительности i-го канала по формуле:

# концентрации компонента i-го  ПГС

Кi = Кio     ----------------------------------------------

Показания прибора

Где Кi – новое значение чувствительности канала измерения i-

компонента;

Кio – прежнее значение чувствительности i – го компонента записанное в память прибора и индицируемое в режиме коррекции констант.

2. Коррекция чувствительности

2.1.  Для перехода в режим коррекции отключить питание прибора, нажать кнопки "Пауза" и "Кор.>0<" и не отпуская их включить питание прибора.

2.2. Прибор переключается в режим индикации служебных констант и чувствительности по каналам измерений.

Например:

Чувс.  СО

1.00000

Служебные константы индицируются последовательно и переключаются нажатием и удержанием кнопки "Печать".

Служебные константы N в ЛТК, Скорость, и другие, кроме Чувствительность СО, СН и СО2, редактировать запрещается.

Служебные константы установлены заводом и изменению в процессе эксплуатации не подлежат.

3. Порядок редактирования констант.

3.1. Кнопкой "Печать" вызвать на индикатор константу, подлежащую корректировки.

Например:

Чувс. СО

1.00000

3.2. Для установки нового значения константы, вычисленное по формуле (п.1) использовать комбинации кнопок:

- "Пауза"  – перемещение курсора на редактируемую цифру;

- "Кор.>0<" – изменение редактируемой цифры;

- "Печать" – окончание редактирования, запись значения редактируемой константы в память прибора и переход к следующей константе.

При этом если кнопка  "Кор.>0<" не нажималась,   т.е. константа не редактировалась, по нажатии кнопки  "Печать" текущая величина запишется в ПЗУ прибора и будет переход к редактированию следующей константы.

Если же редактирование константы производилось, то по кнопке "Печать" во второй строке будет показана та величина, которая по следующему нажатию на кнопку "Печать" запишется в ПЗУ. Здесь можно исправить ошибки, допущенные при предыдущем редактировании.