АНТЕННА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

П6-71

Руководство по эксплуатации

АВНР.411153.011 РЭ

Согласован

раздел «Методика поверки»

Заместитель директора по научной работе  ФГУП «ВНИИФТРИ»

_____________М.В. Балаханов

«____»____________2007 г

СОДЕРЖАНИЕ

1 Нормативные ссылки	3

2 Обозначения и сокращения	3

3 Требования безопасности	4

4 Описание антенны и принципов ее работы	4

4.2 Технические характеристики	5

4.3.  Устройство и работа антенны	6

5 Подготовка антенны к проведению измерений	6

6 Проведение измерений	7

7 Методика поверки	7

8 Текущий ремонт	13

9. Хранение	13

10 Транспортирование	14

11 Тара и упаковка	14

12 Маркирование и пломбирование	14

13 Гарантийные обязательства	15

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и эксплуатации антенны измерительной электрической П6-71 (далее по тексту «антенна») и содержит описание ее устройства, принцип действия, технические характеристики, другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации (хранения, транспортирования, технического обслуживания), а также сведения об изготовителе и сертификации антенны.

Вместе с антенной поставляется руководство по эксплуатации.

Уровень подготовки обслуживающего персонала должен быть не ниже среднетехнического.

Внешний вид антенны приведен на рисунке 1.

1 — рукоятка; 2 — переходник; 3 — штанга; 4 — диполь.

Рисунок 1 - Антенна измерительная электрическая П6-71

# 1 Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 22261-94 Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Общие требования

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

# 2 Обозначения и сокращения

ИП - измерительный прибор

СИ – средства измерения

# 3 Требования безопасности

3.1. Требования безопасности к антенне соответствуют ГОСТ Р 51350-99.

# 4 Описание антенны и принципов ее работы

Антенна является преобразователем напряженности переменного электрического поля в напряжение переменного тока и предназначена совместно с измерительным приемником, селективным микровольтметром, анализатором спектра и т.п. (далее – измерительным прибором) для измерения напряженности электрического поля (НЭП).

Основная область применения – контроль электромагнитной обстановки, измерение индустриальных радиопомех, измерение биологически опасных уровней электромагнитных полей в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03, а также для научных исследований.

Рабочие условия применения

- температура окружающего воздуха, оС	плюс 5 – плюс 40;

- относительная влажность воздуха при 30 оС, %	≤ 90;

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст). 	70-106,5  (537-800).

4.1. Состав комплекта поставки антенны

Состав комплекта поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование, тип | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 Антенна измерительная электрическая П6-71 | АВНР.411153.011 | 1 |
| 2 Кабель удлинительный | АВНР.685611.011 | 1 |
| 3 Тренога | АВНР.411171.012 | 1 |
| 4 Блок питания ОКТАФОН | АВНР.411171.013 | 1 |
| 6 Руководство по эксплуатации | АВНР.411153.011 РЭ | 1 |
| 7 Кейс | АВНР.411915.011 | 1 |

# 4.2 Технические характеристики

- Рабочий диапазон частот антенны от 0,005 до 400 кГц.

- Диапазон изменения значений коэффициента калибровки антенны от 50 до 102 дБ относительно 1/м. Значения коэффициента калибровки К и значения верхней границы диапазона измерения НЭП Emax на фиксированных частотах приведены в таблице 2.

Таблица 2

| F, кГц | 0,005 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 30 | 100 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К,дБ (1/м) | 102,0 | 90,0 | 82,0 | 76,0 | 66,6 | 57,0 | 53,0 | 51,6 | 50,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Emax,дБ (В/м) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,0 | 84,6 | 75,0 | 71,0 | 69,6 | 68,2 | 68,0 | 56,0 | 42,0 |
| SE,дБ (В/м√Гц) | -6,0 | -19,5 | -27,5 | -33,5 | -43,4 | -53,5 | -58,8 | -61,6 | -66,8 | -68,0 | -69,0 | -69,0 |

- Пределы допускаемой погрешности коэффициента калибровки в диапазоне частот 20 Гц – 100 кГц при НЭП не более Emax: ± 1,5 дБ.

- Спектральная плотность собственных шумов антенны SE не превышает значений, приведенных в таблице 2.

- Антенна при изменении ориентации в однородном поле обеспечивает отношение максимального напряжения к минимальному не менее 20 дБ.

- Антенна обеспечивает свои технические характеристики по истечении времени установления рабочего режима равного 1 мин.

- Антенна допускает непрерывную работу в нормальных условиях применения в течение времени не менее 6 ч при сохранении своих технических характеристик.

- Выходное сопротивление антенны: 50 ± 10 Ом.

- Требования к питанию

Питание биполярное от источника постоянного напряжения (±6,5 … ±18,0) В.

Максимальный ток потребления не более 6 мА.

Максимальная потребляемая мощность не более 0,2 Вт.

Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч.

Масса антенны должна быть не более 0,305 кг.

Габаритные размеры не более, мм

- длина – 500;

- ширина – 80;

- высота – 41.

- Требования к измерительному прибору: входное сопротивление не менее 4 кОм.

# 4.3.  Устройство и работа антенны

Антенна состоит из диполя, образованного двумя пластинами, усилителя и выходного разъема.

Под действием переменного электрического поля на пластинах индуцируется переменный заряд, пропорциональный НЭП. Усилитель преобразует ток перезаряда  пластин в выходное напряжение,  согласовывает импеданс антенны с выходным сопротивлением и осуществляет частотную коррекцию сигнала.

- Блок питания ОКТАФОН предназначен для подачи питания на усилитель антенны.

# 5 Подготовка антенны к проведению измерений

5.1 Открутите рукоятку (1) от переходника (2), см. Рис 1. Присоедините кабель EXC003R к разъему антенны. Пропустите кабель через отверстие в рукоятке. Прикрутите рукоятку к переходнику.

5.2 Подсоедините разъем кабеля EXC003R к входному разъему  IN1 блока питания ОКТАФОН.

5.3 Соедините выход OUT1 блока ОКТАФОН со входом измерительного прибора и подготовьте последний к работе согласно руководства по эксплуатации.

Примечание: вместо пары IN1/OUT1 допускается для подключения антенны П6-71 использовать пару входных/выходных разъемов IN2/OUT2.

5.4 Геометрический центр диполя антенны расположите в точке измерений, используя треногу с зажимом.

5.5 Если известно направление вектора НЭП, то расположите диполь так, чтобы НЭП было перпендикулярно плоскости пластин диполя. Если направление НЭП неизвестно, расположите диполь произвольным образом.

# 6 Проведение измерений

6.1 Если известно направление НЭП, то его измерение сводится к определению напряжения на выходе антенны при помощи подключаемого к ней через блок ОКТАФОН измерительного прибора.

6.2 Измерение напряжения проводится в соответствии с эксплуатационной документацией на измерительный прибор.

6.3 Значение измеренной напряженности электрического поля Е определяется по формуле

E = U  + К

где Е - напряженность электрического поля в децибелах относительно 1 В/м;

U — напряжение на выходе антенны в децибелах относительно 1 В;

K- коэффициент калибровки антенны на частоте измерения,  значения которого берутся из таблицы 1.

6.4. Если направление НЭП неизвестно, то следует изменять ориентацию диполя до достижения максимума напряжения на выходе антенны.

# 7 Методика поверки

7.1. Введение

Настоящая методика поверки распространяется на антенны измерительные электрические П6-71 и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал П6-71 - один год.

7.2.Операции поверки

При проведении поверки П6-71 должны быть выполнены операции:

- внешний осмотр;

- опробование;

- определение погрешности коэффициента калибровки П6-71 в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц при эталонном значении НЭП 10 В/м;

- определение погрешности коэффициента калибровки П6-71 на частоте 100 кГц в диапазоне значений НЭП от 200 до 630 В/м (выполняется только при первичной поверке);

- определение погрешности коэффициента калибровки П6-71 на частоте 50 Гц в диапазоне значений НЭП от 10 В/м до 100 кВ/м (выполняется только при первичной поверке).

7.3. Средства поверки

При поверке используются перечисленные ниже средства измерений:

- рабочий эталон единицы напряженности электрического поля в диапазоне частот от 0,5 Гц до 30 МГц РЭНЭП 05Г/30М (основные метрологические характеристики: диапазон частот – от 0,5 Гц до 30 МГц; диапазон воспроизведения НЭП от 0,1 до 1500 В/м в диапазоне частот от 0,5 Гц до 100 кГц и от 0,1 до 20 В/м в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц; пределы допускаемой погрешности воспроизведения НЭП -   5 %);

- рабочий эталон единицы напряженности электрического поля на частоте 50 Гц РЭНЭП-50 (основные метрологические характеристики: частота – (50 0,5) Гц; диапазон воспроизведения НЭП – (10 В/м – 100 кВ/м); пределы допускаемой погрешности воспроизведения НЭП -    3 %);

- селективный нановольтметр Unipan 233 (основные метрологические характеристики: диапазон частот – от 1,5 Гц до 150 кГц; пределы измеряемых напряжений – от 1 мкВ до 100 мВ; пределы допускаемых значений погрешности измерения напряжения -   7 % на верхнем пределе измерения).

Возможно применение средств измерений, отличных от указанных ввыше, с метрологическими характеристиками, обеспечивающими поверку П6-71.

7.4. Требования безопасности

При проведении поверки должны соблюдаться меры безопасности, указанные в соответствующих разделах эксплуатационной документации на используемые средства измерений.

7.5. Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться условия:

- температура окружающего воздуха (20  5) С;

- относительная влажность воздуха (65 15) %;

- атмосферное давление (100 4) кПа;

- напряжение питающей сети (220  4) В;

- частота питающей сети (50 0,5) Гц.

7.6. Подготовка к поверке

Подготовку к воспроизведению НЭП в рабочих эталонах РЭНЭП-05Г/30М и РЭНЭП-50 производят в соответствии с руководствами по эксплуатации.

Подготовку к работе селективного нановольтметра Unipan 233 производят согласно руководству по эксплуатации. Переключатель OCTAVE SELECTIVITY должен быть в положении 36, переключатель TIME CONSTANT – в положении LOW.

Подготовку П6-71 для измерения НЭП в рабочих эталонах проводят в соответствии с руководством по эксплуатации П6-71.

7.7. Проведение поверки

7.7.1. Внешний осмотр

7.7.1.1. При внешнем осмотре проверяется комплектность, отсутствие механических повреждений и чистота соединителей.

7.7.1.2. Результаты внешнего осмотра считаются положительными, если выполняются требования п.7.7.1.1

7.7.2. Опробование

7.7.2.1. При опробовании проверяется возможность соединения антенны с блоком питания ОКТАФОН и селективным нановольтметром Unipan 233.

7.7.2.2. Результаты опробования считаются положительными, если выполняются требования п.7.7.2.1.

7.7.3. Определение погрешности коэффициента калибровки П6-71 в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц при эталонном значении НЭП 10 В/м;

7.7.3.1. Погрешность коэффициента калибровки П6-71 в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц определяется при эталонном значении НЭП 10 В/м на частотах 20, 50, 100, 300 Гц, 1, 3, 10, 30, 100 кГц.

7.7.3.2. Для определения погрешности коэффициента калибровки П6-71 при указанных в п. 7.7.3.1 значениях НЭП и частоты необходимо выполнить следующие операции:

1) Собрать схему соединений согласно рис. 2, используя аппаратуру рабочего эталона РЭНЭП-05Г/30М.

2) Установить антенну П6-71 в эталонном конденсаторе КП-05/1 так, чтобы центр диполя совпадал с центром конденсатора, а пластины диполя были параллельны пластинам конденсатора.

3) Подготовить РЭНЭП-05Г/30М, Unipan 233 и П6-71 к работе согласно п. 7.6.

4) Включить приборы и дать им прогреться в течении времени, указанного

В1-28

КП-05|1

П6-71

ОКТАФОН

Unipan 233

Рис. 2

в руководствах по эксплуатации.

Ошибка! Закладка не определена.

В1-28 – калибратор-вольтметр универсальный (из состава РЭНЭП-05Г/30М), КП-05/1 –конденсатор плоский эталонный (из состава РЭНЭП-05Г/30М), Unipan 233 – нановольтметр селективный, П6-71 – поверяемая антенна, ОКТАФОН – блок питания П6-71.

5) Установить на В1-28 требуемую частоту и напряжение 5 В.

6) Включить выход В1-28 и изменяя частоту настройки Unipan 233 добиться максимума показаний.

7) Записать показания Unipan 233 (напряжение на выходе П6-71) и отключить выход В1-28.

8) Повторить измерения для всех частот, перечисленных в п. 7.7.3.1.

9) Рассчитать коэффициент калибровки П6-71 по формуле

,

где  - измеренное значение коэффициента калибровки П6-71, дБ относительно 1/м; =10 В/м – эталонное значение НЭП, установленное в КП-05/1;  - напряжение на выходе П6-71, измеренное нановольтметром Unipan 233, В.

10) Рассчитать погрешность коэффициента калибровки по формуле

,

где  - значение коэффициента калибровки П6-71, приведенное в табл. 2.

Погрешность коэффициента калибровки не должна выходить за пределы  1,5 дБ.

7.7.4. Определение погрешности коэффициента калибровки П6-71 на частоте 100 кГц в диапазоне значений НЭП от 200 до 630 В/м.

7.7.4.1. Погрешность коэффициента калибровки П6-71 на частоте 100 кГц в диапазоне значений НЭП от 200 до 630 В/м определяется при эталонных значениях НЭП 200, 300, 400, 500, 630 В/м.

7.7.4.2. Для определения погрешности коэффициента калибровки П6-71 при указанных в п. 7.7.4.1 значениях НЭП и частоты необходимо выполнить следующие операции.

- Собрать схему соединений согласно рис. 3, используя аппаратуру рабочего эталона РЭНЭП-05Г/30М.

Я1В-22

КП-05|1

П6-71

ОКТАФОН

Unipan 233

Рис. 3

В1-9

В1-9 – прибор для поверки вольтметров переменного тока (из состава РЭНЭП-05Г/30М), Я1В-22 – блок усиления напряжения (из состава РЭНЭП-05Г/30М), КП-05/1 –конденсатор плоский эталонный (из состава РЭНЭП-05Г/30М), Unipan 233 – нановольтметр селективный, П6-71 – поверяемая антенна, ОКТАФОН – блок питания П6-71

- Установить антенну П6-71 в эталонном конденсаторе КП-05/1 так, чтобы центр диполя совпадал с центром конденсатора, а пластины диполя были параллельны пластинам конденсатора.

- Подготовить РЭНЭП-05Г/30М, Unipan 233 и П6-71 к работе согласно п. 7.6.

- Включить приборы и дать им прогреться в течении времени, указанного в руководствах по эксплуатации.

- Установить на В1-9 требуемую частоту и напряжение , определяемое по формуле

,

где  - напряжение на выходе Я1В-22, В;  - эталонное значение НЭП, устанавливаемое в конденсаторе КП-05/1, В/м; =0,5 м - расстояние между пластинами конденсатора КП-05/1.

- Включить выход Я1В-22 и, изменяя частоту настройки Unipan 233, добиться максимума показаний.

- Записать показания Unipan 233 (напряжение на выходе П6-71) и отключить выход Я1В-22.

- Повторить измерения для всех значений , перечисленных в п.7.7.4.1.

- Рассчитать коэффициент калибровки П6-71 по формуле

,

где  - измеренное значение коэффициента калибровки П6-71, дБ относительно 1/м;  – эталонное значение НЭП, установленное в КП-05/1, В/м;  - напряжение на выходе П6-71, измеренное нановольтметром Unipan 233, В.

- Рассчитать погрешность коэффициента калибровки по формуле

,

где  - значение коэффициента калибровки П6-71, приведенное в табл. 2.

Погрешность коэффициента калибровки не должна выходить за пределы  1,5 дБ.

7.7.5. Определение погрешности коэффициента калибровки П6-71 на частоте 50 Гц в диапазоне значений НЭП от 10 В/м до 100 кВ/м.

7.7.5.1. Погрешность коэффициента калибровки П6-71 на частоте 50 Гц в диапазоне значений НЭП от 10 В/м до 100 кВ/м определяется при эталонных значениях НЭП 10, 30, 100, 300 В/м, 1, 3, 10, 30, 100 кВ/м.

7.7.5.2. Для определения погрешности коэффициента калибровки П6-71 при указанных в п.7.7.5.1 значениях НЭП и частоты необходимо выполнить следующие операции.

- Установить антенну П6-71 в эталонном конденсаторе КП-025/05 рабочего эталона РЭНЭП-50 так, чтобы центр диполя совпадал с центром конденсатора, а пластины диполя были параллельны пластинам конденсатора.

- Соединить выход П6-71 с входом нановольтметра Unipan 233. При измерении НЭП более 10 кВ/м выход П6-71 соединяется с входом Unipan 233 через аттенюатор 233-1 с ослаблением 100 № 138807 из комплекта Unipan 233.

- Подготовить РЭНЭП-50, Unipan 233 и П6-71 к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

- Включить приборы и дать им прогреться в течении времени, указанного в руководствах по эксплуатации.

- Установить в эталонном конденсаторе РЭНЭП-50 эталонное значение НЭП согласно руководству по эксплуатации.

- Изменяя частоту настройки Unipan 233, добиться максимума показаний.

- Записать показания Unipan 233 (напряжение на выходе П6-71).

- Повторить измерения для всех значений , перечисленных в п.7.7.5.1.

- Рассчитать коэффициент калибровки П6-71 по формуле

,

где  - измеренное значение коэффициента калибровки П6-71, дБ относительно 1/м;  – эталонное значение НЭП, установленное в КП-025/05, В/м;  - напряжение на выходе П6-71, измеренное нановольтметром Unipan 233, В.

- Рассчитать погрешность коэффициента калибровки по формуле

,

где  - значение коэффициента калибровки П6-71, приведенное в табл. 2.

Погрешность коэффициента калибровки не должна выходить за пределы  1,5 дБ.

7.8 Оформление результатов поверки

7.8.1. Результаты измерений и вычислений при поверке оформляются в виде записей в рабочей тетради или в виде протокола произвольной формы.

7.8.2. Если погрешность коэффициента калибровки П6-71 не выходит за пределы  1,5 дБ, то по результатам поверки на П6-71 выдается свидетельство о поверке согласно ПР 50.2.006-94.

7.8.3. Если погрешность коэффициента калибровки П6-71 выходит за пределы  1,5 дБ, то по результатам поверки на П6-71 выдается извещение о непригодности установленного образца.

# 8 Текущий ремонт

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование неисправнос-тей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При проведении измерений нет сигнала с антенны | Обрыв кабеля между антенной и индика-торным прибором | Проверить и отремонтировать кабель. |

# 9. Хранение

Хранение антенны должно осуществляться в упаковке на стеллажах в сухих проветриваемых помещениях, защищающих изделие от атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. Хранение антенны должно производиться при следующих условиях:

- до введения в эксплуатацию в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 оС и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 оС;

- без упаковки при температуре окружающего воздуха от плюс 10 ºС  до плюс 35 оС и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 оС.

# 10 Транспортирование

10.1 Условия транспортирования антенны соответствуют требованиям группы 3 ГОСТ 22261.

10.2 Антенна допускает транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании воздушным транспортом антенна в упаковке должна размещаться в герметизированных отсеках.

10.3 Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы заданных предельных условий:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55º С;

- относительная влажность окружающего воздуха 95% при температуре 25ºС.

# 11 Тара и упаковка

  - Антенна размещается в упаковке.

# 12 Маркирование и пломбирование

12.1 На антенне нанесены:

- тип антенны;

- товарный знак предприятия;

- порядковый номер и год изготовления

# 13 Гарантийные обязательства

Производитель _______________________гарантирует, что антенна   П6-71   заводской номер _________________
пригодна к применению и соответствует техническим характеристикам, указанным в Руководстве по эксплуатации.

В случае выявления неисправностей в течение гарантийного срока, производитель обязуется за свой счет произвести ремонт или замену неисправных частей.

Гарантийный срок составляет 2 года  и исчисляется с _____________

Настоящая гарантия не распространяется на случаи повреждения антенны вследствие неправильного обращения или несчастного случая.

Гарантия аннулируется в случае вскрытия пользователем антенны без согласия производителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

антенны П6-71.

- Заводской № _________________

Дата ____________________

| F, Гц | 5 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100000 | 400000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кном,дБ (1/м) | 102,0 | 90,0 | 82,0 | 76,0 | 66,6 | 57,0 | 53,0 | 51,6 | 50,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Kизм дБ (1/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δk, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуск, дБ | ±∞ | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±∞ |

Контролер