

И Н С Т Р У К Ц И Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЕДИНСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ  УРСВ «ВЗЛЕТ МР»

Методика поверки

В12.00-00.00 И1

1999

 ЗАО «ВЗЛЕТ»

  Кузовков В.М. – оформление

###### СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ............................................................................................….. | 3 |
| 1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ......................................................................... | 3 |
| 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ........................................................................... | 4 |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ................... | 5 |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНСТИ.....................................................…. | 5 |
| 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ............................................... | 6 |
| 6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ................................ | 6 |
| 7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.................................................................... | 7 |
| 8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ..................................... | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ. …………………………………………………………. | 12 |

##### Утверждена

##### ГЦИ  СИ  ВНИИР

«  13  »  августа  1999 г.

Настоящий документ распространяется на расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЕТ МР» В12.00-00.00 (далее – расходомер) предназначенный для одно- или многоканального измерения среднего объемного расхода (далее – расхода) и объема различных жидкостей в напорных трубопроводах в различных условиях эксплуатации, и устанавливает методику первичной и периодических поверок с помощью комплекса поверочного имитационного (КПИ).

Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЕТ МР» включен в Государственный реестр средств измерений.

Межповерочный интервал – 4 года.

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

| ВП КПИ ПК ПП ПЭА СА-01 УЗК | - вторичный измерительный преобразователь; - комплекс поверочный имитационный; - персональный компьютер; - первичный преобразователь расхода; - преобразователь электроакустический; - стенд акустический; - ультразвуковые колебания. |
| --- | --- |

1. ОПЕРАЦИИ  ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл.1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики по поверке | Обязательность проведения операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при первичной поверке |  | при периодической поверке |
|  |  | ВП | ПП |  |
| 1. Внешний осмотр | 7.1.1 | да | да | да |
| 2. Опробование расходомера | 7.1.2 | да | да | да |
| 3. Определение погрешности вторичного измерительного преобразователя (ВП) расходомера при измерении: - расхода жидкости | 7.1.3 7.1.3.1 | да да | нет нет | да да |
| - объема жидкости | 7.1.3.2 | да | нет | да |
| 4. Определение параметров первичного преобразователя расхода (ПП)* | 7.2 | нет | да | нет |

* - при поставке расходомера, укомплектованного ПП (измерительным участком), параметры ПП (измерительного участка) могут определяться на заводе-изготовителе.

1.2. Операции первичной поверки ВП при выпуске из производства выполняются на заводе-изготовителе, а операции первичной поверки ПП – на заводе-изготовителе или по месту эксплуатации расходомера.

1.3. Для сокращения времени и снижения трудоемкости поверки расходомеров операции первичной поверки ВП допускается совмещать с приемочными испытаниями, проводимыми представителями ОТК, и первичной поверки ПП – с процедурами измерения и монтажа расходомеров, с целью последующего использования полученных результатов и исключения необходимости повторного проведения линейно-угловых измерений.

1.4. По согласованию с представителем Госстандарта поверка может проводиться по сокращенной программе. При этом погрешность измерения отдельных параметров может не определяться, о чем делается соответствующая запись в свидетельстве о поверке или паспорте расходомера.

1.5. Допускается поверка расходомера не в полном диапазоне паспортных значений параметров рабочей жидкости и расходомера, а в эксплуатационном диапазоне.

1.6. Допускается по согласованию с представителями органа Госстандарта, выполняющего поверку, вносить в методику поверки изменения.

1.7. Поверка выполняется поканально для всех исполнений расходомера (одно-, многоканального).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены средства измерений и контроля, указанные в табл. 2.

Вспомогательные устройства:

- осциллограф С1-96, 2.044.011 ТУ;

- приспособление для определения скорости ультразвука в жидкости. Длина акустической базы (100  0,1) мм, В10.63-00.00 ТУ;

- скоба  ГОСТ 11098. Диапазон измерения от 50 до 1650 мм;

- IBM совместимый персональный компьютер (ПК).

2.2. Допускается применение другого оборудования, приборов и устройств, характеристики которых не уступают характеристикам оборудования и приборов, приведенных в п.2.1. При отсутствии оборудования и приборов с характеристиками, не уступающими указанным, по согласованию с представителем органа Госстандарта, выполняющего поверку, допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки.

2.3. Все средства измерения должны быть поверены и иметь действующие свидетельства или отметки о поверке.

Таблица 2

| Номер пункта документа по поверке | Наименование образцового средства измерений; номер документа, регламентирующего технические требования к средству; разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики |
| --- | --- |
| 7.1.3 | Комплекс поверочный имитационный для ультразвуковых расходомеров КПИ, В10.16-00.00 ТУ. |
| 7.1.3 | Частотомер электронно-счетный Ф5311, Е92.721.039 ТУ. |
| 7.3 | Нутромер НМ-2000 ГОСТ 10. |
| 7.3 | Рулетка ЗПК2-10АНТ-1 ГОСТ 7502. Цена деления 1 мм. |
| 7.3 | Толщиномер ультразвуковой «ВЗЛЕТ УТ», погрешность измерения толщины  0,1 мм, ГОСТ 25836. |
| 7.3 | Угломер, УО, УО2, ГОСТ 11197 или УТ, УН, ГОСТ 5378. Основная погрешность не более 5 . |
| 7.3 | Штангенциркуль ШЦ-П-500-0,1 ГОСТ 166. Основная погрешность измерения  0,1 мм. |

3. ТРЕБОВАНИЯ  К  КВАЛИФИКАЦИИ  ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1. К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускаются лица, аттестованные в качестве поверителя, изучившие эксплуатационную документацию на расходомер и средства поверки, имеющие опыт поверки средств измерений расхода, объема жидкости, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. При работе с измерительными приборами и вспомогательным оборудованием должны быть соблюдены требования безопасности, оговоренные в соответствующих технических описаниях и инструкциях по эксплуатации применяемых приборов.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

5.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С

для ВП                                от  5 до  40;

для ПП                                от  5 до  40;

- относительная влажность, %                             от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа                               от 66 до 106,7;

- питающее напряжение в соответствии с исполнением поверяемого расходомера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Проведение поверки в указанных выше условиях, а также в рабочих условиях эксплуатации расходомера выполняется с учетом требований к условиям эксплуатации поверочного оборудования.

5.2. Первичная поверка ВП проводится на стенде акустическом СА-01 с технологическими преобразователями электроакустическими (ПЭА).

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ  ПОВЕРКИ

6.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверка наличия действующих свидетельств (отметок) о поверке используемых средств измерений;

- проверка наличия этикетки с логотипом фирмы «ВЗЛЕТ».

- проверка наличия эксплуатационной документации на поверяемый расходомер (паспорта);

- проверка соблюдения условий п. 5.1;

- проверка наличия поверочного оборудования и вспомогательных устройств (приспособлений), перечисленных в п.2.1;

- подготовка к работе поверяемого расходомера, имитационного поверочного комплекса и средств измерений в соответствии с их эксплуатационной документацией.

6.2. Подготовить рабочее место поверителя в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1. Переключатель SK1 установить в режим «Поверка».

Рис. 1. Схема рабочего места для поверки расходомера.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1. Первичная поверка

7.1.1. Внешний осмотр.

Перед началом выполнения операций поверки необходимо выполнить внешний осмотр составных частей расходомера, входящих в комплект поставки. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие составных частей расходомера следующим требованиям:

- комплектность расходомера и заводские номера функциональных блоков должны соответствовать, указанным в паспорте;

- на функциональных блоках не должно быть механических повреждений и дефектов покрытий, ухудшающих технические характеристики и влияющих на работоспособность.

7.1.2. Опробование расходомера.

При опробовании расходомера устанавливается его работоспособность в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

При поверке ВП для опробования используется схема по рис. 1.

После включения питания расходомер прогревается в течение 10 минут, затем в соответствии с документом «Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЕТ МР». Руководство по эксплуатации» В12.00-00.00 РЭ на расходомере устанавливается режим «ПОВЕРКА» и вводятся (проверяются) значения параметров, приведенных в табл.3.

#### Таблица3

| Наименование параметра | Обозначение параметра на дисплее | Ед. изм. | Диапазон значений параметров | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Смещение нуля расходомера | СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ | м3/ч | 0 |  |
| 2. Внутренний диаметр трубопровода | ВНУТР. ДИАМЕТР | мм | 100 | Фиксированное значение |
| 3. Гидродинамический коэффициент | ГИДР. КОЭФФ. | - | 1 | Фиксированное значение |
| 4. Коэффициент усреднения результатов измерения | ИНТЕРВАЛ УСРЕДН. | - | 50 | Фиксированное значение |
| 5. Скорость ультразвука в жидкости | СКОРОСТЬ ЗВУКА | км/с | 2,2 | Фиксированное значение |
| 6. Фазовая скорость ультразвука на поверхности ПЭА | ФАЗ. СКОРОСТЬ | км/с | 3,85 | Фиксированное значение |
| 7. Вес импульса импульсного выхода | ВЕС ИМПУЛЬСА | м3/ч | 0,001 | Установить |
| 8. Длительность импульса импульсного выхода | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМП. | мс | 5 | Установить |
| 9. Минимальное значение измеряемого расхода Qvмин | НИЖНИЙ ПОРОГ | м3/ч | 5 | Фиксированное значение |

После ввода (проверки) параметров расходомер, в соответствии с РЭ, переводится в режим измерения.

В режиме ввода и редактирования проверить соответствие значений параметров в памяти имитатора расхода, значениям, введенным в расходомер в режиме «ПОВЕРКА», выполнить его калибровку, по окончании которой установить режим отображения индицируемой величины в м3/ч.

Расходомер признается работоспособным, если в режиме измерений обеспечивается устойчивый вывод результатов измерений.

7.1.3. Определение погрешности вторичного измерительного преобразователя расходомера.

7.1.3.1. Определение погрешности при измерении расхода производится с помощью имитатора расхода в следующей последовательности.

7.1.3.1.1. Определение относительной погрешности ВП проводится при значениях расхода 0,05Qнаиб, 0,1Qнаиб, 0,5Qнаиб, Qнаиб, где Qнаиб = 300 м3/ч. Расход устанавливается с допуском  20 % .

В режиме ввода и редактирования проверить в памяти имитатора расхода значения параметров (привести в соответствие с указанными в табл. 3) и выполнить его калибровку, по окончании которой установить режим отображения индицируемой величины в м3/ч. После этого последовательно устанавливаются поверочные значения расхода.

Для каждой точки не менее 3 раз снимаются установившиеся показания расходомера с RS-выхода.

7.1.3.1.2. Погрешность ВП при измерении расхода вычисляется по формуле:

Qиij  =  Qij - Qoi, ,  м3/ч,

где:   Qиij – абсолютная погрешность ВП при съеме информации с RS-выхода в i-той поверочной точке при j-том измерении, м3/ч;

Qij – показания расходомера в i-той поверочной точке при j-том измерении, м3/ч;

Qoi – показания имитатора в i-той поверочной точке, м3/ч.

Смещение нуля Н определяется по формуле:

n

(2 · Q1j + Q2j)

j=1

Н =                                          ,  м3/ч;

3 · n

где:   H – смещение нуля при съеме информации с RS-выхода расходомера, м3/ч;

Q1j, Q2j – значения абсолютных погрешностей измерения расхода в 1-ой и     2-ой поверочных точках, соответственно, при j-том измерении;

n – количество измерений.

Погрешность ВП при съеме показаний по RS-выходу вычисляется по формуле:

ij = 100 · (Qиij - H)/Qoi, ,  %.

Результаты поверки заносятся в протокол, форма которого приведена в приложении.

Максимальные значения вычисленных погрешностей принимаются за погрешности ВП. ВП признается годным для измерения расхода, если максимальные значения полученных погрешностей не превышают  0,8 % во всех поверочных точках.

7.1.3.2. Определение погрешности ВП расходомера при измерении объема.

Погрешность ВП при измерении объема определяется при значении расхода Qнаиб. Продолжительность измерения, обеспечивающая необходимую точность измерения, определяется из необходимости набрать не менее 500 единиц наименьшего разряда индикатора.

7.1.3.2.1. Перевести расходомер в режим ввода и редактирования параметров и занести фактическое значение смещения нуля, определенное в п. 7.1.3.1.2. Имитатором устанавливается необходимое значение расхода и на пульте управления ИМР нажимается клавиша  0 , затем обнуляются значения счетчика объема расходомера и расходомер переводится в режим измерения. Установив на расходомере режим просмотра результатов измерения объема, убедиться, что значение объема равно нулю (при необходимости «обнулить» расходомер). После этого на пульте управления ИМР нажать клавишу    и ожидать конца процесса воспроизведения образцового значения объема, о чем свидетельствует звуковой сигнал. Показания расходомера и ИМР снимаются не менее трех раз.

7.1.3.2.2. Погрешность ВП при измерении объема вычисляется по формулам:

Vj - Vоj

иj =                   100, % ;

Vоj

(Nj К) -  Vоj

вj =                           100, % ;

Vоj

где: иj, вj – погрешности ВП при съеме информации, соответственно, с                RS-выхода и импульсного выхода при j-том измерении, %;

Vj – показания расходомера при j-том измерении, м3;

Vоj – показания имитатора при j-том измерении, м3;

Nj – показания частотомера, работающего в режиме счета импульсов и подключенного к импульсному выходу расходомера при j-том измерении;

К – вес импульса импульсного выходного сигнала, м3/имп;

j – индекс измерения.

Результаты поверки заносятся в протокол, форма которого приведена в приложении.

Максимальные значения вычисленных погрешностей принимаются за погрешности ВП. ВП признается годным, если максимальные значения полученных погрешностей для RS-выхода и по импульсному выходному сигналу не превышают  0,8 %.

7.2. Определение параметров первичного преобразователя расхода (ПП).

Параметры первичного преобразователя расхода определяются в соответствии с документом «Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЕТ МР». Инструкция по монтажу» В12.00-00.00 ИМ. Соблюдение требований инструкции по монтажу обеспечивает выполнение измерений расхода и объема с погрешностями, нормированными в РЭ на расходомер. При использовании расходомера в соответствии с требованиями МИ2273 необходимо проконтролировать соблюдение требований инструкции по монтажу, в том числе, к длине прямолинейных участков перед и после ПЭА. При необходимости проверяются результаты определения:

- смещения нуля расходомера;

- длины окружности (наружного диаметра) трубопровода;

- наружного диаметра трубопровода в плоскости установки ПЭА;

- толщины стенки трубопровода;

- эквивалентной шероховатости трубопровода (при установке врезных ПЭА по хорде не проверяется);

- коэффициента кинематической вязкости для условий эксплуатации (при установке врезных ПЭА по хорде не проверяется).

7.3. Периодическая поверка.

Периодическая поверка может проводится в стационарных или передвижных лабораториях, оборудованных комплексом поверочным имитационным КПИ         В10.16-00.00.

Периодическая поверка выполняется без демонтажа ПЭА в объеме и последовательности первичной в соответствии с табл.1.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1. Положительные результаты поверки оформляются записью в паспорте расходомера, заверенной подписью поверителя с нанесением поверительного клейма, и расходомер допускается к эксплуатации с нормированной погрешностью.

8.2. В случае отрицательных результатов первичной поверки расходомер возвращается в производство на доработку, после чего подлежит повторной поверке.

8.3. При отрицательных результатах периодической поверки расходомер к применению не допускается, в его паспорте производится запись о непригодности расходомера к эксплуатации, а клеймо гасится.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ

результатов  определения  погрешности  расходомера

Тип____________ Зав. №____________

Год выпуска ____________    Вид поверки_____________

Лист ________ Кол-во листов _________

ПЭА ________ / _________

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

### Внешний осмотр___________________________________________

## Опробование______________________________________________

| Показания ИМР |  | Показания расходомера |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | V | RS-выход | импульсный выход |
| м3/ч | м3 | м3/ч | м3 |

Смещение нуля (при использовании КПИ), м3/ч __________

Относительная погрешность расходомера:

| Устройство съема информации Вид измерения | RS-выход | импульсный выход |
| --- | --- | --- |
| При измерении расхода |  |  |
| При измерении объема |  |  |

Расходомер_______________________________________________

(годен, не годен)

Дата поверки______________   Подпись поверителя ______________

i1_mr_1.doc1