СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУ «Нижегородский ЦСМ»

______________ И.И.Решетник

« 20 »  ноября   2007 г.

СЧЁТЧИКИ

АКТИВНОЙ  ЭНЕРГИИ  СТАТИЧЕСКИЕ  ОДНОФАЗНЫЕ

«Меркурий 203.2Т»

Методика  поверки

АВЛГ.411152.028  РЭ1

2007

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операции и средства поверки …………………………... | 4 |
| 2 | Требования безопасности ………………………………... | 5 |
| 3 | Требования к квалификации поверителей ………………. | 5 |
| 4 | Условия поверки ……….…….…………………………... | 5 |
| 5 | Подготовка к поверке ……………………………………... | 5 |
| 6 | Проведение поверки ……………………………………... | 6 |
| 7 | Оформление результатов поверки …………………….. | 13 |
|  | Приложение А – Форма протокола поверки ………….... | 14 |
|  | Приложение Б - Схема для проверки функционирования PLC-модема ………………………. | 15 |
|  | Приложение В - Схема подключения счётчиков к ПЭВМ при записи информации в счётчик……………………………………….. | 16 |

Настоящая методика составлена с учётом требований ПР 50.2.006-94, ГОСТ 8.584-2004 и в соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 и  устанавливает методику  первичной,  периодической  и внеочередной поверки многотарифных счётчиков «Меркурий 203.2Т….»,  а также объём,  условия поверки и подготовку к ней.

Структура условного обозначения счётчиков, на которые распространяется настоящая методика поверки:

«Меркурий  203.2Т R(F,С,L,G) Z К(O) В H »,

где      Меркурий - торговая марка счётчика;

203 - серия счётчика;

2 – устройство для отображения электроэнергии – ЖКИ;

Т -  наличие внутреннего тарификатора;

R(F,C,L,G) – интерфейсы:

- R – интерфейс RS-485;

- F – интерфейс RF;

- С – интерфейс CAN;

- L – PLC-модем;

- G – GSM-модем;

Z - переключение тарифов внешним управляющим напряжением 230 В;

К(O) – управление нагрузкой:

- К – выходом для отключения нагрузки;

- О – с помощью реле внутри счётчика;

В – подсветка ЖКИ;

H - наличие двух датчиков тока против хищения электроэнергии.

Примечание - Отсутствие буквы в условном обозначении означает отсутствие соответствующей функции.

Все счётчики имеют внутреннее питание интерфейса, оптопорт, электронную пломбу, профиль мощности, журнал событий.

Счётчики подлежат государственному метрологическому контролю и надзору.

При выпуске счётчиков из производства и ремонта  проводят первичную поверку.

Первичной  поверке  подлежит каждый экземпляр счётчиков.

Межповерочный интервал:

- для счётчиков класса точности 1 – 10 лет;

- для счётчиков класса точности 2 – 16 лет.

Периодической поверке подлежат счётчики,  находящиеся в  эксплуатации или на хранении по истечении межповерочного интервала.

Внеочередную  поверку  производят в случае:

- повреждения  знака  поверительного  клейма  (пломбы) и в случае утери формуляра;

- ввода в эксплуатацию счётчика после длительного хранения  (более половины межповерочного интервала);

- проведения повторной юстировки или настройки,  известном или  предполагаемом  ударном  воздействии  на  счётчик  или  неудовлетворительной  его  работе;

- продажи (отправки) потребителю счётчика, нереализованного по истечении срока,  равного половине межповерочного интервала.

1 Операции  и  средства  поверки

1.1  Выполняемые при поверке операции, а также применяемые при этом средства поверки указаны в таблице 1.

Последовательность операций проведения поверки  обязательна.

Таблица  1  - Последовательность операций поверки

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения поверки |  | Наименование средств поверки, технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При первичной поверке | При периодической (внеочередной) поверке |  |
| 1. Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |  |
| 2. Проверка электрической прочности изоляции | 6.2 | Да | Да | Установка для испытания электрической прочности изоляции УПУ-10 пост. и перем. напряжением (0…4000) В |
| 3. Опробование | 6.3 | Да | Да | Установка УАПС-2М: поверка счётчиков класса 1,0; напряжение (100-260) В, ток (0,001-100) А. Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221» Терминал МС35i Оптоадаптер Технологическое приспособление «RS-232 - PLC» Тестовое программное обеспечение «Конфигуратор счётчика Меркурий 203» Тестовое программное обеспечение «BMonitorFEC» |
| 3. Проверка метрологических характеристик счётчика | 6.4 | Да | Да |  |
| 3.1. Определение значений погрешностей счётчика | 6.4.1 | Да | Да |  |
| 3.2. Проверка порога чувствительности и отсутствия самохода | 6.4.2 6.4.3 | Да | Да |  |
| Примечания 1 Допускается проведение поверки счётчиков с применением средств поверки, не указанных в таблице, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик поверяемых счётчиков с требуемой точностью. 2 Средства поверки должны быть поверены и иметь действующее клеймо поверки. |  |  |  |  |

### 2  Требования   безопасности

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ12.2.007.0-75  и  «Правила  технической  эксплуатации электроустановок  потребителей  и  правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок  потребителей»,  утвержденные Главгосэнергонадзором.

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 Поверку проводят лица, аттестованные Госстандартом России на право поверки счётчиков электрической энергии.

3.2 Все действия по проведению измерений при проверке счётчиков электроэнергии и обработки результатов измерений проводят лица, изучившие настоящий документ, руководство по эксплуатации используемых средств измерений и вспомогательных средств поверки.

## 4  Условия   поверки

4.1  Порядок  представления  счётчиков  на  поверку должен соответствовать требованиям ПР 50.2.006-94.

4.2  При проведении поверки  должны  соблюдаться  следующие условия:

Температура окружающего воздуха, С			                 	  23  2

Относительная влажность воздуха,                 			          от 30 до 80

Атмосферное давление, мм рт. ст.                     			         от 630 до 795

Внешнее магнитное поле                                   				отсутствует

Частота измерительной сети, Гц                            				  50  0,3

Форма кривой напряжения и тока измерительной сети		        синусоидальная

Кг не более 2 %

Отклонение номинального напряжения            				 1,0 %

4.3  Поверка  должна производиться на аттестованном оборудовании  с применением  средств  поверки,  имеющих  действующее клеймо поверки.

5 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки следует выполнить следующие подготовительные работы:

5.1 Проверить наличие и работоспособность основных и вспомогательных средств поверки, перечисленных в таблице 1.

5.2 Проверить наличие действующих свидетельств о поверке (аттестации) и оттисков поверительных клейм у средств поверки.

5.3 Проверить наличие заземления всех составных частей поверочной схемы.

5.4 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с руководством по эксплуатации и проверить их работоспособность  путём  пробного пуска.

## 6 Проведение   поверки

6.1  Внешний осмотр

6.1.1  При внешнем  осмотре  должно  быть установлено соответствие счётчика следующим требованиям:

- лицевая панель счётчика должна быть чистой и иметь  чёткую маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации;

- во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввёрнуты до упора винты с исправной резьбой;

- на крышке зажимной колодки счётчика должна быть нанесена схема подключения счётчика к электрической сети;

- в комплекте счётчика должны   быть:  формуляр   АВЛГ.411152.028 ФО и руководство по эксплуатации  АВЛГ.411152.028  РЭ.

6.1.2 На лицевую часть панели счётчика должно быть нанесено офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим качества:

- класс точности по ГОСТ 8.401;

- условное обозначение единиц учёта электрической энергии;

- передаточное число;

- номер счётчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- базовый и максимальный ток;

- номинальное напряжение;

- номинальная частота энергосети;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления счётчика;

- знак утверждения типа по ПР 50.2.009;

- знак соответствия по  ГОСТ Р 50460;.

- испытательное напряжение изоляции (символ С2 по ГОСТ 23217);

- ГОСТ Р 52320, ГОСТ Р 52322;

- условное обозначение подключения счётчика к электросети по ГОСТ 25372;

- знак          по ГОСТ 25874.

6.2  Проверка электрической прочности изоляции

6.2.1 При проверке электрической прочности изоляции испытательное напряжение необходимо подавать, начиная с минимального или со  значения рабочего напряжения. Увеличение напряжения  до  испытательного значения следует производить плавно или равномерно ступенями за время (5  10) с.

6.2.2 Результат  проверки  считают  положительным,   если электрическая  изоляция выдерживает в течение одной минуты испытательное напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц  между  соединенными  между собой  цепями 1, 2, 3, 4 и контактами 5-8, 9-10, соединёнными с «землёй».

6.3  Опробование

При опробовании проверяется:

- функционирование жидкокристаллического индикатора (ЖКИ),

- функционирование интерфейсов связи;

- функционирование PLС-модема.

6.3.1 Проверка функционирования ЖКИ.

6.3.1.1 При включении счётчика необходимо проверить включение всех сегментов индикатора. Пример работающего ЖКИ приведён на рисунке 1.

|  |  |  |  |  |  |  | ЛИМ | МАКС | ПРЕД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1

6.3.1.2 Подключить счётчик к установке УАПС-2М.

Установить на УАПС-2М напряжение 230 В, ток в нагрузке отсутствует.

Запишите значение потребленной электроэнергии с  ЖКИ.

Включить ток 40 А. На ЖКИ счётчика должно происходить увеличение значения потребленной электроэнергии.

По истечении 4 мин выключите ток. Запишите новое значение потребленной электроэнергии. Убедитесь, что разница ранее записанного и нового значения электроэнергии счётчика равна (585 - 640) Втч.

Если все описанные действия завершились успешно, то ЖКИ счётчика функционирует исправно.

6.3.2 Проверка функционирования интерфейса связи и возможности программирования и чтения параметров через интерфейс связи

6.3.2.1 Для проверки возможности программирования и считывания через интерфейс CAN  или RS-485 подсоединить к порту USB персонального компьютера преобразователь сигналов «Меркурий 221» согласно приложения В (при использовании оптопорта:  подсоединить к порту RS-232 персонального компьютера оптоадаптер, при использовании GSM-модема: подсоединить к порту RS-232 персонального компьютера терминал МС35i);

Включить счётчик и компьютер.

Запустить программу «Конфигуратор счётчика Меркурий 203».

- 6.3.2.2 Открыть вкладку «Связь». На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 2.

- В панели «Настройка связи» установить номер порта (СОМ1-СОМ8) и скорость обмена 9600 Бод.

- Открыть вкладку «Доступ». На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 3.

- В панели «Сетевой адрес» установить текущий адрес.

- Проверку соответствия сетевого адреса реальному и функционирование канала связи необходимо проводить чтением группового адреса, нажав кнопку «Чтение из счётчика».

- Если счётчик отвечает (в нижнем левом углу высвечивается «Обмен состоялся»), запись индивидуального (сетевого) адреса осуществлена правильно.

- 6.3.2.3 Проверка программирования и считывания тарифного расписания.

- Для проверки чтения тарифного расписания необходимо выполнить операции п.6.3.2.1.

- 6.3.2.3.1 Открыть вкладку «Тарифное расписание».  На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 4.

- Считать тарифное расписание счётчика, нажав кнопку «Чтение из счётчика». При этом в таблице временных точек смены тарифов должно отобразиться тарифное расписание, которое было записано в него ранее.

# Рисунок 2

# Рисунок 3

- 6.3.2.3.2 Для программирования тарифного расписание необходимо выбрать определённый день и месяц. Изменить тарифное расписание и записать его в счётчик, нажав кнопку «Записать в счётчик». Для проверки записанного нового тарифного расписания необходимо считать его из счетчика, выполнив операции п.6.3.2.3.1.

- Если описанные действия прошли успешно, то программирование и считывание тарифного расписания осуществлены правильно.

# Рисунок 4

- 6.3.2.4 Для проверки чтения праздничных дней необходимо выполнить операции п.6.3.2.1.

- Открыть вкладку «Праздники». На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 5.

- 6.3.2.4.1 Считать из счётчика расписание праздничных дней (16 дней), нажав кнопку «Чтение из счётчика». При этом в таблице праздничных дней должно отобразиться расписание праздничных дней, которое было записано в него ранее.

- 6.3.2.4.2 Для программирования праздничных дней в счетчике необходимо изменить дату (число, месяц) одного из праздников. Записать в счётчик и проверить считыванием.

- Если описанные действия прошли успешно, то запись  и считывание расписания праздничных дней осуществлены правильно.

- Рисунок 5

- 6.3.2.5 Проверка считывания энергии по каждому тарифу и на начало каждого из 12 предыдущих месяцев.

- Для проверки считывания энергии по каждому тарифу и на начало каждого из 12 предыдущих месяцев необходимо выполнить операции согласно п.6.3.2.1.

- 6.3.2.5.1 Открыть вкладку «Показания». На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 6.

- Нажав кнопку «Чтение из счётчика», прочитать показания энергии по каждому тарифу и на начало каждого из 12 предыдущих месяцев.

- Если все выше перечисленные показания были прочитаны, то считывание осуществлено правильно.

- Если выполняются операции п.6.3.2, то интерфейс связи функционирует нормально.

# Рисунок 6

6.3.3 Проверка функционирования PLС-модема и возможности  передачи и приёма информации через PLС-модем

6.3.3.1 Для проверки возможности  передачи и приёма информации через PLС-модем  счётчика необходимо собрать схему в соответствии с приложением Б.

Убедиться, что адрес PLC-модема установлен верно. Запустить программу «BMonitor». Включить технологическое приспособление (концентратор «Меркурий-225») и счётчик. Сконфигурировать концентратор. Через время не более 5 мин  на экране монитора персонального компьютера (ПК)  в соответствующем разделе (окне) программы «BMonitor» должно появиться значение накопленной энергии в кВтч в соответствии с текущим режимом работы счётчика.

Сравнить эти показания с показаниями на ЖКИ счётчика. Если они совпадают, то PLC-модем в счётчике функционирует нормально.

6.4  Проверка метрологических характеристик счётчика

6.4.1  Погрешность счётчика определяют методом непосредственного сличения на установке УАПС-2М. Перед началом поверки необходимо прогреть  счётчик в течении 10  минут.

6.4.2  Последовательность испытаний,  информативные  параметры входного сигнала и пределы допускаемого значения основной погрешности приведены в таблице 2.

Результаты испытаний считаются положительными,  и счётчик соответствует классу точности, если во всех измерениях погрешность находится в пределах допускаемых значений  погрешности, приведённых в таблице 2.

Таблица 2

| Номер испы- тания | Параметры входных сигналов |  |  | Допускаемое значение погрешности, % |  | Время измерения УАПС-2М, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение, В | сила тока, А | cos  | класс точности 1 | класс точности 2 |  |
| 1 | 230 | 0,05Iб | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 30 |
| 2 | 230 | 0,1Iб | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 30 |
| 3 | 230 | Iб | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 20 |
| 4 | 230 | 5Iб | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 20 |
| 5 | 230 | Imax | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10 |
| 6 | 230 | 0,1Iб | 0,5инд | 1,5 | 2,5 | 30 |
| 7 | 230 | 0,1Iб | 0,8емк | 1,5 | 2,5 | 30 |
| 8 | 230 | 0,2Iб | 0,5инд | 1,0 | 2,0 | 30 |
| 9 | 230 | 0,2Iб | 0,8емк | 1,0 | 2,0 | 30 |
| 10 | 230 | Iб | 0,5инд | 1,0 | 2,0 | 20 |
| 11 | 230 | Iб | 0,8емк | 1,0 | 2,0 | 20 |
| 12 | 230 | 5Iб | 0,5инд | 1,0 | 2,0 | 20 |
| 13 | 230 | 5Iб | 0,8емк | 1,0 | 2,0 | 20 |
| 14 | 230 | Imax | 0,5инд | 1,0 | 2,0 | 10 |
| 15 | 230 | Imax | 0,8емк | 1,0 | 2,0 | 10 |

6.4.3  Проверка порога стартового тока (чувствительности).

Проверку  порога  стартового тока  производят  на установке УАПС-2М при номинальном напряжении  230 В, коэффициенте мощности, равном единице, и значении  тока 20 мА для счётчиков с Iб = 5 А и 40 мА для счётчиков с Iб =10 А.

Перед  началом  проверки  необходимо перевести импульсный выход счётчика в режим поверки.

Результаты испытаний считаются положительными, если счётчик регистрирует электроэнергию: телеметрический выход счётчика периодически меняет своё состояние (проверяется по светодиоду, который мигает в такт импульсному выходу).

Примечание - Перед началом испытаний счётчики должны быть выдержаны 10 мин.

6.4.4  При проверке самохода установите в параллельной цепи счётчика напряжение 264,5 В.  Ток в последовательной цепи должен отсутствовать. При этом необходимо контролировать с помощью секундомера период мигания светового индикатора потребляемой мощности счётчика на установке УАПС-2М.

Результат испытания считается удовлетворительным, если испытательный выход  счётчика создает не  более одного импульса в течение времени:

- 2,6 мин и 2,1 мин для счётчиков класса точности 1 и 2 соответственно с максимальным током 100 А;

- 4,4 мин и 3,5 мин для счётчиков класса точности 1 и 2 соответственно с максимальным током 60 А.

6.4.5 Проверка погрешности измерения активной мощности производится методом сравнения со значением мощности, измеренной эталонным счётчиком  в соответствии с формулами:

δP=Pизм−PоPо⋅100, %

где      Pизм - значение активной мощности, измеренное счётчиком;

Pо - значение активной мощности, измеренное установкой.

Измерение активной мощности необходимо проводить при следующих значениях тока: 0,05Iб, 0,1Iб, Iб, Iмакс.

Результаты испытаний считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения мощности находятся в пределах, рассчитываемых по формуле:

δp=±К+0,02PmaxP−1,

где	 К –класс точности;

Pmax   - максимальная мощность счётчика,

P  - измеренное значение мощности.

6.4.6 Проверка погрешности измерения напряжения и тока производится методом сравнения со значениями напряжения и тока, измеренных эталонным счётчиком установки в соответствии с формулами:

δu=Uизм−UоUо⋅100, %

δi=Iизм−IоIо⋅100, %

где	Uизм, Iизм – значения напряжения и тока, измеренные счётчиком;

Uо, Iо  - значение напряжения и тока, измеренные эталонным счётчиком установки.

Измерение напряжения  необходимо проводить при следующих значениях напряжения: 0,8Uном, Uном, 1,15Uном.

Измерение тока необходимо проводить при следующих значениях тока: 0,05Iб, 0,1Iб, Iб, Iмакс.

Результаты испытаний считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения напряжения не превышают  1,0 %.

Пределы допускаемой относительной погрешности счётчиков при измерении тока в процентах в нормальных условиях в диапазоне токов от 0,05Iб до Iб не должны превышать значений, рассчитываемых по следующей формуле:

δi=±1+0,4IбI−1 ,

где	 Iб   - базовый ток счётчика,

I  - измеренное значение тока.

Пределы допускаемой относительной погрешности счётчиков при измерении тока в процентах в нормальных условиях в диапазоне токов от Iб до Imax  должны соответствовать

 1,0 %.

6.4.7 Проверка погрешности измерения частоты сетевого напряжения производится методом сравнения со значением частоты сети, измеренной с помощью частотомера Ч3-64А и рассчитывается по формуле:

δF=Fu−FоFо⋅100, %

где      Fи – значение частоты, измеренное счётчиком;

Fо – значение частоты, измеренное частотомером.

Измерение частоты необходимо проводить при следующих значениях частоты: 45 Гц; 50 Гц; 55 Гц.

Результаты испытаний считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения частоты находятся в пределах  0,5 %.

###### 7  Оформление   результатов   поверки

7.1 Положительные результаты поверки оформляются протоколом (Приложение А), счётчики пломбируют или накладывают оттиск поверительного клейма в соответствии с ПР 50.2.007 и делается запись в формуляре.

7.2  Счётчики, прошедшие поверку с отрицательным результатом, бракуются, клеймо предыдущей поверки гасят, а счётчик изымают из обращения. Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями  ПР 50.2.006.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(рекомендуемое)

## Форма  протокола  поверки

|  | наименование организации, проводившей поверку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |
|  | Счётчик типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принадлежит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные технические характеристики по ГОСТ (ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - класс точности или предел допускаемой основной относительной погрешности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - номинальное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |
|  | - номинальный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
|  | Дата предыдущей поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверочная установка типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  | свидетельство о поверке установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | г., срок действия до 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г., эталонный счётчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| типа |  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  | , предназначена для поверки счётчиков типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и класса точности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при соотношении основных относительных погрешностей эталонного и поверяемого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| счётчиков, не превышающем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результаты поверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка изоляционных свойств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Опробование и проверка правильности работы счётного механизма и импульсного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверка отсутствия самохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверка порога чувствительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.1 – Результаты определения основной относительной погрешности в режимах симметрии и несимметрии нагрузок, а также значение разности погрешностей для различных режимов при номинальном токе и коэффициенте мощности, равном единице

| Напряжение, В | Нагрузка, % номинального тока | cos | Основная относительная погрешность, % | Разность погрешностей в режимах симметричной и несимметричной нагрузок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Заключение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверку провёл |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | имя, отчество, фамилия |

## ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(обязательное)

Схема  для  проверки  функционирования  PLC-модема

## ПРИЛОЖЕНИЕ  В

(обязательное)

Схема  подключения  счётчиков к ПЭВМ

при записи информации в счетчик

Лист  регистрации  изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |