СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя 	Генеральный директор

ГЦИ СИ «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»	ОАО «Владимирский завод «Эталон»

______________ В.С.Александров	_________________ М.И.Кабанов

«____» ______________ 2006 г.	«____» ______________ 200__ г.

КОМПЛЕКТЫ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР

КТСПР 002

Методика поверки

ДДЖ2.821.200Д3

Настоящая методика поверки распространяется на комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР 002 (далее – КТСПР).

КТСПР состоят из двух ТСП и предназначены для измерения разности температур и температуры в системах теплоснабжения, а также в других областях промышленности.

Межповерочный интервал – четыре года.

Настоящая методика разработана в соответствии с требованиями:

ГОСТ 6651-94 «Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний»

ГОСТ 8.461-82 «ГСС. Термопреобразователи сопротивления. Методы и средства поверки»

ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

ГОСТ Р ЕН 1434-2006 «Теплосчетчики».

ТУ 4211-032-02566817-2006 «Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР 002».

# 1 Операции поверки

1.1 При поверке КТСПР должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

## Таблица 1

| № п/п | Наименование операции | Номер пункта методики |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр | 7.1 |
|  | Определение электрического сопротивления изоляции | 7.2 |
|  | Определение метрологических характеристик | 7.3 |
| 3.1 | Определение сопротивлений ТСП в трех точках диапазона измерения температуры и расчет коэффициентов индивидуальной статической характеристики (ИСХ) преобразования | 7.3.1 |
| 3.2 | Определение отклонения ИСХ преобразования ТСП от НСХ преобразования | 7.3.2 |
| 3.3 | Определение относительной погрешности КТСПР при измерении разности температур | 7.3.3 |

# 2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные средства измерений, указанные в таблице 2

### Таблица 2

| № п/п | ### Наименование средств измерений | Погрешность, пределы измерений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-10М | 2-й разряд; 0…420 ОС |
| 2 | Компаратор напряжений Р3003 | КТ 0,0005; 0…11.111110 В |
| 3 | Эталонная мера электрического сопротивления Р321 | ### 2-й разряд; 10 Ом |
| 4 | Эталонная мера электрического сопротивления Р331 | ### КТ 0,01; 100 Ом |
| 5 | Мегаомметр Ф4101 | ### КТ 2,5; 100 В; 0…20000 МОм |
| 6 | Термостат нулевой ТН-5 | ### Воспроизводимая температура 0,01 ОС, неоднородность температурного поля не более 0,02 ОС |
| 7 | Термостат паровой ТП-1М | ### Воспроизводимая температура 100 ОС, неоднородность температурного поля не более 0,03 ОС |
| 8 | Термостат жидкостный VT | ### Воспроизводимая температура от 20 до 150 ОС, неоднородность температурного поля не более ±0.05 ОС |

#### Примечания

1 Все средства измерений должны иметь действующие клейма и (или) свидетельства о прохождении поверки.

2 Допускается применение других средств измерений, метрологические характеристики которых не хуже приведенных в таблице 2.

# 3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки КТСПР должны соблюдаться «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требования ГОСТ 12.2.007.0-75.

# Условия поверки и подготовка к ней

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (205) ОС;

- относительная влажность окружающего воздуха до 80%;

- атмосферное давление от 84 до 106,7кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Должны отсутствовать внешние электрические и магнитные поля, влияющие на работу электроизмерительной аппаратуры.

Средства измерений и вспомогательное оборудование, применяемые при поверке, должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.2 Подготовку нулевого и парового термостатов проводить по ГОСТ 8.461-82.

4.3 Жидкостный термостат должен быть заполнен в соответствии с техническим описанием рабочей жидкостью и расположен на расстоянии не менее 1 м от измерительной установки.

4.4 Рабочие камеры термостатов должны обеспечивать одинаковую глубину погружения поверяемого комплекта и эталонного термометра.

# Проведение поверки

  - Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие маркировки КТСПР требованиям эксплуатационных документов. Защитная арматура и контактные колодки не должны иметь видимых повреждений.

Для КТСПР, состоящих из ТСП, имеющих постоянно присоединенные внешние кабели, кабели должны иметь длину, указанную в паспорте комплекта.

  - Определение электрического сопротивления изоляции.

#### Электрическое сопротивление изоляции между выводами и защитной арматурой ТСП определяют при температуре (20±5) °С при двух направлениях приложенного испытательного напряжения 100В, оно должно быть не менее 100 МОм.

  - Определение метрологических характеристик.

##### Метрологические характеристики – отклонения индивидуальных статических характеристик преобразования (ИСХ) КТСПР от соответствующих НСХ преобразования и значения погрешности КТСПР при измерении разности температур определяют, используя индивидуальные для каждого КТСПР коэффициенты ИСХ.

5.3.1 Определение сопротивлений ТСП в трех точках диапазона измерения температуры и расчет коэффициентов ИСХ.

Для каждого ТСП из комплекта должны быть определены значения сопротивления при трех температурах диапазона измерений. Температуры должны выбираться из таблицы 3.

Таблица 3

| Обозначение температуры испытания | Диапазон температур, ОС |
| --- | --- |
| t1 | 05 |
| t2 | 755 |
| t3 | 1505 |

Примечание – При периодической поверке допускается использовать температурные точки: (05), (505) и (1005) ОС.

Измерительный ток должен быть не более 3 мА. Рекомендуемый ток 1 мА.

Измерение сопротивления ТСП в термостатах должно выполняться после установления состояния теплового равновесия между ТСП и термостатирующей средой термостата. Поверяемые ТСП и эталонный термометр должны находиться на одинаковой глубине (не менее длины монтажной части ТСП), в металлическом блоке выравнивания температурного поля. Измерение начинают при достижении теплового равновесия ТСП и металла, изменение значения сопротивления в температурном эквиваленте за 5 мин не должно превышать 0,01 ОС.

По полученным трем парам значений сопротивление – температура для каждого ТСП комплекта из системы линейных уравнений рассчитывают значения коэффициентов ИСХ – R0 ; A и В.

Rt = R0 * (1+ A*t + B*t2),	(1)

где Rt – сопротивление ТСП при температуре t, Ом.

Rt * (t2 * t32 – t22 * t3) – R2 * (t1 *t32 – t12 * t3) + R3 * (t1 * t22 – t12 * t2)

(t2*t32 – t22 * t3) – (t1 * t32 – t12 * t3) + (t1 * t22 –t12 * t2)

R0 =		(2)

(R2 * t32 – R3 * t22) – (R1  * t32 – R3 * t12) + (R1 *  t22 – R2 * t12)

R1 * (t2*t32 – t22 * t3) – R2 * (t1 * t32 – t12 * t3) + R3 * (t1 * t22 –t12 * t2)

A  = 		(3)

(t2 * R3 – t3 * R2 ) – (t1 * R3 – t3 * R1) + (t1 * R2 – t2 * R1)

R1 * (t2*t32 – t22 * t3) – R2 * (t1 * t32 – t12 * t3) + R3 * (t1 * t22 –t12 * t2)

В  = 		(4)

Индексы 1, 2 и 3 соответствуют номеру точек поверки таблицы 3.

5.3.2 Определение отклонений ИСХ ТСП комплекта от НСХ.

Соответствие ТСП комплекта установленному в технической документации допускаемого отклонения от НСХ определяют, рассчитывая отклонения ИСХ в температурном эквиваленте от НСХ по ГОСТ 6651-94 в начале, середине и конце температурного диапазона измерения. Во всем диапазоне измерения температур отклонение не должно превышать в температурном эквиваленте допуск класса В.

5.3.3 Определение значений погрешности КТСПР при измерении разности температур.

Значения погрешности КТСПР  (t) для следующих разностей температур: 3, 5, 10, 20, 30, 35, 70, 140  ОС определяют по формуле:

(tи1 – tи2) - (tд1 – tд2)

 (t) = 		х 100,	(5)

tд1 – tд2

где: tд1 – tд2  - заданные для расчета действительные значения температур для «горячего» и «холодного» ТСП из ряда:

| tд1 | 10 | 45 | 90 | 90 | 160 | 75 | 160 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tд2 | 7 | 40 | 80 | 70 | 130 | 40 | 90 | 20 |
| t | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 70 | 140 |

tи1 и tи1 – значения температур, рассчитанные по НСХ.

Значения температур t и определяют по формуле:

,	(6)

где  Rt – сопротивление ТСП, рассчитанное для температуры tд по ИСХ;

R0 – номинальное значение сопротивления ТСП  при 0 ОС;

Ан и Вн – номинальные значения коэффициентов уравнения (1) по ГОСТ 6651-94 для градуировки соответствующего типа (W100 = 1,385 или W100 = 1,391).

Значение относительной погрешности КТСПР при измерении разности температур не должно превышать:

 доп = ± (0,5 +  3*tmin /t),

где  t – измеряемая разность температур, оС;

tmin – минимальная измеряемая разность температур, оС.

# Оформление результатов поверки

6.1 По результатам поверки КТСПР оформляется протоколом поверки, форма которого приведена в приложении А.

6.2 Положительный результат первичной поверки оформляется путем внесения в эксплуатационную документацию оттиска поверительного клейма, а при периодической поверке выдается свидетельство о поверке.

6.3 При отрицательном результате поверки выдается извещение о непригодности КТСПР к дальнейшему применению.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № ___________

от «___» ___________________ г.

поверки комплекта термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур КТСПР 002_____

принадлежащего _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, проводившей поверку)

____________________________________________________________________________________________________________

(перечень эталонных средств измерений)

Заводской номер: 	«Г» ___________________

«Х» ___________________

Номинальное значение сопротивления при 0 ОС	__________________ Ом

Значение номинальной статической характеристики преобразования W100	______________________

Класс допуска			В

Условия проведения поверки:

Температура, ОС		_______________________

Относительная влажность воздуха, %	_______________________

Атмосферное давление, мм рт. ст.	_______________________

Результаты поверки:

1 Внешний осмотр: __________________________________________________________________

2 Определение электрического сопротивления изоляции: __________________________________

3 Определение метрологических характеристик:

3.1 Результаты измерений сопротивления термопреобразователей в трех точках диапазона:

|  | Эталонное значение температуры t, ОС |  | Измеренное значение сопротивления R, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Г» | t1= t2= t3= |  | R1= R2= R3= |  |
| «Х» | t1= t2= t3= |  | R1= R2= R3= |  |

3.2 Таблица индивидуальных статических характеристик преобразования ТСП:

|  | R0 | R0 | W100 | A | B | Класс допуска | Максимальное отклонение ИСХ от НСХ, ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Г» |  |  |  |  |  |  |  |
| «Х» |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Расчетные значения погрешности измерения разности температур:

| t1 | t2 | (t1 – t2) | tгор (t1) | tхол (t2) | (tг – tх) | (tг – tх) | Допуск, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 45 90 90 160 75 160 160 | 7 40 80 70 130 40 90 20 | 3 5 10 20 30 35 70 140 |  |  |  |  | 3,500 2,300 1,400 0,950 0,800 0,755 0,625 0,560 |
| Строка с наибольшим значением допуска |  |  |  |  |  |  |  |

На основании действующей методики ______ДДЖ2.821.200Д3____ КТСПР 002 признан ГОДНЫМ (НЕГОДНЫМ) и (не) допускается к применению.

Поверитель _________________________________________

(подпись, ф.и.о.)

Место поверительного

клейма.