Приложение  А

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                          Руководитель ГЦИ СИ

Заместитель генерального директора

ФГУ «Ростест - Москва»

___________________  А.С. Евдокимов

«____» ________________ 2007 г.

# СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ ЛЮФТОМЕРОВ

# СПЛ-МЕТА

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

М 036.830.00 МП

Генеральный директор

ЗАО НПФ "МЕТА"

______________Н.В.Мартынов

«____»_________________2007 г.

# Содержание

1 операции поверки	 5

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	 5

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	6

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	6

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	6

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	6

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	7

Приложение А        	8

Настоящая методика распространяется на стенд для поверки люфтомеров СПЛ-МЕТА (далее по тексту – стенд) и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверок.

Поверке подвергаются стенды, находящиеся в эксплуатации, на хранении и выпускаемые из производства и ремонта.

Межповерочный интервал – 12 месяцев.

1 OПEPAЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица    1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Обязательное проведение операции при поверке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной | периодической |
| 1 Внешний осмотр | п. 6.1 | + | + |
| 2 Опробование | п. 6.2 | + | + |
| 3 Проверка диапазона измерения угла поворота и определение абсолютной погрешности измерения угла поворота | п. 6.3 | + | + |

2 средства поверки

2.1 При проведении поверки должны использоваться средства поверки с нормативно-техническими характеристиками, указанными в таблице 2.

Таблица 2

| № пункта раздела методики поверки | Наименование оборудования | Обозначение НД | Кол., шт. | Нормативно-технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 6.3 | Теодолит 4Т30П | ТУ 3-3.115-80 | 1 | Средняя квадратичная погрешность измерения одним приемом (без учета горизонтального угла 20´´, вертикального угла 30´´ |

Примечание - Вместо указанных в перечне средств поверки допускается применять аналогичные, обеспечивающие указанные метрологические характеристики.

3 TPEБOBAHИЯ  БEЗOПACHOCTИ

3.1  При  проведении   поверки  должны быть соблюдены требования безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации М 036.830.00  РЭ, раздел «Mеры  безопасности».

4 Условия поверки

4.1 Поверка стенда должна производиться при нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха, ° С                                                      25 ± 10;

- относительная влажность, %                                                                       45 - 80;

- атмосферное  давление, кПа                                                                      84,0 -106,7.

4.2 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке.

5 Подготовка к поверке

5.1  Перед  проведением  операции   поверки   необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации  М 036.380.00 РЭ.

5.2  Подготовить  стенд  к  работе  в  соответствии   с разделом п.2.2 "Подготовка стенда к использованию" руководства по эксплуатации М 036.380.00  РЭ.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют:

- комплектность стенда;

- отсутствие видимых повреждений;

- целостность соединительных кабелей;

- соответствие маркировки требованиям технических условий;

- соответствие качества покрытий, нанесения шкал и основных обозначений.

6.2 Опробование

Опробование проводить  по п. 2.2.2.5 руководства по эксплуатации М 036.830.00 РЭ.

При опробовании должно быть установлено изменение показаний на индикаторном табло терминала при повороте оси имитатора рулевого колеса по часовой стрелке или против.

6.3 Поверка диапазона измерения угла и определение абсолютной погрешности  измерения угла поворота

6.3.1 Установить имитатор колеса в горизонтальное положение (по шкале угла наклона – 0 град.) и проконтролировать горизонтальность столешницы, на которой установлен имитатор рулевого колеса, с помощью уровня. При необходимости отрегулировать горизонтальность регулируемыми по высоте опорными ножками  и закрепить  положение фиксатором.

6.3.2 Подготовить теодолит к поверке стенда. Для этого:

- снять с основания поз.6 площадку поз.9 (Приложение А, рис.1), отвернув винты крепления поз.11;

- установить теодолит на площадку, закрепив винтом-барашком из комплекта поставки;

- установить площадку вместе с теодолитом на основании  поз.6;

- снять с теодолита визир грубой наводки рис. 2  и установить на его место ось поз.13 рис.1 из комплекта поставки стенда. Совместить ось теодолита с осью муфты преобразователя угловых перемещений и закрепить площадку в данном положении с помощью винтов поз.11 рис.1.

6.3.3 Соединить кабель стенда с разъемом ДАТЧИК терминала. Терминал подключить к блоку питания.  Включить блок питания, затем терминал. Произвести корректировку нулевых показаний, нажав кнопку СБРОС.

6.3.4 Установить имитатор рулевого колеса в нулевое положение.  Контролировать «0» на индикаторе терминала по шкале теодолита. При необходимости произвести корректировку нулевых показаний, нажав кнопку СБРОС.

6.3.5 Повернуть имитатор рулевого колеса на угол «-10˚».  Контролировать угол поворота имитатора рулевого колеса, отображаемый на индикаторе терминала,  по шкале теодолита.

Абсолютная погрешность определяется как разность показаний между измеренным значением на индикаторе терминала  и значением на шкале теодолита. Аналогичную проверку производят при повороте имитатора рулевого колеса на угол  «-45˚», «-90˚», «+10 ˚», «+45˚», «+90˚». Абсолютная погрешность во всем диапазоне не должна превышать 0,1 градуса.

Стенд для поверки люфтомеров

Теодолит

Терминал

Блок питания

~                           ~ 220В

Рисунок 1 - Схема подключения узлов стенда

7 Оформление результатов поверки

7.1 Положительные результаты первичной поверки стенда оформляются записью в таблице поверки паспорта стенда и нанесением оттиска поверительного клейма или печатью, удостоверенной подписью поверителя.

Положительные результаты периодической поверки оформляются  записью в таблице поверки паспорта стенда и нанесением оттиска поверительного клейма и (или) выдачей свидетельства о поверке установленной формы.

7.2 При отрицательных результатах поверки стенд не допускают к дальнейшей эксплуатации, в паспорт вносят запись о непригодности к эксплуатации, клеймо предыдущей поверки гасят, свидетельство о поверке аннулируют. На  стенд выдают извещение о непригодности к применению.

Приложение А

1-Имитатор рулевого колеса; 2-Столешница; 3-Фиксатор; 4-Муфта преобразователя угловых       перемещений; 5-Кабель для  подключения к разъему ДАТЧИК терминала; 6-Основание;                     7-Регулировочный винт (4 шт.); 8-Опорная ножка (4 шт.);  9-Площадка; 10-Теодолит; 11-Винт       крепления площадки (2 шт.); 12-Стойка (2 шт.); 13-Ось

Рисунок 1 – Стенд для поверки люфтомеров с установленным теодолитом

Рисунок 2 – Внешний вид теодолита